Poznań dnia: 2022-11-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w zabiegach urologicznych wraz z dzierżawą robota chirurgicznego” – znak sprawy SZW/DZP/92/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 1 ust. 5 Zamawiający wyznaczył poziom wykonania minimalnej wartości jako 20% wartości określonej w Załączniku nr 1 zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z części zamawianego asortymentu. Oferent zwraca uwagę, że przygotowanie systemu robotycznego, jego transport, uruchomienie oraz proces szkoleniowy zespołów chirurgicznych ma na celu przede wszystkim wykonywanie procedur medycznych, zatem wnosimy o określenie poziomu wykonania minimalnej wartości w realnej wysokości, tj. minimum 80%. Obniżenie tego progu wiązać się może z istotnym wzrostem ceny za dzierżawę systemu chirurgicznego. Odpowiedź: Zamawiający akceptuje minimalny poziom wykonania na 40 % wartości określonej w załączniku nr 1 do SWZ zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z części zamawianego asortymentu. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 2 ust. 6 Procedury robotyczne są realizowane w reżimie planowym po uprzedniej kwalifikacji pacjenta, zatem prosimy o zmianę terminu na 5 dni roboczych. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na 5 dni roboczych. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 2 ust. 8 Zamawiający oczekuje oferty na dzierżawę systemu na okres 3 miesięcy, tymczasem wymaga 12 miesięcznego terminu ważności towaru, prosimy o zmianę na 6 miesięcy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 3 ust. 4 Prosimy o zmianę wymogu na zapis: „Towar powinien być każdorazowo wydany w oryginalnym opakowaniu producenta.” Oferent nie jest producentem oferowanego towaru. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Opakowanie nie musi być opakowaniem oferenta, ale oryginalnym opakowaniem producenta". - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 4 ust. 1 Prosimy o zmianę terminu zapłaty z 60 dni na 21 dni od daty wystawienia faktury. Postępowanie obejmuję dostawę towaru w czasie 3 miesięcznej dzierżawy. Tak długi termin płatności nie wydaje się być, w ocenie Oferenta, uzasadniony. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 5 ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie i włączenie do warunków gwarancji – proponowanego przez Oferenta założenia dotyczącego narzędzi wielorazowego i jednorazowego użytku, endoskopów chirurgii robotycznej i systemu chirurgii robotycznej o poniższej treści: W przypadku narzędzi robotycznych wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych: - Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę uszkodzenia mechanicznego na podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej podstawie rozpatruje reklamację, - w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku (tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1) - proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30 dni od daty zgłoszenia do producenta ( i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia). - zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu, - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta, - Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji. Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub ilość „użyć, podpaleń, zamknięć, klipśnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku od daty dostawy do Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu. W przypadku endoskopów robotycznych, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego endoskopu zastosowanie ma następująca procedura producenta endoskopów robotycznych: - na czas rozpatrzenia reklamacji Producent dostarcza endoskop zastępczy o parametrach nie gorszych niż opisane w OPZ (posiadający gwarancję producenta), - po zakończonej procedurze reklamacyjnej (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta) : endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego - po zakończonej procedurze reklamacyjnej (w przypadku innego rozstrzygnięcia) – reklamowany endoskop pozostaje naprawiony przez producenta i pozostaje w jego władaniu. Producent wystawia fakturę za naprawę reklamowanego endoskopu. Natomiast endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego. - proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego endoskopu). - zgłoszenie uszkodzenia endoskopu robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania endoskopu do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu, - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia endoskopu robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta, - Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowany endoskop robotyczny, które zostaje niezwłocznie dostarczony do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji. W przypadku systemu chirurgii robotycznej usłudze serwisu gwarancyjnego nie podlegają uszkodzenia wynikające z niedochowania przez Zamawiającego należytej staranności wynikającej z prawidłowego i proceduralnego posługiwania się systemem chirurgii robotycznej (uszkodzenia mechaniczne). Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 5 ust. 4, § 6 ust. 1 pkt. 1.3 Prosimy o wykreślenie tego zapisu z uwagi na ciążącą na Dystrybutorze, jako wyłącznym na obszarze Polski odpowiedzialność za produkt potencjalnie niebezpieczny – w przypadku realizacji zakupu u osoby trzeciej, Oferent nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo procedury terapeutycznej. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych w paragrafie 6 ust 1. Pkt. 1.3 – 1.5 zgodnie z poniższą propozycja: „1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.” Wysokość kary ustalona przez Zamawiającego jest rażąco wysoka w stosunku do przewiny Wykonawcy. Standardowo przyjęte jest, iż Zamawiający stosują karę w wysokości ok. 0,5% wartości brutto np. niedostarczonego w terminie sprzętu. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy Pytania dotyczące wzoru umowy nr 5 do SWZ (dzierżawa): - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 1 ust. 1 Zamawiający wymaga w ofercie dostawy towaru do wykonania 60 zabiegów (formularz ofertowy), natomiast w Umowie dzierżawy pisze o ok. 50 zabiegów, prosimy o ujednolicenie zapisów. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 1 ust. 8 Zamawiający oczekuje akceptacji warunku możliwości zmniejszenia ilości zabiegów , jednak nie więcej niż 50%. Oferent zwraca uwagę, że przygotowanie systemu robotycznego, jego transport, uruchomienie oraz proces szkoleniowy zespołów chirurgicznych ma na celu przede wszystkim wykonywanie procedur medycznych, zatem wnosimy o określenie poziomu zmniejszenia ilości zabiegów w realnej wysokości, tj. maksimum 20%. Podwyższenie tego progu wiązać się może z istotnym wzrostem ceny za dzierżawę systemu chirurgicznego. Odpowiedź: Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Zamawiający oczekuje akceptacji warunku możliwości zmniejszenia ilości zabiegów, jednak nie więcej niż 60 % - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 1 ust. 10 Prosimy o zmianę zapisu: Terminy używania systemu, o których mowa w ust. 9, będą ustalane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem na następujący: Terminy używania systemu, o których mowa w ust. 9, będą ustalane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Logistyka dzierżawy systemu terapeutycznego jest bardzo skomplikowana i musi uwzględniać wymagania regulacyjne, a łączny deklarowany czas dostępności systemu w lokalizacji Zamawiającego w każdym z miesięcy okresu dzierżawy to 40%, w konsekwencji wnosimy jak powyżej. Odpowiedź: Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Wyrażamy zgodę na z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 1 ust. 11 Prosimy o zmianę zapisu: Wykonawca w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu podczas wykonywania zabiegu robotycznego obecność swojego przedstawiciela/przedstawicieli–w zakresie wsparcia technicznego wg. Wcześniejszych ustaleń. Na następujący: Wykonawca w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową jest zobowiązany, na czas realizacji procesu szkoleniowego (5-10 zabiegów samodzielnych), zapewnić Zamawiającemu podczas wykonywania zabiegu robotycznego obecność swojego przedstawiciela/przedstawicieli–w zakresie wsparcia technicznego. Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Wyrażamy zgodę na zapis: „Wykonawca w ramach wynagrodzenia objętego niniejszą umową jest zobowiązany, na czas realizacji procesu szkoleniowego (5-10 zabiegów samodzielnych), zapewnić Zamawiającemu podczas wykonywania zabiegu robotycznego obecność swojego przedstawiciela/przedstawicieli–w zakresie wsparcia technicznego”. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 3 ust. 1-3 Prosimy o zmianę zapisu: - Wykonawca każdorazowo dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie na 2 dni przed wyznaczonym terminem na wyznaczone sesje zabiegowe. - Wykonawca przed pierwszym udostępnieniem przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego. - Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy w godzinach 9:00 – 14:00 w dzień roboczy. na następujący: - Wykonawca każdorazowo dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie na 1 dzień przed wyznaczonym terminem na wyznaczone sesje zabiegowe. - Wykonawca przed pierwszym udostępnieniem przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, tj. zespołu wskazanego imiennie przez Zamawiającego: chirurga specjalności urologia, asystenta, 3 instrumentariuszki, 3-osobowy zespół Centralnej Sterylizatorni. Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy w godzinach 9:00 – 18:00 w dzień roboczy. Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy Wyrażamy zgodę na następujący zapis: Wykonawca każdorazowo dostarczy i zainstaluje przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie na 1 dzień przed wyznaczonym terminem na wyznaczone sesje zabiegowe. Wykonawca przed pierwszym udostępnieniem przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego, tj. zespołu wskazanego imiennie przez Zamawiającego: chirurga specjalności urologia, asystenta, 3 instrumentariuszki, 3-osobowy zespół Centralnej Sterylizatorni. Wykonawca dostarczy przedmiot dzierżawy w godzinach 9:00 – 14:00 w dzień roboczy. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 4 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę części brzmienia powyższych zapisów na poniższe: 1. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia na swój koszt przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka związanego w szczególności z: kradzieżą, ogniem, zalaniem, wybuchem, zniszczeniem, utratą przedmiotu dzierżawy oraz do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy od daty jej zawarcia. 2. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy na cały okres jej trwania. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z warunkami polisy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z warunkami polisy tylko w przypadku gdy warunki te zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. 4. Nie ubezpieczenie przez Zamawiającego przedmiotu dzierżawy nie zwalnia z obowiązku wypłacenia odszkodowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w przypadku zaistnienia zdarzenia związanego z przewidywanym ryzykiem, o którym mowa w ust.1. Zawarcie powyższej polisy przez Wykonawcę będzie miało istotny wpływ na wysokość oferty. Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej sposobów zabezpieczenia dzierżawionego systemu przed potencjalnymi: kradzieżą, ogniem, zalaniem, itd., co oznacza konieczność uruchomienia procesu analiz ryzyka przez potencjalnego ubezpieczyciela. W konsekwencji krótki termin złożenia oferty może okazać się niewystarczający dla Oferenta, aby tylko realne, a nie szacunkowe koszty uwzględnić w cenie oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 6 ust. 1-3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisów w §6 ust. 1 na „ Na czas trwania umowy Wykonawca zapewnia sprawność techniczną oraz odpowiedzialność za jakość techniczną i wartość użytkową dostarczonego przedmiotu dzierżawy.” Jednocześnie zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów w §6 ust. 2 oraz modyfikację zapisu w §6 ust. 3. Na: „ Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych czy napraw w przedmiocie dzierżawy” Instytucja gwarancji dotyczy przede wszystkim umów kupna sprzedaży sprzętu, natomiast w przypadku dzierżawy to Wykonawca zapewnia pełną sprawność urządzenia i naprawy w przypadku wystąpienia usterek bądź awarii w trakcie trwania umowy dzierżawy, co gwarantują powyższe zapisy umowy. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 6 ust. 4, § 8 ust. 2 Wnosimy o uzupełnienie o zapis: (…) w przypadku konieczności importu części zamiennych do 14 dni roboczych (…) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy. Wyrażamy zgodę na proponowany zapis. - Dotyczy: Zał. Nr 5 Wzór umowy § 7 ust. 3 Wnosimy o zmianę zapisu: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania dodatkowych szkoleń, o ile zajdzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego. na następujący: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania dodatkowych szkoleń, według odrębnie przeprowadzonych ustaleń z Zamawiającym. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowany zapis. - Załącznik nr 5 do umowy nr ………………….. (Serwis Robota Chirurgicznego) Prosimy o wykreślenie: Nośniki danych. 9; Wykonawca oświadcza, że: - w przypadku konieczności wymiany nośników danych (np. dyski HDD,SSD) Urządzeń objętych umową, demontowane z tych urządzeń nośniki zostaną przekazane Zamawiającemu nieodpłatnie, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem, - w przypadku konieczności naprawy urządzenia poza terenem Zamawiającego, Wykonawca zdemontuje te nośniki i przekaże je Zamawiającemu przed zabraniem urządzenia do serwisu.. 10; W chwili, gdy dane osobowe, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki zawierające dane lub zniszczy dane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez uprzedniego ich usunięcia w sposób nieodwracalny.. jako, że niniejsze zapisy nie mają zastosowania w przypadku oferowanego systemy robota chirurgicznego. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego zapisu. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt. 16 Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, który nie stanowi integralnej części systemu dedykowanego do Dzierżawy i jego pozostawienie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego punktu. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 21 i 22 Wnosimy o wykreślenie punktu 22, który jest powtórzeniem punktu 21 – omyłka pisarska. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego punktu. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 27 i 32 Wnosimy o ujednolicenie zapisu dot. Ilości wykonywanych zabiegów (wg. Umowy 50 zabiegów Urologicznych) Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem Umowy Ponad to w rozumieniu Wykonawcy punkty 27 i 32 dotyczą tych samych akcesoriów, w związku z powyższym wnosimy o wykreślenie części punktu 27: Akcesoria niezbędne do procesu dekontaminacji: • Plastikowa wanna do moczenia i zabezpieczenia sprzętu podczas mycia i transportu, wyposażona w kompatybilną pokrywę. Wymiary wanny 57,2 cm x 64,8 cm x 10,2 cm lub więcej, z kranem do spuszczania zawartości wanny – 4 szt. • Tace sterylizacyjne na narzędzia i akcesoria – ilość odpowiednia do ilości dostarczonych narzędzi. • Tace sterylizacyjne dla endoskopu – 4 szt. i uznanie za wystarczające spełnienie parametru 32: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: -wózka wsadowego na narzędzia chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora -konektora dla endoskopu chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora - metalowych koszy do transportu narzędzi chirurgii robotycznej z Sali operacyjnej do Centralnej Sterylizatorni - kuwet do namaczania narzędzi chirurgii robotycznej w celu uruchomienia zwalidowanego reprocesingu narzędzi i endoskopów chirurgii robotycznej oraz we własnym zakresie przeprowadzi walidację procesu mycia w automatycznej myjni dezynfektor. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie części punktu 27: Akcesoria niezbędne do procesu dekontaminacji: • Plastikowa wanna do moczenia i zabezpieczenia sprzętu podczas mycia i transportu, wyposażona w kompatybilną pokrywę. Wymiary wanny 57,2 cm x 64,8 cm x 10,2 cm lub więcej, z kranem do spuszczania zawartości wanny – 4 szt. • Tace sterylizacyjne na narzędzia i akcesoria – ilość odpowiednia do ilości dostarczonych narzędzi. • Tace sterylizacyjne dla endoskopu – 4 szt. i uznanie za wystarczające spełnienie parametru 32 zgodnego z zapisem: Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: -wózka wsadowego na narzędzia chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora -konektora dla endoskopu chirurgii robotycznej do wskazanej przez Zamawiającego automatycznej - myjni dezynfektora - metalowych koszy do transportu narzędzi chirurgii robotycznej z Sali operacyjnej do Centralnej Sterylizatorni - kuwet do namaczania narzędzi chirurgii robotycznej w celu uruchomienia zwalidowanego reprocesingu narzędzi i endoskopów chirurgii robotycznej oraz we własnym zakresie przeprowadzi walidację procesu mycia w automatycznej myjni dezynfektor. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 30 Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, który nie stanowi integralnej części systemu dedykowanego do Dzierżawy i jego pozostawienie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego punktu. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 31 Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, który nie stanowi integralnej części systemu dedykowanego do Dzierżawy i jego pozostawienie uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego punktu. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 41 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę części brzmienia zapisu na: Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 1 dzień roboczy. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu zgodnie z propozycją oferenta. - Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego, pkt 42 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zapis ten dotyczy tylko Szkolenia Rozszerzonego dla 1 zespołu w składzie: operator i pierwszy asystent. Odpowiedź: Tak, potwierdzamy. Załącznika nr 2 do SWZ Parametry techniczne przedmiotu dzierżawy. Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązania, które bazują na innych rozwiązaniach technicznych, ale osiągające te same cele kliniczne? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. PYTANIE 1 Dotyczy : Parametr - Zakres zastosowań robota chirurgicznego Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: Urologia Ginekologia Chirurgia Otolaryngologia Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy? Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: Urologia Ginekologia Chirurgia Torakochirurgia. Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Zgodnie z SWZ. PYTANIE 2 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.2 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Funkcja umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D Kamerę można w dowolny sposób ustawić ze względu na modularność systemu. Możliwość przełączenia przez operatora konsoli wizji 30 stopni w dół i 30 stopni w górę. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. PYTANIE 3 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.3 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Funkcja umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii z panelu generatora elektrochirurgii, gdyż system integruje różne rozwiązania elektrochirurgiczne a nie tylko jednej firmy. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 4 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.4 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG za pomocą osobnego systemu ICG gdyż system integruje różne rozwiązania dostępne na rynku. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 5 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.5 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - ekran 3 d Wszystkie funkcje kontrolowane za pomocą rąk nie wymagają przełączników nożnych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 6 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.7 Czy Zamawiający dopuści poniższy zapis? Pulpity sterujące lewy i prawy – umieszczone po obu stronach podłokietnika konsoli chirurgicznej umożliwiające co najmniej: - wyłączenie awaryjne, - regulację parametrów ergonomicznych stanowiska, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 7 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.8 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Brak przełączników nożnych - wszystkie funkcje sterowane za pomocą kontrolerów ręcznych. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 8 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.9 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Ekran 3D przekazuje wysokiej jakości obraz dla operatora oraz osób stojących w pobliżu za pomocą okularów. Wyświetla komunikaty i informacje o stanie systemu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 9 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.12 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Obraz pola chirurgicznego w polu widzenia chirurga 3D z zastosowaniem pasywnych okularów 3D. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 10 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.13 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Zintegrowany z konsolą chirurgiczną interfejs służący operatorowi wybieraniu funkcji konsoli, co najmniej w zakresie: a) wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; b) przypisania narzędzi do określonej konfiguracji rąk oraz nóg; c) sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; d) pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami;, e) sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu; f) sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, przybliżenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D); g) sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; h) brak potrzeby łączenia z drugą konsolą ze względu na specyfikę „otwartej konsoli” która umożliwia uczenie bez drugiej konsoli. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 11 Dotyczy : Parametr – Konsola chirurgiczna pkt.14 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Brak potrzeby łączenia z drugą konsolą ze względu na specyfikę „otwartej konsoli” która umożliwia uczenie bez drugiej konsoli. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 12 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.15 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Każde ramię robotyczne na osobnej kolumnie z możliwością podpięcia albo optyki albo narzędzi - każde obracające się wzdłuż osi długiej o 720 st. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 13 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.16 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Niska waga wózków z ramionami i konsoli nie wymaga napędu elektrycznego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 14 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.17 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej: - obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem umożliwiającym ustalanie punktu obrotu w powłokach oraz systemem minimalizujący kolizje. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 15 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.18 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Przeguby nastawcze służące do ustawiania punktu obrotu w powłokach. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 16 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.19 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Ramiona robotyczne wyposażone w uchwyt na narzędzia z możliwością zamocowania sterylnej nakładki i jednorazowego, sterylnego obłożenia ramienia robotycznego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 17 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.20 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej a) Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 2 typy b) Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 1 typ c) Artykulacyjne graspery co najmniej 1 typ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 18 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.21 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania naczyń krwionośnych do średnicy 2-3 mm, chwytania i dysekcji. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 19 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.22 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Endoskop – ustawiany dowolnie na ramieniu wizualizacyjnym. Możliwość łatwego przestawienia ramienia w dowolną pozycję dzięki 3 przegubom ramienia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 20 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.23 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Endoskop – ustawiany dowolnie na ramieniu wizualizacyjnym. Możliwość łatwego przestawienia ramienia w dowolną pozycję dzięki 3 przegubom ramienia. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 21 Dotyczy : Parametr – wózek z ramionami robotycznymi pkt.24 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Endoskop - możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu) z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 22 Dotyczy : Parametr – system wizyjny pkt.25 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? System wizyjny - zintegrowany w konsoli. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 23 Dotyczy : Parametr – system wizyjny pkt.26 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? System wizyjny - wyposażony co najmniej w: a) tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD; b) głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) i endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni) c) źródło światła d) monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 24 Dotyczy : Parametr – system wizyjny pkt.27 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Kamera połączona z konsolą i źródłem światła za pomocą osobnych przewodów. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ PYTANIE 25 Dotyczy : Parametr – wyposażenie zestawu robota chirurgicznego pkt.28 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Zestaw materiałów eksploatacyjnych posiadających certyfikat CE do wykonania 60 zabiegów urologicznych Narzędzia nie wymagają dodatkowych specjalistycznych myjek i sterylizacji, gdyż korzystają z systemów używanych powszechnie w szpitalach (sterylizacja parowa). Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 26 Dotyczy : Parametr – wyposażenie zestawu robota chirurgicznego pkt.31 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Niezależne ramiona umożliwiają dostosowanie ramion robotycznych do stołów standardowo występujących na salach operacyjnych.. Brak więc potrzeby synchronizacji. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza także. PYTANIE 27 Dotyczy : Parametr – wyposażenie zestawu robota chirurgicznego pkt.33 Czy Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie? Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia: - metalowych koszy do transportu narzędzi chirurgii robotycznej z Sali operacyjnej do Centralnej Sterylizatorni Brak wymaganych dodatkowych urządzeń specjalistycznych do sterylizacji narzędzi. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza także.

Zamawiający