PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych – jezdny.

2 sztuki

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagana wartość graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | aparat jezdny | TAK |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | transformator separacyjny | TAK |  |
|  | zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | TAK |  |
|  | koła jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) | TAK |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
|  | prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, | TAK |  |
|  | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | TAK |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. | TAK |  |
|  | elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów | TAK |  |
|  | wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m | TAK |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności. | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu. | TAK |  |
|  | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi. | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności w zakresie minimum: 25 l/min do 75l/min. | TAK |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności max. 1,4 l. | TAK |  |
|  | usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | TAK |  |
|  | urządzenie do ekonomizacji znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK |  |
|  | możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | TAK |  |
|  | zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  |
|  | układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu nadający się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | TAK |  |
|  | tryby wentylacji z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | tryb wentylacji CPAP +PSV | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ręczny. | TAK |  |
|  | pauza w przepływie gazów minimum do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej | TAK |  |
|  | automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  |
|  | przełączanie mechaniczne wentylacji przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | TAK |  |
|  | regulacja dodatkowego ciśnienia końcowo-wdechowego PEEP minimum: od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5 -60 % | TAK |  |
|  | System alarmów |  |  |
|  | alarm niskiej objętości minutowej MV i objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym |  |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstości oddechu | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną (bez użycia zużywalnych czujników galwanicznych) | TAK |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
|  | ekran kolorowy LCD dotykowy do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  |
|  | o przekątnej minimum 15”. | TAK |  |
|  | rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | TAK |  |
|  | Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) | TAK |  |
|  | ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK |  |
|  | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora | TAK |  |
|  | większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | TAK |  |
|  | prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  |
|  | prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | TAK |  |
|  | prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość -przepływ / objętość | TAK |  |
|  | prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  |
|  | możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | TAK |  |
|  | możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK |  |
|  | prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | TAK |  |
|  | moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | TAK |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK |  |
|  | SSAK |  |  |
|  | wbudowany ssak injectorowy z regulacją podciśnienia do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | TAK |  |
|  | SYSTEM TESTOWANIA APARATU |  |  |
|  | automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |
|  | dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |
|  | konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |
|  | menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULENIA |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy, przekątna ekranu min. 15", rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
|  | możliwość wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełnej obsługi funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  |
|  | obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |
|  | możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | MODUŁ TRANSPORTOWY |  |  |
|  | moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK |  |
|  | interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) | TAK |  |
|  | moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego |  |  |
|  | moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy |  |  |
|  | akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. |  |  |
|  | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m |  |  |
|  | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 |  |  |
|  | dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X |  |  |
|  | moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. |  |  |
|  | masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg |  |  |
|  | moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych |  |  |
|  | moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu |  |  |
|  | moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) |  |  |
|  | moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 |  |  |
|  | MONITOROWANE PARAMETRY |  |  |
|  | EKG |  |  |
|  | monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |
|  | możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |
|  | jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK |  |
|  | możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  |
|  | oferowane monitory umożliwiają rozbudowę o pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń. Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierają kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. | TAK |  |
|  | analiza arytmii |  |  |
|  | analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |
|  | podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. Możliwość rozbudowy monitora o funkcję zaawansowanej analizy arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | TAK |  |
|  | analiza ST |  |  |
|  | analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  |
|  | analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  |
|  | zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  |
|  | pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | TAK |  |
|  | Oddech |  |  |
|  | pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  |
|  | prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) |  |  |
|  | pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK |  |
|  | pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | możliwość wyboru SpO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |
|  | mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  |
|  | temperatura |  |  |
|  | pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
|  | jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci. | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach. | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły | TAK |  |
|  | możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) |  |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D | TAK |  |
|  | pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | TAK |  |
|  | dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF |  |  |
|  | pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |
|  | pomiar głębokości uśpienia |  |  |
|  | pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | TAK |  |
|  | pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | TAK |  |
|  | pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |
|  | pomiar poziomu analgezji |  |  |
|  | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | TAK |  |
|  | pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK |  |
|  | pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | TAK |  |
|  | prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK |  |
|  | w komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta. | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pomiar realizowany w strumieniu bocznym, dostępny u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a oraz pomiar sturacji SvO2 i ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. |  |  |
|  | możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  |  |
|  | możliwość zmiany priorytetu alarmów |  |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |  |
|  | granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |  |
|  | możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. |  |  |
|  | możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. |  |  |
|  | monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  |  |
|  | monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia |  |  |
|  | możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika |  |  |
|  | TRENDY |  |  |
|  | stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin. |  |  |
|  | możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  |  |
|  | INNE |  |  |
|  | monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji |  |  |
|  | kalkulator dawek leków |  |  |
|  | możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym monitorem i aparatem do znieczulania tego samego producenta |  |  |
|  | możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. |  |  |
|  | kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem s/5 i Carescape |  |  |
|  | ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta. |  |  |

| Lp. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OKRES GWARANCJI |  |  |
| 1 | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji (miesiące). | 24 miesiące |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze). | max 24 godzin od zgłoszenia |  |
| 3 | Czas naprawy usterki lub awarii. | max 48 godzin od przystąpienia do naprawy |  |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy. | TAK |  |
| 5 | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. | Zgodnie z zaleceniem producenta |  |
| 6 | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| B | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
| 1 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego (w latach). | min. 10 lat |  |
| 2 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie. | min. 6 miesięcy |  |
| C | SZKOLENIA |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem). | TAK |  |
| 2 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionego sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu - odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji. | TAK |  |