# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

# Defibrylator.

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | x | x |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych) | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz. Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory, zasilacz AC w zestawie | Tak |  |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora - min. 200 lub min.160 minut stymulacji ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny | Tak |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, | Tak |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC | Tak |  |
|  | Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | Tak |  |
|  | Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym | Tak |  |
|  | Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX44 | Tak |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni | Tak |  |
|  | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 10 kg | Tak |  |
|  | Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. | Tak |  |
|  | Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG, min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | Tak |  |
|  | DEFIBRYLACJA | x | x |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta. Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J | Tak |  |
|  | Dostępnych minimum 24 różnych poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | Tak |  |
|  | Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym | Tak |  |
|  | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund | Tak |  |
|  | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: - pacjent dorosły zaintubowany - pacjent dorosły niezaintubowany - pacjent pediatryczny zaintubowany - pacjent pediatryczny niezaintubowany Bezpośredni dostęp do zmian ustawień (niezabezpieczony hasłem) | Tak |  |
|  | REJESTRACJA | x | x |
|  | Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' | Tak |  |
|  | Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm | Tak |  |
|  | Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek. | Tak |  |
|  | MONITOROWANIE EKG | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń, opcjonalnie z 7 lub 10 odprowadzeń jednocześnie. Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG. | Tak |  |
|  | Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG na min. 8 poziomach (4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min. | Tak |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników | Tak |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | Tak |  |
|  | STYMULACJA PRZESKÓRNA | x | x |
|  | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
|  | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | Tak |  |
|  | Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę | Tak |  |
|  | SpO2 | x | x |
|  | Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozwalający monitorować dodatkowo SPCO,SpMET(karboksyhemoglobiny i methemoglobiny) | Tak |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak |  |
|  | Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100% z dokładnością nie gorszą niż ±5%. | Tak |  |
|  | Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min | Tak |  |
|  | Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych: min. powierzchniowy na skórę; przełykowy/doodbytniczy | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnej transmisji badań EKG i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - Lifenet System | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Przewód EKG 3 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Przewód EKG 5 odprowadzeniowy min. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w 5 rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: 2,5 cm trzon o długości 15.9 cm 3,8 cm trzon o długości 15.2 cm 5,0 cm trzon o długości 14.6 cm 6.4 cm trzon o długości 14 cm 8.9 cm trzon o długości 12.7 cm Przycisk wyzwolenia defibrylacji umieszczony w rękojeści, uchwytach łyżek wewnętrznych | Tak |  |
|  | Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne min. 1 komplet | Tak |  |
|  | Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych min. 1 sztuka | Tak |  |
|  | Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych | Tak |  |
|  | Min. 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dzieci | Tak |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych | Tak |  |
|  | Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dzieci | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. Pełny program gwarancyjny (programem objęte są naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji) | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….