# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

# Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY | x | x |
|  | GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | Tak |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | Tak |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | Tak |  |
|  | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | Tak |  |
|  | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | Tak |  |
|  | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie mocy: - cięcia monopolarnego - koagulacji monopolarnej - koagulacji bipolarnej - stopnia i poziomu hemostazy na oddzielnych wyświetlaczach | Tak |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe: - jedno gniazdo monopolarne - jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | Tak |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | Tak |  |
|  | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | Tak |  |
|  | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | Tak |  |
|  | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz |  |  |
|  | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | Tak |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | Tak |  |
|  | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | Tak |  |
|  | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | Tak |  |
|  | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | Tak |  |
|  | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | Tak |  |
|  | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | Tak |  |
|  | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | Tak |  |
|  | Program do gastroenterologii (polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej) | Tak |  |
|  | Programy do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | Tak |  |
|  | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | Tak |  |
|  | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej | Tak |  |
|  | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | Tak |  |
|  | W programie do polipektomii – wbudowany system sygnalizujący brak zamknięcia pętli endoskopowej w tkance i system sygnalizujący przecięcie polipa | Tak |  |
|  | PRZYSTAWKA ARGONOWA |  |  |
|  | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | Tak |  |
|  | Wartość mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | Tak |  |
|  | Przycisk służący do wypełniania instrumentów gazem | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | Tak |  |
|  | Wskaźnik napełnienia butli | Tak |  |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | Tak |  |
|  | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulaqcji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulaqcji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulaqcji co 0,5 l/min | Tak |  |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | Tak |  |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | Tak |  |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | Tak |  |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy | Tak |  |
|  | Wyświetlanie kodu błędów na wyświetlaczu | Tak |  |
|  | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | Tak |  |
|  | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | Tak |  |
|  | AKCESORIA |  |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | Tak |  |
|  | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu ø 2,3mm, wpływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem, DIN 477, nr 6 | Tak |  |
|  | Butla na argon, pojemność 5l, zawór DIN 477, nr 6 | Tak |  |
|  | Platforma jezdna kompatybilna z oferowanym zestawem | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS |  |  |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….