# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

# Łóżko szpitalne – 16 sztuk

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY | x | x |
|  | Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V~ 50/60Hz Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Przewód zasilający skręcany | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1000 mm | Tak |  |
|  | Całkowita długość łóżka: maksymalnie 2190 mm. | Tak |  |
|  | Łóżko przystosowane do materaca o wymiarach min. 2000 x 850 mm | Tak |  |
|  | Wydłużenie leża min. 320 mm | Tak |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: - zmiana wysokości leża, - pochylenie oparcia pleców, - pochylenie segmentu udowego, - funkcja autokontur | Tak |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża | Tak |  |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi 370 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi 810 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70° ± 3° | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga: 16° ± 3° | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga: 17° ± 3° | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° ± 3° oraz segmentu uda do 40° ± 3° | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40° ± 3° | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm | Tak |  |
|  | System autoregresji totalnej (oparcie pleców + segment udowy) min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony na szczycie od strony nóg pacjenta (z możliwością zdjęcia go ze szczytu). Panel z sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci energetycznej | Tak |  |
|  | Pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa (funkcja Trendelenburga ratunkowego) - pozycja do badań (maksymalnie podniesione i wypoziomowane leże) - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) | Tak |  |
|  | Panel centralny wyposażony w przyciski służące do uzyskiwania pozycji wykorzystywanych przy tzw. wczesnej mobilizacji pacjenta: - ruch oparcia pleców do 300 oraz maksymalne podniesienie leża - podniesione oparcie pleców, leże maksymalnie podniesione i pochylone w kierunku nóg Każda powyższa pozycja uzyskiwania ze specjalnie oznaczonego przycisku. | Tak |  |
|  | Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych – z informacją o zablokowanych funkcjach | Tak |  |
|  | Na panelu jednoprzyciskowa blokada wszystkich funkcji za wyjątkiem funkcji ratunkowych (tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR) | Tak |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |
|  | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów | Tak |  |
|  | Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża | Tak |  |
|  | Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką | Tak |  |
|  | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta | Tak |  |
|  | Poręcze boczne w części oparcia pleców wyposażone w obustronne panele sterowania – zewnętrzne (od strony personelu) oraz wewnętrzne (od strony pacjenta) | Tak |  |
|  | Panele sterowania w poręczach bocznych z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem – konieczność aktywacji panelu specjalnie oznaczonym przyciskiem | Tak |  |
|  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony personelu: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - przechyły wzdłużne leża (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) | Tak |  |
|  | Funkcje sterowane z paneli w poręczach bocznych od strony pacjenta: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, - podświetlenie leża - alarm akustyczny | Tak |  |
|  | Dodatkowe panele sterowania w poręczach bocznych (w części oparcia pleców) – z przyciskami mobilizacji VEM. Funkcja pomocy w bardzo wczesnej mobilizacji pacjenta – pacjent podpiera się na poręczy zwiększając przyciskiem wysokość leża | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża |  |  |
|  | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik) |  |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta |  |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |  |  |
|  | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego |  |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża |  |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 280 kg |  |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) |  |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Materac o grubości 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka | Tak |  |
|  | Uchwyt rąk | Tak |  |
|  | Wieszak kroplówki | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane łóżko będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….