Poznań dnia: 2022-12-01

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - powtórka” – znak sprawy SZW/DZP/93/2022.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie do SWZ 10.1 informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku jednoznacznego potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Pytanie do SWZ Kryteria oceny oferty, K3 – czas reakcji serwisu Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu (max. 48h) dotyczy dni roboczych czyli od poniedziałku do piątku bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. Pytanie nr 3 – dot. wzoru umowy § 6 pkt. 4 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 4 i 5 paragrafu 6 w następujący sposób: Par. 6 ust. 4: Termin płatności (dostawy): przelewane wyłącznie na konto Wykonawcy po wykonaniu umowy do 45 dni licząc od doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i doręczania faktur na adres mailowy: kancelaria@lutycka.pl . Podstawa wystawienia faktury będzie podpisany protokół, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 4 – dot. wzoru umowy Par. 6 ust. 5. W przypadku gdy wartość faktury brutto, przekracza kwotę 20 000,00 zł, strony dopuszczają możliwość płatności kwoty faktury w dwóch równych ratach, przy czym termin płatności pierwszej raty przypada na dzień zgodny z postanowieniami §6 ust. 4 a drugiej po upływie 15 dni od terminu płatności pierwszej raty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy § 5 pkt. 1 i 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie terminu wykonania zamówienia. Czy Zamawiający wymaga dostawy w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później niż do 15 grudnia (zgodnie ze wzorem umowy par. 5 ust. 1) czy 2 tygodni od wysłania zamówienia, nie później niż do 15 grudnia (zgodnie z SWZ)? Jeśli, zgodnie z zapisem SWZ, Zamawiający złoży zamówienie, a termin realizacji będzie biegł od momentu otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Urządzenia medyczne muszą zostać dostarczone do 15 grudnia. Pytanie nr 6 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku nie dokonania naprawy w okresie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający, wyraża zgodę. Pytanie nr 7 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 3 Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: ,,Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Nie ma potrzeby kazuitstycznego wypisywanie zdarzeń które powodują, że naprawa nie będzie objeta gwarancją. Wystarczające sa w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego vide art. 578 kc Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Rozszerzenie obowiązków gwaranta nie obejmuje odpowiedzialności za wady na zasadzie ryzyka. Pytanie nr 8 – dot. wzoru umowy § 7 pkt. 4 Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis dotyczący wykonania naprawy w następujący sposób: „Czas reakcji serwisu liczony od zgłoszenia naprawy do czasu wykonania diagnostyki urządzenia wynosi: xxxxx , natomiast termin wykonania naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych i podzespołów dostępnych w Polsce. Czas wykonania naprawy nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych i podzespołów z zagranicy.” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. W związku z faktem iż obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie aparatu zastępczego w razie niedochowania terminu, termin ten nie jest objęty karami umownymi, więc nie ma potrzeby doprecyzowywać wszystkich możliwości. Pytanie nr 9- dot. wzoru umowy § 9 ust. 6 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Pytanie nr 10 – dot. wzoru umowy § 10 ust. 1 oraz 2 W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu i zmianę w/w ustępów na: 1. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w par. 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w par. 7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne muszą pełnić również funkcje stymulująco do należytego wykonania umowy, stąd nie mogą mieć charakteru symbolicznego. Pytanie nr 11 – dot. wzoru umowy § 10 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie mogła przekroczyć 10% kwoty burto określonej w par. 6 ust.1 umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne muszą pełnić również funkcje stymulująco do należytego wykonania umowy, stąd nie mogą mieć charakteru symbolicznego. Pytanie nr 12 – dot. wzoru umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym ustalonym przez Strony? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jeżeli będzie taka potrzeba umowę taka oczywiści można zawrzeć. Pytanie nr 13 – dot. wzoru umowy Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide: §6 ust. 4 wzoru umowy. Pytania do formularza asortymentowo-cenowego - minimalne wymagane parametry / funkcje / warunki Zadanie częściowe nr 2 -Aparat do znieczulania Pytanie nr 14 Dotyczy parametru „Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15". Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej” Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający wyświetlanie 12 krzywych dynamicznych jednocześnie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 15 Dotyczy parametru „Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB.” Czy Zamawiający dopuści brak możliwości podłączenia klawiatury i myszki, czytnika kodów kreskowych do portu USB kardiomonitora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 16 Dotyczy parametru „Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów” Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprogramowania 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 17 Dotyczy parametru „ W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci.” Czy Zamawiający dopuści przewód do podłączenia 5-elektrod, co pozwoli na diagnostyczne monitorowanie 7 odprowadzeń EKG? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 18 Dotyczy parametru „Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: Masimo” Czy Zamawiający dopuści pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal, zapewniającego prezentację wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej oraz dodatkowo: wskaźnika perfuzji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 19 Dotyczy parametru „Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur” Czy Zamawiający dopuści jednoczesną prezentację w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego - 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz dodatkowo temperatury krwi (w przypadku monitorowania rzutu serca)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 20 Dotyczy parametru „Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw” Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru spośród 12 nazw etykiet odpowiadających lokalizacjom pomiaru oraz dwóch generycznych nazw T1 i T2, bez możliwości wpisania własnych nazw etykiet? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 21 Dotyczy parametrów: „Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta.” Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pomiaru głębokości uśpienia metoda BIS lub Entropii i dopuści możliwość rozbudowy systemu o taki pomiar w przyszłości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 22 Dotyczy parametru: W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta.” Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu: „W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta.” ponieważ stanowi on zdublowanie wymogu dot. akcesoriów do pomiaru głębokości uśpienia opisanych punkt wyżej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w tym zakresie. Pytanie nr 23 Dotyczy parametru: „Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie.” Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opisanej możliwości rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca, za to z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 24 Dotyczy parametru „ Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego.” Czy Zamawiający dopuści możliwość wyciszania alarmów - czas wyciszenia alarmów: 2 minuty oraz bez limitu czasowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 25 Dotyczy parametru „Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku” Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych oraz wartość parametru, który wywołał alarm – zapisywane ręcznie oraz automatycznie w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 26 Dotyczy parametru „Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia” Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych oraz wartość parametru, który wywołał alarm, z możliwością weryfikacji przebiegu pozostałych krzywych dynamicznych z chwili zdarzenia dzięki pamięci FullDisclosure – zapisywane ręcznie oraz automatycznie w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 27 Dotyczy parametru: Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika” Czy Zamawiający dopuści zdarzenia alarmowe bez możliwości dodawania opisu przez użytkownika? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 28 Dotyczy parametru „Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin.” Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze niż wymagane – stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich 168 godzin z rozdzielczością min. 1-minutową (zależna od skali trendu)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 29 Dotyczy parametru „Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji” Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń utlenowania oraz wentylacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 30 Dotyczy parametru „Kalkulator dawek leków” Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez kalkulatora dawek leków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki