Załącznik nr 3 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Modyfikacja

Zadanie częściowe nr 1 – Aparat do masażu serca

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| L.p. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI |  | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej |  |  |
|  | Rok produkcji | 2022 |  |
|  | Sprzęt posiada oznakowanie CE |  |  |
|  | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej (automatycznego masażu serca) |  |  |
|  | Uciski - częstotliwość ucisków: 100 -110 ± 5 ucisków na minutę - głębokość ucisku : od 30 mm do 53 mm (zmiana co 1mm) - cykl 50 % kompresji/ 50 % dekompresji ± 5 % |  |  |
|  | Parametry pacjenta: - wysokość mostka: 17 cm do 31 cm - maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm - ciężar: brak ograniczeń |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy ekran (3,5ʺ) wraz z przyciskami funkcyjnymi Wyświetla następujące informacje (min.): - ustawione parametry kompresji Stan naładowania baterii - aktualną godzinę - czas rozpoczęcia RKO - komunikaty alarmowe (wizualne oraz dźwiękowe) - inne – należy podać |  |  |
|  | Zasilanie: elektryczne - zasilanie sieciowe 230 V - prąd stały (10-28 V DC) - zasilanie bateryjne – czas pracy min. 45 min |  |  |
|  | Warunki środowiskowe: - temperatura pracy: od 0ºC do +40ºC - temperatura przechowywania: min. od -20ºC do +40ºC |  |  |
|  | Wyposażenie : - deska pod plecy - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem - podkładka stabilizująca głowę - ssawka pacjenta 2 szt. - pasy do mocowania rąk pacjenta - bateria - kabel DC - zasilacz AC - plecak |  |  |
|  | Waga urządzenia wraz z akcesoriami <10 kg |  |  |
|  | Klasyfikacja IP: IP44 |  |  |
|  | Informacje dodatkowe Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. Częstotliwość przeglądów ………….……………….. |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest  fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.

Zadanie częściowe nr 2 -Aparat do znieczulania

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Parametry | Parametry wyróżniające | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Aparat jezdny | TAK Podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | TAK |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | TAK podać |  |  |
|  | Zasilanie w gazy ( O2, N2O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |  |
|  | Węże wysokociśnieniowe ( O2, N2O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | TAK podać |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |  |
|  | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA | TAK |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | TAK |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. | TAK podać |  |  |
|  | Precyzyjny pneumatyczny lub elektroniczny mieszalnik świeżych gazów sterowany elektronicznie | TAK |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. | TAK podać |  |  |
|  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | TAK |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | TAK |  |  |
|  | Światło typu LED z płynną regulacją | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | TAK |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | TAK podać |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do 1,4 l. | TAK podać |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | TAK |  |  |
|  | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | TAK |  |  |
|  | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | TAK |  |  |
|  | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | TAK |  |  |
|  | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu. Nadający się do sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). | TAK |  |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | TAK |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym | TAK |  |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 l/min. | TAK | . |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | TAK |  |  |
|  | Tryb wentylacji ręczny. | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO2 informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | TAK |  |  |
|  | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. | TAK podać |  |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. | TAK podać |  |  |
| System alarmów |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |
|  | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |  |
|  | Alarm Apnea. | TAK |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | . |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| Pomiary i obrazowanie |  |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej (TV). | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości minutowej (MV). | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia Plateau. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP. | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | TAK |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | TAK |  |  |
|  | Przekątna ekranu: minimum 15". | TAK podać |  |  |
|  | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | TAK podać |  |  |
|  | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu lub wbudowany z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |  |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość konfigurowaniai zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | TAK podać |  |  |
|  | Większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Prezentacja pętli: ciśnienie / objętość; przepływ / objętość. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Mozliwość zastosowania w monitorze Moduł kompatybilny z modułami gazowymi Carescape | TAK/ NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Parownik |  |  |  |  |
|  | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. Na wypsażeniu parownik do sevofluranu | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie. | TAK |  |  |
| Ssak |  |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | TAK |  |  |
|  | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | TAK |  |  |
| System testowania aparatu |  |  |  |  |
|  | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | TAK |  |  |
|  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | TAK |  |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |  |
| Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |  |  |  |  |
| Opis ogólny |  |  |  |  |
| Monitor stacjonarny |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15". Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK |  |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |  |
| Monitorowane parametry |  |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii w 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. | TAK |  |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |  |
|  | Oddech | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną | TAK |  |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: Masimo | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych oraz na ucho. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK | - jednopacjentowe 25 szt. – 10 pkt. - wielorazowy 1 szt. – 1 pkt |  |
|  | Temperatura | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. | TAK |  |  |
|  | Pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły | TAK |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | TAK |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT | TAK |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia. Minimum jeden na trzy urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | TAK |  |  |
|  | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni i min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiar u min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta. | TAK |  |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Trendy |  |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym monitorem i aparatem do znieczulania tego samego producenta | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | TAK | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta. | TAK |  |  |

* Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów bądź pozostawienie kolumny pustej (tu: niewypełnionej) spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.