## parametry
Parametry techniczno - użytkowe 2 szt. analizatorów biochemicznych (parametry graniczne, niespełnienie któregokolwiek spowoduje odrzucenia oferty)
Lp | Wymagania | Odpowiedź oferenta wymagana TAK
1 | Analizatory typu bench top, w pełni automatyczne, pracujące w trybie "pacjent po pacjencie", rok produkcji nie starsze niż jeden 2019 i drugi 2022.
2 | Praktyczna wydajność analizatora nie mniejsza niż 300 testów fotometrycznych na godzinę.
3 | Praktyczna wydajność testów ISE nie mniejsza niż 160 testów na godzinę.
4 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę ( Wykonawca zabezpiecza w trakcie trwania umowy niezbędną ilość tonerów), zewnętrzny UPS,
5 | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne; punktu końcowego i kinetyczne; ISE - Na, K, Cl
6 | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstrukcji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora
7 | Odczynniki, materiały kontrolne i kalibratory pochodzące od tego samego producenta co producent aparatu
8 | Zakres pomiarowy fotometru od 340 do maksymum 700 mm, minimum 14 filtrów
9 | Igła probówkowa posiadająca detektor skrzepu, kolizji oraz poziomu płynów
10 | Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce badanej- jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność
11 | Objętość martwa próbki pediatrycznej nie więcej niż 100 ul
12 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne
13 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku, podajnik na minimum 400 kuwet
14 | Automatyczne minimum 10x, wstepne rozcieńczanie próbek badanych oraz rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody
15 | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 2 litry na godzinę pracy analizatora
16 | Minimum 50 miejsc na odczynniki, w tym minimum 40 chłodzonych
17 | Analizator dwuigłowy oraz mieszadło mechaniczne
18 | Minimum 60 miejsc na próbki
19 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito"
20 | Format wydruku wyniku A4
21 | Możliwość dokładania nowych próbek bez konieczności przerywania analiz
22 | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli, które należy przechowywać w temperaturze lodówki 2-8 stopni C, możliwość pozostawienia ich na pokładzie analizatora
23 | Możliwość wydruku dziennych raportów wyników
24 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki, kalibratory, kontrole i próbki
25 | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecajacego lekarza czy oddziału
26 | Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora - możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeninga i liczbowych)
27 | Oprogramowanie i menu w języku polskim
28 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
29 | Oferowany aparat wraz z wyposażeniem oznakowany znakiem CE
30 | Dwukierunkowa transmisja danych - bezpośrednie włączenie w LIS
31 | Możliwość tworzenia profili badań
32 | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacji dla testów np. obliczania LDL i %HDL
33 | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli
34 | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzajów testów
35 | Możliwość wykonania badań po wyjściu z funkcji "standy" w ciągu 3 minut
36 | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych
37 | Możliwość instalacji modemu serwisowego
38 | Analizator posiadający wbudowany komputer - jednostka sterująco-walidująca oraz wbudowany kolorowy ekran dotykowy minimum 12 cali
39 | 2 zestawy komputerowe, 2 UPS, dejonizator i jeżeli aparat nie jest wolnostojący to wymagane są 2 stoły
40 | Zdolność serwisową oferent potwierdzi certyfikatami od producenta na proponowany model analizatora z ostatniego roku /2018,2019/
41 | Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy nastawną pipetę automatyczną o poj. 1000ul.
42 | Wszelkie koszty przewidzianych w dokumentacji DTR: przeglądy okresowe, czynności konserwacyjne oraz koszty usuwania awarii i związane z tymi czynnościami części zamienne i zużywalne - w całym okresie dzierżawy będzie ponosił Wykonawca.
43 | Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy lodówko - zamrażarkę o pojemności min. 220 litrów do przechowywania odczynników
44 | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane wyroby będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
45 | Instrukcje do odczynników i karty charakterystyki odczynników w formie pisemnej. Dołączyć do pierwszej dostawy odczynników
46 | Oryginalny prospekt ofertowy analizatorów z opisem parametrów techniczno-użytkowych po polsku lub z tłumaczeniem na język polski Dołączyć do oferty
47 | Nazwa, producent, rok produkcji analizatorów Opisać
| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej