Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja Spektrometru ICP-MS dla pomiarów zawartości metali w pojedynczych komórkach.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

| L.p. | Parametr | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania minimalne | Kwadrupolowy spektrometr ICP-MS |
| 2. | Generator RF | - Półprzewodnikowy z cewką indukcyjną całkowicie kontrolowany przez zewnętrzny komputer. - Częstotliwość minimum 33 MHz. - Umożliwiający ciągłą zmianę mocy w zakresie minimum od 400 do 1600 W (automatyczne dostrojenie mocy w zależności od wprowadzanej matrycy nieorganicznej i organicznej). - Automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy bez konieczności zmiany położenia palnika. - Możliwość wizualnej oceny (w kolorze) plazmy oraz końcówki dyszy i stożka interfejsu (próbkującego). |
| 3. | System wprowadzania próbek | - Kwarcowa cyklonowa komora mgielna i rozpylacz koncentryczny. - Kwarcowa komora mgielna o konstrukcji zapewniającej dostarczanie nieuszkodzonych komórek do plazmy, o liniowym przepływie próbki, wyposażona w system mikrokanalików precyzyjnie rozprowadzających gaz ochronny po wewnętrznej powierzchni komory. - Wbudowany automatyczny system rozcieńczania gazem analizowanych próbek co najmniej 100-krotny. |
| 4. | Pompa perystaltyczna | - Czterokanałowa 12-rolkowa zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków. |
| 5. | Palnik | - Kwarcowy nierozbieralny. Automatyczna regulacja położenia palnika w płaszczyznach XYZ z poziomu oprogramowania sterującego. |
| 6. | Interfejs | - Interfejs wprowadzający jony do układu detektora mas zawierający minimum trzy stożki wykonane z niklu. - Trzeci stożek o regulowanym napięciu zapewniającym optymalne parametry pomiaru w zależności od analizowanych próbek. |
| 7. | System skupiania jonów | - Automatycznie optymalizowany z poziomu oprogramowania w stosunku do analizowanych jonów system optyczny usuwający jednocześnie fotony oraz cząsteczki obojętne poprzez zmianę o 90o kierunku wiązki jonów za pomocą kwadrupolowego deflektora jonów. - System niewymagający jakichkolwiek czynności konserwacyjnych oraz czyszczenia. |
| 8. | Komora kolizyjno-reakcyjna | - Dwa tryby usuwania interferencji: z dyskryminacją kinetyczną jonów (komora kolizyjna) oraz z dyskryminacją mas (komora reakcyjna). - Komora zbudowana z czterech prętów o przekroju okrągłym (kwadrupol do analizy w trybie reakcyjnym) oraz czterech prętów o przekroju „T” modelujących szybkość przepływu jonów przez komorę kolizyjną/reakcyjną. - Komora ta powinna być integralną częścią spektrometru. - Komora musi umożliwiać pracę z różnymi gazami (w tym He, H, O2, CH4, NH3 i mieszanka He/H) zależnie od oznaczanych próbek i pierwiastków a także powinna umożliwiać jej całkowite opróżnienie i pracę spektrometru w trybie klasycznym; zmiana trybu pracy powinna być automatycznie wykonywana podczas pomiaru próbki. - Szybkość przełączania trybów komory możliwe w czasie 10 sekund. - Umożliwiająca optymalizację parametrów RPq i RPa. - Komora nie powinna wymagać jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji. - Wyposażona w funkcję elektronicznego rozcieńczenia (EDR) pozwalająca analizować pierwiastki o niskich i wysokich stężeniach w jednym pomiarze, zwiększająca zakres dynamiczny urządzenia do 12 rzędów. - Komora powinna posiadać minimum cztery niezależne kanały do podłączenia czterech różnych gazów komory (w tym czystego amoniaku) oraz umożliwiać automatyczną zmianę gazu w czasie wykonywanego pomiaru próbki. |
| 9. | Analizator mas | - Dwa identyczne kwadrupole analityczne, jeden umieszczony przez komorą kolizyjno-reakcyjną, drugi umieszczony za komorą. - Rozdzielczość obu kwadrupoli regulowana w zakresie od 0,3 do 1 amu. - Szybkości skanowania obu kwadrupoli nie mniejsza niż 3000 amu/s (skanowanie wszystkich mas w zakresie minimum od 1 do 285 amu. - Pręty kwadrupoli nie powinny wymagać jakiegokolwiek czyszczenia. |
| 10. | Detektor | - Detektor dwustopniowy umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału, zabezpieczenie przed przeładowaniem zarówno w trybie pracy impulsowej jak i analogowej. - Zakres liniowości detektora minimum 10 rzędów. - Dwell time możliwy w czasie 100 µs. |
| 11. | System utrzymania próżni | - Zawierający pompy: klasyczną próżniową oraz turbomolekularną. |
| 12. | Oprogramowanie sterujące | - Sterujące pracą spektrometru, zapewniające w pełni automatyczną optymalizację spektrometru, przejmujące kontrolę nad wszystkimi dodatkowymi akcesoriami, zbierające i przetwarzające otrzymane dane pomiarowe bez konieczności ponownych pomiarów, pozwalające na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika, możliwość automatycznego przesyłania danych do innych pakietów oprogramowania. - Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do analizy metali w pojedynczych komórkach. - Zestaw kontrolujący pracę spektrometru spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie, zapewniający bezproblemową pracę. |
| 13. | Dodatkowe cechy | - Możliwość podłączenia automatycznego podajnika próbek. - Możliwość podłączenia automatycznego podajnika próbek z rozcieńczaniem on-line oraz zatężaniem na kolumnie. - Możliwość współpracy z systemem ablacji laserowej. - Możliwość wykonywania specjacji po podłączeniu do chromatografu gazowego lub cieczowego. - Możliwość analizy nanomateriałów i pojedynczych komórek. |
| 14. | Podajnik do analizy metali w pojedynczych komórkach | - Automatyczny podajnik z możliwością pracy z systemem mikroprzepływowym w zakresie minimum 10-20 µl/min, zapewniający zużycie próbki nie większe niż 200 µl. - Przepływ próbki kontrolowany za pomocą pompy strzykawkowej - Umozliwiający pracę z różnymi statywami i płytkami wielodołkowymi. - Umożliwiający mieszanie próbki w celu równomiernego rozmieszczenia komórek. |
| 15. | Piec do mineralizacji | - Urządzenie umożliwiające mineralizację lub ekstrakcję pod ciśnieniem próbek organicznych i nieorganicznych różnorodnych materiałów w zamkniętych naczyniach za pomocą mieszaniny stężonych kwasów. - Komora mikrofalowa wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczona kilkuwarstwową powłoką teflonową. - Moc pracy magnetronu(ów) minimum1500 W. Ciągły (niepulsacyjny) sposób dostarczania energii mikrofalowej w całym zakresie mocy. - Ładowanie naczyń do pieca od góry, pojedynczo, bez konieczności wyjmowania rotora. - Automatyczna kontrola temperatury w każdym naczyniu bezprzewodowym czujnikiem IR, bezprzewodowa kontrola ciśnienia w naczyniu referencyjnym. - Sterownik i oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i ciśnienia, szybkości przyrostu ciśnienia. Wbudowana biblioteka gotowych metod, możliwość tworzenia metod własnych. - Ekran pozwalający na bieżąco śledzić parametry pracy jak: czas, ciśnienie, temperatura i moc magnetronu. - Autonomiczny system wyciągu gazów i oparów uwalnianych w trakcie mineralizacji lub ekstrakcji wraz z rurą przyłączeniową. - Zestaw startowy zawierający: rotor co najmniej 16-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności minimum 50 ml, zabezpieczonych przed zbyt wysokim ciśnieniem membranami lub dyskami bezpieczeństwa wielokrotnego użytku. Każde ze stosowanych naczyń musi posiadać certyfikat testu wytrzymałości na ciśnienie. Otwieranie i zamykanie naczyń a także instalacja membran lub dysków zabezpieczających powinna przebiegać bez dodatkowych narzędzi. - Naczynia wykonane z fluoropolimetru TFM. Każde naczynie powinno posiadać swój numer seryjny i być objęte 12-miesięczną gwarancją. - Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej (robocze), co najmniej 40 bar. - Maksymalna temperatura pracy ciągłej (robocza), co najmniej 230C. - Możliwość pracy przy niepełnym obsadzeniu rotora naczyniami. |
| 16. | Wyposażenie | - Stół laboratoryjny przyścienny na kółkach o wymiarach min. 300x90x90 cm (szerokość x głębokość x wysokość). - Zamknięty układ chłodzenia. - Zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie pracy aparatu przez minimum 5 minut. - Automatyczny podajnik na minimum 180 próbek wraz z osłoną przeciwpyłowa wykonaną z pleksiglasu, zmniejszająca zanieczyszczenie próbek. - Zestaw części eksploatacyjnych w składzie minimum: - palnik z osprzętem 2 szt. - komora mgielna 2 szt. - rozpylacz 2 szt. - stożki niklowe (zestaw) - płyn do pompy próżniowej - ciecz chłodząca do zamkniętego układu chłodzenia - wężyki do pompy perystaltycznej - min. 40 szt. - wężyki kapilarne – min. 40 szt. - zestaw filtrów do spektrometru - probówki z tworzywa o pojemności 15 ml – min. 500 szt. - probówki z tworzywa o pojemności 50 ml – min. 500 szt - certyfikowany mix standardów dla 15 pierwiastków, min. 125 mL - 1 szt. - zestaw 4 reduktorów dwustopniowych nabutlowych do gazów czystych dla amoniaku, tlenu, helu i wodoru. |
| 17. | Zasilanie | - 230 VAC 50Hz |
| 18. | Gwarancja | - Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia. - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin. - Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. |
| 19. | Dodatkowe wymagania | - Montaż, instalacja i uruchomienia urządzenia w siedzibie zamawiającego. - Szkolenie przez specjalistę z zakresu analizy nieorganicznej: - 10 dni (po 8 godz. każdy dzień) w terminie do 8 tygodni od dnia instalacji urządzenia. - dla 3 osób - szkolenie przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia – Centrum NanoBioMedyczne UAM |