Znak sprawy : KA-2/156/2022

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa zestawu GC-MS do analizy chromatograficznej (Chromatograf gazowy ze Spektrometrem mas typu Triple Quadrupole) – Sprzęt powystawowy

| Specyfikacja |  |
| --- | --- |
| 1 | Moduł podstawowy pieca - zakres temperatur: od +3 °C powyżej otoczenia do 450 °C - maksymalna szybkość grzania: 125 °C/min - szybkość chłodzenia: od 450 °C do 50 °C w 4 min - dokładność temperatury: ± 0,1 °C - stabilność temperatury: ± 0,1 °C - 32 rampy temperaturowe - dotykowy wyświetlacz LCD - budowa modułowa dozowników i ewentualnych detektorów, umożliwiająca łatwą wymianę lub zamianę dozowników i montaż dodatkowych detektorów wykonywaną przez użytkownika bez konieczności korzystania z usług serwisowych; możliwość instalacji dozowników i detektorów znajdujących się na wyposażeniu laboratorium w zestawie GC-MS/MS Thermo TSQ 8000 Evo z Trace 1310. |
| 2 | Dozownik Split/Splitless w wymiennym module - stopień podziału 12500:1 - zakres ciśnień: 0-1000 kPa - programowanie ciśnienia i przepływu - przepływ od 0 do 1250 mL/min z krokiem 1mL/min. - przepływ obmywający septę od 0 do 50 mL/min. - kompatybilny ze wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych od 50 um do 530 um - opcja obsługi kolumn kapilarnych 1/8'' i 1/16'' - maksymalna temperatura pracy 400 °C - automatyczny test szczelności - kompensacja wpływu ciśnienia i temperatury otoczenia |
| 3 | Spektrometr mas typu potrójny kwadrupol - typ jonizacji: elektronowa (EI) z możliwością rozbudowy do chemicznej jonizacji (CI) pozytywnej i negatywnej - zakres mas: min. 1,2 – 1100 u z jednostkową rozdzielczością w całym zakresie mas - szybkość skanowania 20 000 u/s - tryby pracy: „Full scan”, SIM, tryb mieszany Full scan/SIM - tryby pracy MS/MS: „Product Ion Scan”, „Precursor Ion Scan”, „Neutral Loss Scan”, SRM, tryb mieszany - Stabilność kalibracji mas: 0,1 u/48godz. - Czułość EI: 300:1 stosunek sygnału do szumu przy dozowaniu 1 µl oktafluoronaftalenu (OFN) o stężeniu 1 fg/µl - IDL (limit detekcji) przy nastrzyku 1fg OFN (m/z 272) nie większy niż 0.4fg - liniowość odpowiedzi detektora: 107 - temperatura źródła 50 - 350°C - dodatkowy wstępny kwadrupol usuwający szumy chemiczne - energia jonizacji do 150eV - zakres mas do 1100 Da - szybkość skanowania do 20 000 u/s - temperatura linii transferowej do 400°C - pompa turbomolekularna powyżej 300 l/s - pompa próżni wstępnej Zestaw komputerowy do akwizycji i obróbki danych - min. Pentium i5, 8GB RAM, 500GB HDD, 27" LCD monitor, Windows 10, drukarka laserowa |
| 4 | Dodatkowy filament |
| 5 | Autosampler do próbek ciekłych 2ml, 162 pozycje - Automatyczny podajnik z obsługą dozowników split/splitless, PTV, typu Large Volume, do kolumn pakowanych i oncolumn. - programowalna głębokość wprowadzania igły, szybkość dozowania, eliminacja bąbelków, tworzenie korka powietrznego, dozowanie z gorącą igłą, automatyczne justowanie podajnika i igły, 4 naczyńka z rozpuszczalnikami do płukania. - możliwość obsługi dowolnej ilość dozowników i do dwóch chromatografów. Jednoczesna możliwość dozowania ręcznego. - kosz na 162 pozycji próbek (2 ml) - strzykawka 10 µl z igłą 50 mm do dozowania z automatycznym rozpoznawaniem strzykawki - 2szt. - szybkość napełniania strzykawki: 0.1 do 100 μl /s - objętość dozowania: 0.1-250 μl co 0.1 μl |
| Warunki dodatkowe |  |
| 1 | Sprzęt musi być w pełni kompatybilny z system chromatograficznym ze spektrometrem mas TSQ 8000 EVO produkcji Thermo Scientific, który pracuje w Laboratorium od 2016 roku. |
| 2 | Dostarczenie urządzenia na miejsce do laboratorium użytkownika |
| 3 | Dostawca dostarczy instrukcję obsługi w języku angielskim i polskim |
| 4 | Dostawca przeprowadzi szkolenie pracowników na stanowisku pracy z zakresu obsługi urządzenia |
| 5 | Po zainstalowaniu nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego |
| 6 | Zakup sprzętu powystawowego, używanego nie więcej niż jeden kwartał |
| Warunki gwarancji i utrzymania aparatu |  |
| 1 | Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt |
| 2 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| 3 | Dostawca zapewni przeglądy serwisowe (przegląd na koniec okresu gwarancyjnego – bezpłatny) |