## Arkusz1
Parametry techniczno - użytkowe 2 szt analizatorów immunologicznych /parametry graniczne, niespełnienie któregokolwiek spowoduje odrzucenie oferty/
L.p | Wymagania | Odpowiedź oferenta wymagana TAK i opis
1 | Wieloparametrowe analizatory imunologiczne z możliwością wykonania następujących badań: Helicobacter pylori, D-dimery, Procalcytonina, Toksoplasmoza, Cytomegania, Różyczka, Wirus Epsteina, Borelioza, Troponina.
2 | Analizator I z minimum 10 miejscami dla próbek, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie", Rok produkcji: nowy lub nie starszy niż 2015.
3 | Analizator II z minimum 25 miejscami dla próbek, posiadający możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym. Rok produkcji: nowy lub nie starszy niż 2015.
4 | Analizatory całkowicie bezigłowe wykluczające kontaminację.
5 | Analizatory nie wymagające codziennych zabiegów płucząco - myjąco - konserwujących.
6 | Jedno lub dwupunktowa rekalibracja, brak konieczności wykonywania kontroli częściej niż co 14 dni
7 | Kalibratory, kontrole i akcesoria niezbędne do wykonania oznaczeń - tego samego dostawcy co analizatory.
8 | Termin ważności zaoferowanych odczynników i materiałów kontrolnych musi wynosić minimum 4 miesiące od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.
9 | Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności.
10 | Analizatory gotowe do pracy 24 godziny na dobę.
11 | W okresie dzierżawy wykonawca zapewnia bezpłatny servis łącznie z niezbędnymi częściami zamiennymi, a także przeglądy roczne analizatorów.
12 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia drukarki laserowej oraz zapewni wymianę tonerów w okresie umowy oraz usuwania awarii analizatorów do 48 godzin od momentu zgłoszenia
13 | Wykonawca podłączy analizatory na swój koszt do informatycznego systemu laboratoryjnego w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala "InfoMedica" firmy ASSECO POLAND SA moduł laboratorium z mikrobiologią.
14 | Wyposażenie w system podtrzymania napięcia UPS na czas wynikający z cyklu badań.
15 | Ważne zaświadczenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiadzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania - dla oferowanych analizatorów i rodzajów odczynników lub inne ważne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2021 roku o wyrobach medycznych. Dołączyć do oferty.
16 | Instrukcje obsługi analizatorów z opisem parametrów techniczno-użytkowych po polsku lub z tłumaczeniem na język polski. Dołączyć do oferty
17 | Nazwa, producent, rok produkcji analizatorów: Analizator I Analizator II
Data Podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej
Parametry komputera
Procesor: Min Intel Pentium 4 2,8 GHz
Pamięć RAM: Min 1024MB 400 MHz
Twardy dysk: Min 40 GB 7200 obr/min,
Napęd optyczny: DVD
Karta graficzna: 64 MB
Karta muzyczna: zintegrowana AC97
Karta sieciowa: 10/100/1000MBit
Wejścia/Wyjścia: AGP tryby 8x
SATA
IDE
6 x USB 2.0 (dwa z przodu) ,
1 x LPT,
1 x COM,
1 x D-SUB (video),
1 x PCI
2 x PS2
Klawiatura, mysz, kabel zasilający PS/2, mysz optyczna z rolką
System operacyjny: Windows XP Professional
Monitor
Minimalne wymagane parametry:
19" WIDE
Proporcje ekranu 16:9
Przekątna ekranu 19'
Kąt widzenia pionowy/poziomy 160/160 stopni
Rozdzielczość obrazu: min 1440X900
Czas reakcji matrycy max 5 ms
Rodzaj złącza Video D-Sub
Okres gwarancji 36 miesięcy