| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Autorefraktometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Refrakcja |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25D | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK, podać |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna) | TAK |  |
| Keratometria |  |  |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
|  | Moc rogówki 25,96D do 67,50D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | TAK |  |
| Tonometria |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | TAK |  |
| Pachymetria |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
|  | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD 7 cali | TAK, podać |  |
|  | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | TAK |  |
|  | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
|  | Pomiar akomodacji | TAK |  |
|  | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | TAK |  |
|  | Dedykowany stolik elektryczny na oferowane urządzenie | TAK |  |
| Drukarka laserowa |  |  |  |
|  | Kolorowa, obsługująca papier w formacie A4 | TAK |  |
|  | Podajnik papieru kasetowy na min. 250 arkuszy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 600x600 dpi | TAK, podać |  |
|  | Interfejsy: USB i WiFi | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku min. 6 str./min. w kolorze | TAK, podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia) – nie dotyczy drukarki laserowej | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (nie dotyczy drukarki laserowej i stolika pod urządzenie) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. (nie dotyczy drukarki laserowej i stolika) | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy, dla drukarki minimum 12 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać adres, kontakt |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. Z wyłączeniem sytuacji gdzie czas na podjęcie naprawy wydłuży się o czas oczekiwania na dostawę części od producenta. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu rozpoczęcia naprawy przez serwisanta | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu rozpoczęcia naprawy przez serwisanta. Z wyłączeniem sytuacji gdzie czas na podjęcie naprawy wydłuży się o czas oczekiwania na dostawę części od producenta. |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku (podanie adresu mailowego przez Wykonawcę) | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |