Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Wieloczujnikowy skaner rdzeni osadowych i skalnych posiadający:

- system bazowy,

- czujnik fluorescencji rentgenowskiej (XRF),

- osłonę przed promieniowaniem rentgenowskim,

- miernik gęstości gamma,

- miernik podatności magnetycznej,

- kamerę linescan,

- oprogramowanie do sterowania systemem.

- Wymagania odnośnie systemu bazowego:

- system musi posiadać zautomatyzowany tor pomiarowy z możliwością instalacji wielu czujników,

- orientacja rdzenia w trakcie skanowania oraz samo skanowanie muszą odbywać się 
w pozycji poziomej,

- system ma posiadać możliwość skanowania płaskiej powierzchni rdzeni osadów nieskonsolidowanych oraz płaskiej lub zaokrąglonej powierzchni rdzeni skalnych,

- system skanowania musi poruszać się równoległe w stosunku do najdłuższej osi rdzenia, a rdzeń w trakcie analizy musi pozostawać nieruchomy,

- czujniki spektroskopii XRF muszą dotykać powierzchni rdzenia w celu dokonania pomiaru,

- czujniki dotykowe muszą mieć możliwość regulacji napięcia w celu zapobiegania uszkodzeniu rdzeni w trakcie analizy,

- system musi posiadać możliwość analizy całych rdzeni oraz rdzeni przeciętych wzdłuż w rozmiarach 2/3 i 1/2,

- urządzenie musi mieć możliwość działania bez systemu chłodzenia,

- system skanowania musi mieć możliwość integracji wielu czujników do wszechstronnej analizy rdzeni, w tym możliwość zintegrowania takich technologii jak: spektrometr XRF, analizator gęstości gamma, analizator prędkości fal P i S, bezkontaktowy miernik oporności elektrycznej, analizator całkowitego i spektralnego promieniowania gamma, spektrometr VIS/VNIR/SWIR, miernik podatności magnetycznej, kamerę linescan do zdjęć w świetle widzialnym i ultrafiolecie,

- system musi posiadać zautomatyzowany i kontrolowany za pomocą oprogramowania silnik do przesuwania czujników wzdłuż toru pomiarowego,

- dokładność pozycjonowania czujników przez silnik musi mieć dokładność powyżej 
0.1 mm,

- system musi być dostarczony wraz z komputerem,

- tor pomiarowy musi umożliwiać analizę rdzeni o maksymalnej długości 150 cm 
i maksymalnej szerokości 15 cm.

- Wymagania wobec czujnika fluorescencji rentgenowskiej (XRF):

- napięcie źródła promieniowania rentgenowskiego musi mieścić się w zakresie 4 – 50 kV,

- uszczelnione źródło promieniowania rentgenowskiego musi być zbudowane z Rh 
i posiadać moc 15 W,

- konieczność posiadania wielkopowierzchniowego detektora SDD 30 mm2  
z przedwzmacniaczem CUBE,

- rozdzielczość widmowa musi wynosić co najmniej 133 eV przy Mn kα,

- zautomatyzowana kolimacja wzdłuż rdzenia musi mieścić się w zakresie od 0,1 mm do 10 mm,

- zautomatyzowana kolimacja w poprzek rdzenia musi wynosić 5 mm, 10 mm i 15 mm,

- konieczne jest posiadanie zamkniętej celi pomiarowej wypełnionej helem dla lepszego pomiaru pierwiastków o niskiej energii, takich jak: Na, Mg, Si, Al itp.,

- pomiar pierwiastków musi obejmować zakres od Na do U,

- musi posiadać łatwe do wymiany okienko prolenowe o grubości 4 μm,

- system musi posiadać ściśle sprzężoną geometrię między źródłem – obiektem – detektorem,

- konieczna jest możliwość stworzenia przez użytkownika własnych trybów skanowania XRF, kontroli ustawienia rentgenowskiego i pozycji filtrów,

- musi być możliwa kalibracja do ppm/% dla 22 pierwiastków,

- widma XRF mają być eksportowane.

- Wymagania wobec osłony przed promieniowaniem rentgenowskim:

- osłona musi posiadać podwójną blokadę, lampę ostrzegawczą przed promieniami rentgenowskimi oraz system awaryjnego wyłączenia promieniowania rentgenowskiego,

- osłona musi posiadać okienko z ołowianego akrylu umożliwiające obserwację obszaru pomiarowego,

- osłona musi być otwierana przy pomocy dużych przesuwnych drzwi ułatwiających załadunek rdzenia.

- Wymagania wobec miernika gęstości gamma:

- czujnik musi wykorzystywać szczelne źródło promieniowania gamma Cs-137 umieszczone w osłonie z ołowiu i stali nierdzewnej, zapewniającego promieniowanie nieprzekraczające na powierzchni osłony 5 usv/godz.,

- źródło promieniowania gamma musi być dostarczane z odpowiednim opakowaniem, tak aby mogło być wysłane jako przesyłka na warunkach UN2910,

- czujnik musi korzystać z 3-calowego detektora NaI z oprogramowaniem do automatycznego rozpoznawania pików w celu uzyskania maksymalnej szybkości zliczania,

- czujnik musi być dostarczony z odpowiednimi protokołami kalibracji i częściami dla rdzeni nieskonsolidowanych osadów i rdzeni skalnych,

- dane muszą być pozyskiwane jednocześnie z innymi czujnikami, a wyniki muszą być wyświetlane na żywo za pomocą oprogramowania.

- Wymagania wobec kamery linescan:

- kamera musi umożliwiać pozyskiwanie obrazów w świetle widzialnym i UV,

- oświetlenie widzialne i UV LED musi być zintegrowane,

- kamera musi zawierać filtry polaryzacyjne, które usuwają odblaski odbite od mokrych rdzeni,

- przysłona i ogniskowanie muszą działać automatycznie,

- protokoły kalibracji balansu bieli i kolorów muszą być zautomatyzowane,

- pozyskiwanie obrazu musi być sterowane w oprogramowaniu,

- zakres rozdzielczości obrazu musi mieścić się w zakresie od 200 do 1000 pikseli na cm.

- Wymagania wobec miernika podatności magnetycznej:

- czujnik musi być w stanie mierzyć w zakresie 26 SI (w zależności od objętości) z rozdzielczością 1x10-6 SI,

- miernik musi być wyposażony w co najmniej dwa czujniki pętlowe do pomiaru całych rdzeni dokonujących pomiaru z częstotliwością 0,565 kHz,

- miernik musi być dostarczony z co najmniej jednym czujnikiem punktowym do pomiaru przeciętych rdzeni z częstotliwością 2 kHz,

- czujnik musi być dostarczany ze stabilnymi żelaznymi standardami odpowiednimi dla czujnika pętlowego i czujnika punktowego,

- system czujników musi działać jednocześnie z innymi czujnikami, a wyniki muszą być wyświetlane na żywo za pomocą oprogramowania.

- Wymagania wobec oprogramowania do sterowania systemem:

- oprogramowanie musi być dostosowane do potrzeb analizy danych ze skanowania rdzeni z możliwością eksportu odpowiednich metadanych, takich jak: nazwa rdzenia, numer sekcji, głębokość rdzenia, długość próbki, ustawienia aparatury i tryb pozyskiwania danych,

- oprogramowanie musi automatycznie kontrolować wszystkie czujniki i odbierać z nich dane,

- oprogramowanie musi umożliwiać wyświetlanie danych ze skanowania XRF i pozostałych pomiarów natychmiast po zakończeniu pomiarów,

- oprogramowanie musi umożliwiać konwersję między zliczeniami ze skanowania XRF a wartościami ppm dla 22 pierwiastków.

- Wymagania odnośnie gwarancji:

- gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia,

- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 2 dni roboczych,

- czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 90 dni,

- okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

- Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- Montaż, instalacja i uruchomienie aparatury w siedzibie Zamawiającego - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu – Instytut Geologii, ul. Bogumiła Krygowskiego 12 .

- Bezpośrednio po instalacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie  z obsługi aparatury w miejscu jej instalacji:

- co najmniej 3 dni robocze (po 8 godz. każdy dzień),

- dla 3 osób.