Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania ogólne

- Zestaw składający się z:

- centralnej jednostki filtracyjnej,

- regału na zbiorniki hodowlane – 1 sztuka,

- zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio,

- zestawu zbiorników tarliskowych;

- systemu do zbiorowego tarła dla ryb Danio rerio;

- zestawu elementów zużywalnych i części zamiennych;

- jezdnego regału do zbiorników tarliskowych;

- wózka do transportu zbiorników hodowlanych.

- System zawierający wszystkie niezbędne połączenia miedzy jednostką filtracyjną i regałami.

- Cały system fabrycznie nowy, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022.

- Brak elementów zawierających metale ciężkie.

- Wykonanie z materiałów odpornych na działanie wody i soli.

- System umożliwiający utrzymywanie i hodowlę ryb w postaci od larw do osobników dorosłych.

- Całe orurowanie systemu wykonane z nietoksycznego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

- System kompatybilny ze zbiornikami hodowlanymi firmy Tecniplast znajdującymi się na wyposażeniu Zamawiającego.

- Parametry centralnej jednostki filtracyjnej

- Jednostka filtracyjna posiadająca możliwość obsługi do 5 regałów ze zbiornikami o łącznej pojemności min. 230 l dla każdego z regałów – możliwość późniejszej rozbudowy oferowanego systemu o kolejne cztery regały.

- Jednostka filtracyjna składająca się minimum z następujących elementów:

- filtra mechanicznego,

- filtra chemicznego,

- lamp UV,

- minimum dwóch pomp obiegowych pracujących zamiennie,

- systemu kontrolującego i regulującego temperaturę wody,

- jednostki kontrolnej z panelem sterowania,

- elementów zapewniających automatyczne podmiany wody,

- systemu kontrolującego i regulującego pH i przewodność wody systemowej.

- Filtr mechaniczny w postaci wymiennych filtrów harmonijkowych lub równoważnych o porowatości nie większej niż 50 µm.

- Filtr chemiczny w postaci przepływowego, ciśnieniowego filtra węglowego mogącego pomieścić minimum 1 kg węgla aktywowanego.

- Jednostka wyposażona w bypass pozwalający na wymianę filtra mechanicznego i chemicznego bez konieczności zatrzymywania przepływu wody w systemie.

- Lampa UV o mocy minimum 120.000 µW/cm2/sekundę (moc mierzona po 9000 h pracy promienników przy maksymalnym obciążeniu jednostki filtracyjnej). Obudowa lampy UV wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. AISI316.

- Pompy obiegowe zapewniające minimum 5 wymian wody na godzinę w każdym zbiorniku (przy podłączeniu do systemu 5 regałów).

- Pompy obiegowe pracujące zamienne, każda z pomp zapewniająca samodzielnie odpowiedni obieg wody dla całego systemu. Pompy automatycznie przełączające się w razie awarii jednej z nich.

- System wyposażony w grzałki pozwalające na utrzymanie w całym systemie temperatury wody na poziomie 28oC ±1oC (przy temperaturze otoczenia w zakresie 22-26oC).

- Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego chroniony hasłami dostępu na minimum dwóch poziomach.

- Zmiana parametrów wody w systemie (pH, temperatury i przewodności) oraz innych ustawień systemu może odbyć się tylko po autoryzacji przez uprawnionego pracownika (hasło dostępu).

- System wyposażony w automatyczne przypomnienia o procedurach konserwacyjnych oraz całodobowy monitoring parametrów wody (minimum temperatury, pH oraz przewodności).

- Jednostka  wyposażona w system alarmowy powiadamiający minimum o:

- przekroczeniu zadanych parametrów wody (pH, przewodność i temperatura),

- zbyt niskim i zbyt wysokim ciśnieniu wody w systemie,

- zbyt niskim poziomie wody w systemie,

- zapchanym filtrze mechanicznym,

- błędach w pracy pomp obiegowych,

- konieczności przeprowadzenia czynności konserwacyjnych (wymiana lamp UV, kalibracja sond).

- Archiwizacja alarmów pojawiających się w systemie

- Archiwizacja wskazań parametrów wody przynajmniej z ostatnich 12 godzin.

- Jednostka wyposażona w system automatycznej podmian wody w systemie w zakresie minimum  od 1 do 20%, na poziomie zadanym przez Użytkownika. Woda w systemie wymieniana stopniowo w ciągu 24 h.

- Jednostka wyposażona w system monitoringu temperatury, pH oraz przewodności wody z możliwością nastawienia wymaganych parametrów i progów alarmowych. Parametry wody monitorowane przez system przez całą dobę oraz wyświetlane na ekranie kontrolnym.

- Jednostka wyposażona w dwa zbiorniki na roztwory buforowe i dwie pompy dozujące roztwory buforowe.

- Jednostka wyposażona w sondy pH i przewodności o minimum dwupunktowej kalibracji.

- Sonda pH o dokładności minimum 0,1 jednostki.

- Sonda przewodności o dokładności minimum 10 µS.

- Pompy dozujące automatycznie wzbogacające wodę w sól morską i węglany tak, aby w systemie stale utrzymywały się zadane parametry pH i przewodności.

- Wymiary zewnętrze jednostki filtracyjnej (bez orurowania) nie większe niż: wysokość 2010 mm, głębokość  910 mm, szerokość 900 mm.

- Parametry regałów na zbiorniki hodowlane (1 sztuka)

- Stelaż regału wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316, malowanej proszkowo.

- Wymiary zewnętrzne regału nie większe niż: wysokość 2400 mm, głębokość  470 mm, szerokość 1400 mm.

- Możliwość transportu regału w poziomie.

- Regał minimum 6-rzędowy z możliwość podłączenia minimum 30 zbiorników o pojemności 8 l (± 5%) lub minimum 60 zbiorników o pojemności 3,5 l (± 5%)  albo kombinacji tych ilości zbiorników. Pełna wymienność zbiorników dużych i małych bez konieczności modyfikacji regału (jeden większy zbiornik może być umieszczony w miejscu przeznaczonym na dwa mniejsze zbiorniki).

- Regał wyposażony w minimum 60 wielofunkcyjnych zaworów z możliwością dostrojenia przepływu wody oraz otwierania/zamykania dopływ wody do każdego zbiornika osobno. Odcięcie i ponowne otwarcie przepływu wody nie zmienia wcześniej ustawionego przepływu w danym zaworze.

- Każdy z zaworów wyposażony w wizualny wskaźnik ostrzegający użytkownika o odciętym dopływie wody.

- Doprowadzenie wody do pojedynczych zbiorników z przodu regału.

- Regał wyposażony w buforowy zbiornik na wodę systemową umiejscowiony pod regałem.

- Zbiornik buforowy o objętości pozwalającej na odebrania całej wody spływającej z rur po wyłączeniu cyrkulacji wody w systemie.

- Zbiornik buforowy wyposażone w mechaniczny filtr wstępny o porowatości nie większej niż 100 µm, filtrujący wodę spływającą bezpośrednio z regału.

- Zbiornik buforowy wyposażony w wydzieloną przestrzeń do umieszczenia medium filtra biologicznego. Medium w postaci ceramicznych lub szklanych pierścieni lub rozwiązania równoważnego dostarczane podczas instalacji systemu.

- Ilość medium filtra biologicznego dostosowana do maksymalnego obsadzenia systemu przy założeniu utrzymywania 6 osobników dorosłych w każdym litrze wody w zbiornikach.

- Rynny zbierające wodę ze zbiorników umieszczone na tylnej ścianie regału.

- Rury i rynienki rozprowadzające i zbierające wodę łączone w sposób umożliwiający wielokrotne rozkładanie i składanie bez wpływu na szczelność i funkcjonalność systemu.

- W regale zamontowane prowadnice do zbiorników o ciemnym zabarwieniu lub z graficznymi wzbogaceniami środowiska, ułatwiające pozycjonowanie zbiorników oraz orientację przestrzenną zwierząt.

- Konstrukcja regału zapobiegająca wyjęciu zbiornika podczas gdy otwarty jest przepływ wody w odpowiadającym mu zaworze.

- Parametry zestawu zbiorników do utrzymywania i hodowli ryb Danio rerio

- W skład zestawu zbiorników wchodzi:

- minimum 65 sztuk kompletnych zbiorników o pojemności 3,5 l ± 5%,

- zestawu zaślepek dla stadiów larwalnych do użycia w zbiornikach hodowlanych opisanych w punkcie 2;

- minimum 10 sztuk zapasowych dzielników z perforacją pozwalającego na podział zbiornika hodowlanego opisanego w punkcie 2 na dwie równe strefy hodowlane.

- Każdy kompletny zbiornik średni składa się z:

- korpusu zbiornika o pojemności użytkowej 3,5 l ± 5% (1 szt.),

- pokrywy (1 szt.),

- zaślepki dla ryb dorosłych zapobiegającej przedostawaniu się ryb do syfonu (1 szt.),

- syfonu ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego (1 szt.),

- silikonowej sprężynki do zamontowania syfonu (1 szt.),

- dzielnika z perforacją pozwalającego na podział zbiornika na dwie równe strefy hodowlane (1 szt.).

- Zestaw zaślepek dla stadiów larwalnych składający się z:

- minimum 50 sztuk zaślepek dla stadiów larwalnych o porowatości przegrody w zakresie 300 – 350 µm;

- minimum 50 sztuk zaślepek dla stadiów larwalnych o porowatości przegrody w zakresie 450 – 550 µm;

- minimum 65 sztuk zaślepek dla stadiów larwalnych o porowatości przegrody w zakresie 750 – 800 µm.

- Wszystkie korpusy i pokrywy zbiorników wykonane z przeźroczystego poliwęglanu lub tworzywa równoważnego o niebieskim zabarwieniu, co ma ograniczać rozwój alg.

- Każdy zbiornik powinien być podzielony na minimum dwie strefy – strefę hodowlaną do utrzymywania ryb oraz strefę techniczną do umiejscowienia syfonu/przelewu. Strefy powinny być oddzielone przy pomocy odpowiedniej zaślepki, dobieranej w zależności od wielkości ryb.

- Pokrywa każdego zbiornika wyposażona w minimum jeden otwór do doprowadzania wody oraz minimum dwa otwory do dozowania pokarmu.

- Konstrukcja regałów i zbiorników średnich zapewniająca samoczynne usuwanie nieczystości i resztek pokarmu z dna zbiorników poprzez odpowiedni spadek dna zbiorników w kierunku syfonu i odpowiednią konstrukcję syfonów.

- Parametry zestawu zbiorników tarliskowych

- W skład zestawu zbiorników tarliskowych wchodzi:

- 50 kompletnych zbiorników tarliskowych o pojemności 1,7 l ± 10%,

- 50 kompletnych zbiorników tarliskowych o pojemności 1 l ± 10%,

- 30 kompletnych zbiorników tarliskowych o pojemności 0,7 l ± 10%,

- 50 sztuk wewnętrznych zbiorników tarliskowych z dnem z siatki z tworzywa sztucznego o porowatości nie większej niż 300 µm (z możliwością zawieszenia na krawędzi zaoferowanego  zbiornika hodowlanego opisanego w punkcie 1.49);

- Kompletny zbiornik do tarła dla Danio rerio o pojemności 1,7 l ± 10% składający się z:

- zbiornika zewnętrznego o dnie pełnym – 1 szt.;

- zbiornika wewnętrznego o pochylonym/profilowanym dnie perforowanym  – 1 szt.;

- pokrywki – 1 szt.

- dzielnika – 1 szt.

Wymiary kompletnego zbiornika nie większe niż 240 x 140 x 140 mm (długość x szerokość x wysokość).

- Kompletny zbiornik do tarła dla Danio rerio o pojemności 1 l ± 10% składający się z:

- zbiornika zewnętrznego o dnie pełnym – 1 szt.;

- zbiornika wewnętrznego o dnie perforowanym  – 1 szt.;

- pokrywki – 1 szt.

- dzielnika – 1 szt.

Wymiary kompletnego zbiornika nie większe niż 200 x 120 x 95 mm (długość x szerokość x wysokość).

- Kompletny zbiornik do tarła dla Danio rerio o pojemności 0,7 l ± 10% składający się z:

- zbiornika zewnętrznego o dnie pełnym – 1 szt.;

- zbiornika wewnętrznego o dnie perforowanym  – 1 szt.;

- pokrywki – 1 szt.

- dzielnika – 1 szt.

Wymiary kompletnego zbiornika nie większe niż 150 x 100 x 120 mm (długość x szerokość x wysokość).

- Wszystkie elementy zbiorników wykonane z przezroczystego autoklawowalnego poliwęglanu lub tworzywa równoważnego.

- Pokrywa każdego zbiornika wyposażona w min. dwa otwory do doprowadzania wody.

- Parametry systemu do zbiorowego tarła dla ryb Danio rerio

- System do przeprowadzania zbiorowego tarła ryb Danio rerio o pojemności minimum 13 l ± 10%.

- System z możliwością umieszczenia na blacie/stole laboratoryjnym.

- System składający się z minimum następujących elementów:

- podstawy do umieszczenia komory tarliskowej oraz pojemnika do zbierania ikry;

- komory tarliskowej;

- pokrywy;

- perforowanego dzielnika do oddzielenia samców od samic;

- perforowanej platformy tarliskowej;

- pojemnika do zbierania ikry.

- Wszystkie elementy systemu wykonane z tworzywa sztucznego.

- Podstawa i komora tarliskowa przezroczyste do zapewnienia użytkownikowi odpowiedniej kontroli nad procesem tarła.

- Komora tarliskowa o przekroju okrągłym lub owalnym aby zminimalizować ilość ostrych krawędzi i ułatwić utrzymanie czystości.

- Platforma tarliskowa profilowana do zapewnienia naturalnych warunków tarła z możliwością ustawienia na różnych wysokościach (zapewnienie przestrzeni z wypłyceniami).

- System mogący pracować w warunkach statycznych lub z recyrkulacją wody.

- Komora tarliskowa wyposażona w zawór do uwalniania ikry.

- Parametry zestawu materiałów zużywalnych i części zamiennych

- Promienniki UV do lampy UV w ilości wystarczającej na jedną wymianę wszystkich promienników w lampie.

- Szczotki do czyszczenia syfonów –  minimum 10 sztuk.

- Mechaniczne filtry wstępne do zbiornika buforowego w regale -  minimum 60 sztuk.

- Wkłady do filtra mechanicznego w jednostce filtracyjnej – minimum 50 sztuk.

- Wkłady do filtra węglowego w jednostce filtracyjnej – minimum 24 sztuki.

- Elementy zamienne do jednostek dozujących (przewody i krućce) w ilości odpowiedniej na przeprowadzenie dwóch wymian w obu jednostkach dozujących.

- Sonda przewodności – 1 sztuka.

- Sonda pH – 1 sztuka.

- Osłony kwarcowe do promienników UV w ilości wystarczającej na jedną wymianę wszystkich osłon w systemie.

- Jednostka zasilająca do lampy UV – 1 sztuka.

- Wewnętrzy wężyk silikonowy do pomp perystaltycznych dozujących bufory lub membrany do pomp membranowych dozujących bufory w ilości pozwalającej na pojedynczą wymianę w obu pompach.

- Cysty Arytmii > 260.000 NPG lub > 250.000 NPG – minimum 500 g.

- Parametry jezdnego regału do zbiorników tarliskowych

- Regał 6-rzędowy wyposażony w 6 sztuk półek.

- Wymiary zewnętrzne regału minimum 700 x 500 mm (szerokość x głębokość).

- Odstęp między półkami minimum 200 mm.

- Konstrukcja regału i półki wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304.

- Regał jezdny wyposażony w 4 koła w tym przynajmniej dwa koła z hamulcem.

- Regał spawany.

- Parametry wózka do transportu zbiorników hodowlanych

- Wózek wyposażony w dwie półki i uchwyt do prowadzenia wózka na wysokości wyższej półki.

- Wymiary zewnętrzne wózka minimum 800 x 500 x 850 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

- Konstrukcja wózka i półki wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI304.

- Wózek jezdny wyposażony w 4 koła w tym przynajmniej dwa koła z hamulcem.

- Wózek spawany.

- Warunki dostawy, gwarancji i serwisu

- Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zawarte w cenie oferty.

- Dokumenty wymagane przy dostawie:

- pełna instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim;

- deklaracja zgodności CE;

- karta gwarancyjna;

- paszport techniczny.

- Gwarancja na wszystkie elementy - minimum 24 miesiące.

- Instruktaż dla użytkowników z obsługi i konserwacji systemu.

- Autoryzowany serwis na terenie Polski.

- Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii powodujących zatrzymanie przepływu wody w systemie czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 h.

- Czas naprawy awarii do 5 dni roboczych.

- Czas realizacji zamówienia maksymalnie do 16 tygodni od daty podpisania umowy.