Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Moduł akwizycji danych:

- Musi zapewnić analizę w co najmniej 4 kanałach pomiarowych w czasie rzeczywistym.

- Musi posiadać możliwość rozbudowy o moduły z dodatkowymi kanałami wejściowymi bez konieczności wysyłania systemu do producenta.

- Musi posiadać minimum 2 wyjścia generatora mogące pracować niezależnie. Generacja sygnałów: sinus – pojedynczy, podwójny; przemiatanie sinusem pojedynczym, podwójnym, random, pseudorandom, definiowanie częstotliwości oraz amplitudy generowanych sygnałów.

- Moduł analizatora musi zawierać miniaturowy wyświetlacz informujący o jego stanie i podający dane identyfikacyjne (adres IP modułu).

- Musi współpracować z wysokoczęstotliwościowym symulatorem głowy i torsu – wymagania poniżej:

Wysokoczęstotliwościowy symulator głowy i torsy:

- Ma pokrywać pełne pasmo słyszalne człowieka tzn. w zakresie od 20 Hz do 20kHz

- Symulator uszu o czułości nominalnej minimum 13.0 mV/Pa = –37.7 dB (±2.2 dB) re 1 V/Pa @ 250 Hz, złacze na wyjściu z symulatora typ BNC

- Odwzorowanie rzeczywistego kanału słuchowego człowieka

- Wymienne małżowiny uszne (zgodne z ITU-T Rec. P.58, IEC 60318 – 7 oraz ANSI S3.36) o twardości 35 w skali Shore

- Ma posiadać indywidulana kartę kalibracyjną

- Wyposażony w dwa mikrofony z TEDS

- Stan każdego kanału musi być sygnalizowany na obudowie analizatora (sygnalizacja przesterowania, uszkodzenia toru pomiarowego, prawidłowej pracy kanału).

- Musi istnieć możliwość rozbudowy analizatora o moduły z dodatkowymi kanałami pomiarowymi. Połączenie modułów analizatora musi odbywać się za pomocą interfejsu LAN 1000 MB/s.

- Połączenie modułów analizatora musi zapewnić jednolite próbkowanie wszystkich kanałów.

- Zakres dynamiki sygnału musi pokrywać zakres napięć wyjściowych typowego mikrofonu z wbudowanym przedwzmacniaczem IEPE, CCLD  (tj. musi wynosić co najmniej 120 dB szerokopasmowo 10 Hz- 51 kHz i co najmniej 160 dB wąskopasmowo w pasmach 6 Hz; maksymalne napięcie szczytowe minimum 10 V, z rozszerzeniem do min. 31V szczyt, co najmniej 24 bity przetwarzania); spełnienie powyższego warunku oznacza, iż wymagana dynamika osiągana jest w jednym zakresie pomiarowym bez konieczności regulacji w trakcie pomiaru.

- Moduł analizatora musi być odporny na napięcie na wejściu sygnałowym o wartości szczytowej do ±60 V.

- Pasmo rejestrowanych częstotliwości musi być w zakresie: DC – 51 kHz lub szersze.

- Obsługa przetworników pomiarowych:

- możliwość podłączenia mikrofonów wymagających polaryzacji 0 V i 200V oraz przetworników IEPE, CCLD z przeprowadzeniem jednoczesnych, współfazowych (<1º) pomiarów bez multipleksowania, obsługa przetworników z funkcją TEDS zgodną  z normą  IEEE 1451.4 lub równoważną  – TEDS (Elektroniczne dane techniczne przetwornika) wersja 1 lub wyższa.

- Wymagania dla wejść sygnałowych: złącza typu: BNC i/lub LEMO. Zamiana typu złącz realizowana przez wymianę przedniego panelu modułu lub adaptery (musi być dostarczony wraz z systemem). Automatyczna kompensacja przesunięcia DC.

- Osobne, pełne przetwarzanie c/a w każdym kanale (z wykluczeniem technik typu multiplekser).

- Zasilanie: prądem przemiennym 240 V 50 Hz oraz prądem stałym 12/24 V, moduł analizatora musi być przystosowany do zastosowania zasilania kablem LAN

- tzw. PoE zgodnego z IEEE 802.3af lub równoważnym.

- moduł musi mieć gniazdo na kartę SD do zapisu przebiegów czasowych

- Sterowanie analizatora: komunikacja modułu analizatora z jednostką centralną (komputer) przez złącze LAN identyfikacja modułu przez adres IP, możliwość zastosowania połączenia WiFi

- Oprogramowanie współpracujące z modułem akwizycji musi umożliwiać: analizę w co najmniej 4 kanałach w czasie rzeczywistym:

- FFT (50 – 6400 linii), widma i funkcje wzajemne (w tym korelacyjne),

- szerokopasmową (peak, rms).

- Rejestrację sygnału na dysku twardym komputera

- rejestrację sygnału na karcie pamięci SD

- Testy elektroakustyczne

- analiza wielokanałowa w czasie rzeczywistym (bez multipleksowania) oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem PULSE

- łączenie różnych typów analiz na tym samym wejściu lub na różnych wejściach

- analiza FFT, SSR, TSR wraz z odpowiedzią częstotliwościową

- baza danych wykorzystywanych przetworników pomiarowych

- automatyczna procedura kalibracji i weryfikacji czułości nominalnej wykorzystywanych przetworników pomiarowych

- automatyczna kompensacja dla odpowiedzi częstotliwościowej źródła używanego podczas testów

- obliczenia ratingu głośności zgodnie z ITU-T i IEEE lub równoważnymi

- wyświetlanie wyników pomiaru jako różnych funkcji zarówno w dziedzinie częstotliwości jak i czasu. W dziedzinie częstotliwości wyświetlanie funkcji takich jak amplituda, faza, część rzeczywista i urojona.

- przedstawianie wyników w formie wykresów liniowych, słupkowych, konturowych, biegunowych, trójwymiarowych.

- pomiar zniekształceń harmonicznych z użyciem analizatora SSR równolegle podczas pojedynczego cyklu skanowania częstotliwości

- rejestracja co najmniej 50 zniekształceń harmonicznych równolegle podczas pojedynczego cyklu skanowania częstotliwości

- pomiar zniekształceń intermodulacyjnych z użyciem modułu programowego analizatora SSR

- rejestracja co najmniej 8 zniekształceń intermodulacyjnych równolegle podczas pojedynczego cyklu skanowania częstotliwości

- pomiar zniekształceń częstotliwości różnicowej z użyciem analizatora SSR

- rejestracja co najmniej 8 zniekształceń równolegle podczas pojedynczego cyklu skanowania częstotliwości

- sterowanie stolikiem obrotowym

- wyświetlanie odpowiedzi kierunkowej tworzonej przez analizator SSR lub TSR

- obsługa pomiarów ręcznych przy rożnych kątach

- moduł oprogramowania umożliwiający zautomatyzowanie ręcznie wykonywanych operacji z wykorzystaniem szablonów i makr nie wymagających znajomości środowiska programowania np. Visual Basic.

- automatyczny pomiar odpowiedzi częstotliwościowej, zniekształceń harmonicznych i obliczenia parametrów Thiele Small z użyciem prostej metody impedancyjnej, dodanej pojemności, dodanej masy lub metody laserowej

- obliczenia odpowiednich parametrów Thiele Small w oparciu o zmierzoną impedancję głośnika lub odbiornika. Obliczenia prowadzone w oparciu o prostą metodę impedancyjną, metodę dodanej pojemności, metodę dodanej masy lub metody laserowej

- obliczenia zniekształceń harmonicznych z użyciem moduł programowego analizatora TSR

- automatyczny pomiar odpowiedzi częstotliwościowej, zniekształceń harmonicznych i odpowiedzi kierunkowej dla mikrofonów

- automatyczny pomiar odpowiedzi częstotliwościowej i zniekształceń harmonicznych słuchawek

- Wysokoczęstotliwościowy symulator głowy i torsy

- kształt głowy i torsu zgodnie z wymaganiami wymiarowymi ITU-T Rec. P.58, IEC 60318-7 oraz ANSI S3.36

- ustawialny kąt pochylenia karku

- musi pokrywać pełne pasmo słyszalne człowieka tzn. w zakresie od 20 Hz do 20kHz

- Symulator uszu o czułości nominalnej minimum 13.0 mV/Pa = –37.7 dB (±2.2 dB) re 1 V/Pa @ 250 Hz, złacze na wyjściu z symulatora typ BNC

- Poziom szumów własnych poniżej 28 dB SPL (A)

- Odwzorowanie rzeczywistego kanału słuchowego człowieka

- Wymienne małżowiny uszne (zgodne z ITU-T Rec. P.58, IEC 60318 – 7 oraz ANSI S3.36) o twardości 35 w skali Shore

- musi posiadać indywidulana kartę kalibracyjną

- Wbudowany wzmacniacz do sztucznych ust

- Wyposażony w dwa mikrofony z TEDS

- Symulator ust zgodny z ITU-T Rec. P.58

- musi być wyposażony w uchwyt do telefonów komórkowych

Wymagana minimalna gwarancja – 12 miesięcy

Maksymalny dopuszczalny termin realizacji –do 12 tygodni