Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zaawansowanego cytometru przepływowego z funkcja sortowania komórek wraz ze szkoleniem.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zamówienia:

1. Cyfrowy sorter komórkowy, działający w oparciu o technologię cytometrii przepływowej.

2. Urządzenie umożliwia jednoczesne frakcjonowanie (sortowanie) komórek i cząstek biologicznych na co najmniej cztery odrębne subpopulacje (frakcje), definiowane na podstawie parametrów strukturalnych (w tym morfologicznych) oraz funkcjonalnych (fizjologicznych).

Mechanizm opiera się na różnicach w potencjale elektrycznym tworzonych przez sorter kropli

(zawierających pojedyncze komórki lub cząstki biologiczne).

3. Instrument wykazuje pełną uniwersalność pod względem wielkości i wrażliwości mechanicznej sortowanych komórek oraz szybkości i efektywności sortu, umożliwiając dostosowanie wyżej wymienionych parametrów za pomocą co najmniej 3 różnych rozmiarów dysz sortujących (70, 100 i 130 mikrometrów).

4. Urządzenie jest kompatybilne z conajmniej trzema dyszami sortującymi: 70μm, 100μm i 130μm, którenie wymagają manualnej kalibracji.

5. Dysza sortująca umieszczona jest w obrębie wymiennego i ruchomego podzespołu, który podlega automatycznej kalibracji przy każdym użyciu instrumentu, co gwarantuje każdorazowo precyzyjne pozycjonowanie wiązek światła laserów w obrębie punktu obserwacyjnego komory przepływowej i uniezależnia jakość uzyskiwanych wyników od zanieczyszczeń komory przepływowej.

6. Automatyczna procedura kalibracyjna obejmuje kluczowe z punktu widzenia sortowania parametry strumienia – częstotliwość i amplitudę drgań w celu kontroli punktu oderwania kropli.

7. Automatyczna kalibracja instrumentu stanowi pojedynczą procedurę wykorzystującą jeden rodzaj roztworu zawierającego cząsteczki (kulki) kalibracyjne i obejmuje wszystkie kluczowe dla jakości uzyskiwanych wyników i precyzji sortu parametry (pozycjonowanie wiązek laserów względem punktu obserwacyjnego, opóźnienia laserów, opóźnienie kropli i kalibrację strumieni bocznych)

8. Urządzenie dokonuje automatycznej kalibracji kątów strumieni bocznych w celu zapewnienia centralnej pozycji strumienia sortującego względem probówek odbierających, co gwarantuje deponowanie kropli zawierających sortowane komórki bezpośrednio na dno próbówek zbierających sortowane frakcje. Zapobiega to stratom komórek spowodowanym wysychaniem kropli na ściankach bocznych probówek.

9. Maksymalna częstotliwość tworzenia kropli przy dostępnej konfiguracji urządzenia nie mniejsza niż 50 kHz.

10. Do sortera są dołączone adaptery, które umożliwiają pobieranie materiału z probówek o co najmniej czterech różnych i następujących rozmiarach: 0.5 ml, 1.5 ml, 5 ml i 15 ml.

11. Możliwość sortowania do co najmniej dwóch różnych typów probówek o rozmiarach przynajmniej: 5 ml lub 15 ml.

12. Możliwość sortowania na płytki 6, 12, 24, 48, 96 i 384-dołkowe oraz 8-dołkowe paski (stripy) PCR, z możliwością sortowania pojedynczych komórek do studzienek. Rozwiązanie umożliwia tzw. sortowanie indeksowe, pozwalające zidentyfikować pojedyncze komórki rozdzielone do konkretnych dołków, z określeniem ich dokładnej pozycji na wykresach typu „dot plot”.

13. Sorter jest wyposażony w co najmniej cztery lasery: fioletowy o dł. fali 405nm, niebieski o dł. fali 488nm, żółtozielony o dł. fali 561nm, czerwony o dł. fali 638nm.

14. Umożliwia detekcję sygnału w co najmniej 14 kanałach ( co najmniej 12 detektorów fluorescencyjnych i co najmniej 2 detektory światła rozproszonego).

15. Sygnał wyjściowy z każdego kanału jest odbierany przez detektor: fotopowielacz (PMT), lub ekwiwalent

16. Odczyt fluorescencji jest dostępny przy co najmniej 12 długościach fal o poniższych

Parametrach lub zbliżonych:

 FL1 525/50

 FL2 585/30

 FL3 617/30

 FL4 695/50

 FL5 785/60

 FL6 450/50

 FL7 525/50

 FL8 585/30

 FL9 617/30

 FL10 665/30

 FL11 720/60

 FL12 785/60

17. Sorter pozwala na samodzielną wymianę filtrów optycznych przez użytkownika, co umożliwia optymalne dopasowanie kanałów detekcji do źródła wzbudzenia i widm emisji stosowanych fluorochromów.

18. Umożliwia eksport i import pliku danych w formacie FCS 3.0 lub 3.1

19. Umożliwia zmianę temperatury komory próbki (przed pobraniem i po sortowaniu) z temperatury otoczenia na 5 lub 37 stopni Celsjusza.

20. Mieszanie próbki odbywa się poprzez obrót mimośrodowy, co ogranicza sedymentację komórek.

21. Urządzenie posiada szczelnie zamykaną komorę sortującą dla ochrony operatora.

22. Urządzenie zapewnia możliwość wyboru trybu analizy z pominięciem sortowania w celu zredukowania czasu kalibracji.

23. Licencja instytucjonalna na oprogramowania do analizy do instalacji na min. 30 komputerach.

24. Wybór co najmniej 8 zdefiniowanych w oprogramowaniu trybów sortowania pozwalających na ustalenie kryterium sortowania w oparciu o typ komórki i jej odległość względem komórek do niej przylegających: single cell mode, normal mode, semi-purity mode, purity mode, ultrapurity mode, yield mode, semi-yield mode, ultra-yield mode.

25. Urządzenie pozwala na manualne ustawienie parametrów sortowania i zapisywanie ich w postaci szablonów. Funkcja ma umożliwiać edycję maski w celu ustawienia pozycji komórek docelowych w obrębie kropli.

26. W trybie single cell mode urządzenie pozwala sortować wyłącznie te komórki, które w strumieniu sąsiadują z pustymi kroplami (nie zawierającymi komórek), co gwarantuje najwyższą czystość sortu.

27. Urządzenie posiada możliwość wymiany linii próbki pomiędzy użytkownikami, przez co ograniczona będzie kontaminacja materiałem biologicznym.

28. Urządzenie posiada co najmniej 12 miesięczną gwarancję producenta.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin.

Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Dodatkowo aparat musi być wyposażony w stację komputerową wraz z oprogramowaniem do sterowania i analizy. Parametry stacji roboczej:

- Procesor o wydajności co najmniej 2,7 GHz Intel Core i5 6-core (11th gen), bądź lepszej

- Karta graficzna o wydajności Intel UHD Graphics 750, bądź lepszej

- Pamięć RAM, co najmniej 16 GB DDR4

- Dysk twardy wykonany w technologii M.2 SSD, bądź lepszej, o pojemności co najmniej 256 GB.

- Monitor z wyświetlaczem o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 Full HD, bądź wyższej. Przekątna ekranu co najmniej 23 cale.

Cena winna zawierać również pełną konfiguracja startową cytometru na docelowym miejscu, szkolenie z obsługi. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego (usługi towarzyszące) dla co najmniej 5 osób przez co najmniej 3 dni  robocze po 8 godzin dziennie w miejscu dostawy aparatury. Szkolenie musi obejmować między innymi: obsługę aparatury (podstawowe funkcje + konserwacja), wstęp teoretyczny do cytometrii i sortowania komórek, szkolenie aplikacyjne (sortowanie materiału dostarczonego przez uczestników, analiza danych, możliwości aparatury oraz oprogramowania).

UWAGA - Naliczanie podatku VAT – 0%

Wykaz towarów, których dostawa musi być opodatkowana stawką VAT 0%: zestawy komputerów stacjonarnych, jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, skanery, serwery, urządzenia do braila itd. (na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn zm. – art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a, wykaz sprzętu załącznik nr 8 do ustawy) - dotyczy zestawu komputerowego stacjonarnego i monitora.

Zamawiający informuje, że zamówienie finansowane jest ze środków publicznych. W związku z powyższym należy zastosować zwolnienie z VAT na szkolenie użytkowników.