Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do szybkiej i czułej detekcji chemiluminescencji oraz wizualizacji żeli w szerokim zakresie barwników. Aparat przeznaczony do badań detekcji sygnałów chemiluminescencji oraz wizualizacji żeli poliakrylamidowych lub agarozowych. System składa się z następujących elementów:

- Fusion-Solo.7S.EDGE V.070 – urządzenie do analizy ilościowej białek – 1 szt.,

- Zestaw komputerowy – 1 szt.,

- Monitor – 1 szt.,

- Oprogramowanie sterująco – analizujące – 1 szt..

- Urządzenie musi posiadać kamerę według poniższej specyfikacji:

- Fizyczna rozdzielczość matrycy 4.2 megapiksela ( 2048 x 2048),

- Rozdzielczość obrazu do 10 megapikseli,

- Rozmiar piksela: 7.4 x 7.4 μm,

- Rejestracja 16-bitów (65 536 poziomów szarości),

- Dynamika rejestracji: 4.8 OD,

- Technologia SensoView,

- Kamera do zastosowań naukowych wyposażona w regulowaną migawkę elektroniczną,

- Matryca CCD 1,3", gwarantowany brak niesprawnych elementów światłoczułych,

- 4-stopniowe chłodzenie za pomocą elementów Peltier (-67°C w stosunku do temperatury otoczenia).

- Zestaw komputerowy:

- płyta główna wyłącznie z chipsetem Intel

- min. 8 GB DDR 4 RAM

- procesor min. i3 12 gen (ok. 12 000 Passmark)

- 3 x USB 3.0

- grafika min. Full HD 24 bity

- 512 GB SSD

- min. 3 x USB 3.0

- mysz przewodowa, klawiatura przewodowa

- kabel zasilający

- Monitor:

- przekątna ekranu 23”

- Full HD

- kabel zasilający

- Oprogramowanie sterująco – analizujące:

- Zapis w popularnych formatach plików w postaci nieskompresowanej w wybranym zakresie dynamiki

- Dostępny interfejs programu w języku polskim

- Automatyczny lub ręczny wybór zakresu tonalnego

- Możliwość tworzenia obrazów multipleksowych w wybranej palecie kolorów

- Rejestracja chemiluminescencji w trybie skokowym, różnicowym, sumującym

- Dokumentacja parametrów zapisu GLP (również zgodnie z 21 CFR part 11):

- umieszczanie opisów na zapisanym obrazie (dowolna wielkość i rodzaj czcionek)

- obrót, lustrzane odbicie, inwersja (negatyw), zmiana jasności

- zmiana kontrastu obrazu z wyświetlaniem histogramu stopni szarości

- powiększanie obrazu bez zaburzenia właściwości analitycznych

- wzmacnianie ostrości i kontrastu wyświetlanego obrazu bez wpływu na zarejestrowane dane

- dynamiczna korekta równomierności tła

- wbudowana biblioteka 40 widm barwników i metod rejestracji emisji

- wycinanie i wstawianie obrazu lub jego fragmentów, możliwość łączenia kilku obrazów

- katalog zapisanych obrazów z podglądem w postaci ikon

- jakościowa i ilościowa analiza rozdziałów elektroforetycznych i blotów

- liczenie i analiza ilościowa obiektów na obrazie

- bezpośredni eksport danych i obrazów  do programów graficznych i arkuszy kalkulacyjnych

- wyświetlanie wykresów i wizualizacja sygnału w postaci trójwymiarowej

- Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i instalację urządzenia oraz instruktaż pracowników.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 12 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Europejski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim.