Załącznik nr 4

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW  I WARUNKÓW

Przedmiot zamówienia:  Robot chirurgiczny

Producent (podać):

Typ/model (podać):

Rok produkcji (podać):

| Lp. | ## Przedmiot zamówienia | Parametry Wymagane | Parametry oferowane (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 |
| ROBOT CHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |
| Robot chirurgiczny fabrycznie nowy z wyposażeniem z 36 miesięczna gwarancja gwarancją. |  |  | TAK lub NIE |
| Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: - Urologia - Ginekologia - Chirurgia ogólna Należy opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta. |  | Parametr punktowany: Dodatkowa zwalidowana klinicznie funkcjonalność w obszarze: Otolaryngologia Tak-20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
| Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: - Konsola chirurgiczna – 1szt. - Pojedynczy wózek/wózki z 4 ramionami robotycznymi – 1szt. - System wizyjny– 1 szt. Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego |  |  | TAK/NIE |
| - KONSOLA CHIRURGICZNA – 1 szt. |  |  |  |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą | TAK | TAK lub NIE |
|  | Zapewniająca transmisję ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora funkcjonalność wymagana bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem, że skalowanie narzędzi odbywać się będzie co najmniej w trzech trybach. | TAK | TAK lub NIE opisać |
|  | Umożliwiająca sterowanie narzędziami chirurgicznymi oraz kamerą endoskopową 3D (w każdym z ramion robotycznych). wymagane bez względu na sposób technicznego osiągnięcia wymaganej funkcjonalności, z zastrzeżeniem: Funkcja umożliwiająca automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę | TAK | TAK lub NIE |
|  | Umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) . Możliwość wywołania presetów systemu elektrochirurgii. Wymagana możliwość sterowania ustawieniami elektrochirurgii przez oprogramowanie robota chirurgicznego | Parametr punktowany: Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych Tak-20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego | TAK | TAK lub NIE |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa lub technologia wykorzystująca monitor i okulary 3D - ekran dotykowy lub zestaw przycisków ręcznych do obsługi konsoli chirurgicznej i zarządzania wizualizacją - panel przełączników nożnych lub zestaw przełączników ręcznych do uruchomiania elektrokoagulacji mono i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania. | TAK | TAK lub NIE |
|  | Manetki sterujące odzwierciedlające faktyczne ruchy rąk operatora umożliwiające chirurgowi sterowanie narzędziami oraz kamerą endoskopową wewnątrz ciała pacjenta. z zachowaniem kierunku ruchu, tj. ruch ręki operatora w prawo, powoduje ruch narzędzia w prawo, ruch ręki operatora w lewo powoduje ruch narzędzia w lewo, obrót manetki powoduje obrótprzegubowy/artykulacyjny narzędzia zgodny z ruchem ręki operatora | TAK | TAK lub NIE |
|  | Dostęp z konsoli chirurgicznej do : - Wyłącznika awaryjnego - regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów | TAK | TAK lub NIE |
|  | Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion robotycznych, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło) - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej) | Parametr punktowany: Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Wizualizacja obrazu w konsoli chirurgicznej - Obraz pola operacyjnego z możliwością wyświetlania 2D lub 3D HD - Z wyświetlonymi komunikatami oraz ikonami w polu widzenia operatora dotyczącymi informacji o stanie systemu, | Parametr punktowany: Przeglądarka stereoskopowa: - dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D HD) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - tworząca obraz stereoskopowy 3D HD wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Funkcja konsoli chirurgicznej, która umożliwia operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. | TAK: 20 pkt NIE: 0 pkt | TAK lub NIE |
|  | Funkcje konsoli chirurgicznej sterowane przez operatora konsoli, co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie; - przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk; - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora; - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami; - sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu; - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D/3D); | Parametry punktowane: - możliwość przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk i nóg operatora (elektrokoagulacji) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej i głośnika z kolumny ramion robotycznych) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (co najmniej: obrazu z USG, CT, kamer zewnętrznych); Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowanie funkcją telestracji Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Konsola chirurgiczna | Parametr punktowany: z możliwości integracji z drugą Konsolą (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
| - WÓZEK/KI ROBOTYCZNY/E PACJENTA |  |  |  |
|  | Wózek robotyczny pacjenta z: - 4 szt. uniwersalnych ramion robotycznych lub 4 szt. wózków robotycznych z pojedynczymi ramionami robotycznymi ( z czego 1 szt wózka dedykowana do endoskopu z kamerą) | Parametr punktowany: mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych w zakresie minimum 540 stopni Tak – 50 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Wózek/ki robotyczne mobilne | Parametr punktowany: Napęd elektryczny wózka: - umożlwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością co najmniej: - obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej, - możliwością ustalenia pivotu ramion/enia robotycznych/ego | Parametr punktowany: - obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia pivotu i dokowania | TAK | TAK lub NIE |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w mocowanie na narzędzia z możliwością zastosowania sterylnego, jednorazowego obłożenia ramienia robotycznego | TAK | TAK lub NIE |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy | TAK | TAK lub NIE |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej - Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji - jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). Narzędzie posiadające certyfikat CE na dzień składania ofert. | TAK | TAK lub NIE |
|  | Endoskopy, w ramach dostawy: - 2 szt. endoskopu z prostą końcówką 0°, 3D HD - 2 szt. endoskopu z końcówką 30°, 3D HD - Wszystkie endoskopy zintegrowane z kamerą/ami - o minimalnym powiększeniu optycznym 10 krotnym - o minimalnym powiększeniu cyfrowym 4 krotnym - wbudowany laser podczerwieni w celu wizualizacji znacznika ICG | Parametr punktowany: Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
|  | Endoskop - Możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia) z poziomu konsoli chirurgicznej | Parametr punktowany: Możliwość sterowania funkcjami endoskopu z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
| - SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. |  |  |  |
|  | System wizyjny – zintegrowany na poziomie softwerowym z robotem chirurgicznym, na kolumnie mobilnej |  | TAK lub NIE |
|  | System wizyjny - wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD - Endoskopy (parametry wymagane opisane w punkcie 21) - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego) - panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, - możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych | Parametr punktowany: - Monitor toru wizyjnego wyświetlający oraz obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG, CT ); Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE opisać |
| - WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania minimum 500 zabiegów z zakresu: - Urologia, - Ginekologia, - Chirurgia ogólna, - Otolaryngologia W tym narzędzia zaawansowane i akcesoria posiadające certyfikat CE do wykonania minimum 100 zabiegów zgodnie z pkt. 20 (a,b). Zestaw narzędzi z możliwością indywidaualnego wyboru, uzależniony od rodzaju zabiegu w ramach ustalonego budżetu. W przypadku dostawy jednorazowego artykulacyjnego staplera należy dostarczyć 2 szt. magazynków sześciorzędowych zszywek. (m. in. Wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną: dostępne narzędzia zgodnie z pkt 19 (a-c), trokary współpracujące z ramionami robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych) Zestawy narzędzi i akcesoria niezbędne do ich użycia będą dostarczane sukcesywnie – do wyczerpania ilości. Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od zamówienia Zamawiającego. Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy | TAK | TAK lub NIE |
|  | System elektrochirurgii | TAK | TAK lub NIE Podać producent, typ i opisać |
|  | Wykonawca udostępni symulator służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów, według wcześniej ustalonego harmonogramu. | TAK | TAK lub NIE |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach wyposażenia: - Wózek wsadowy ( rack/stelaż) do narzędzi chirurgii robotycznej automatycznej myjni- dezynfektora (producent Miele model PG 8528) - Dostosowanie programu mycia i dezynfekcji automatycznej myjni- dezynfektora do wymagań narzędzi chirurgii robotycznej. - Konektory do podłączenia endoskopu chirurgii robotycznej do automatycznej myjni- dezynfektora ( producent Miele, model PG 8528). Liczba konektorów odpowiednia do liczby zamawianych endoskopów. - Doposażenie sterylizatora (Webeco seria EC) wysokotemperaturowego w program sterylizacji wysokotemperaturowej dla narzędzi chirurgii robotycznej. - Sterylizator niskotemperaturowy wraz z programem do obsługi endoskopów chirurgii robotycznej -posiadającego odpowiednie walidację producenta. Wielkość komory sterylizatora kompatybilna z tacą do sterylizacji endoskopu-optyki. - kosze na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule, kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej. Liczba koszy musi być odpowiednia di liczby dostarczonych narzędzi-zestawów - taca-kosz dla endoskopu wykonana z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej z pokrywą z zamknięciem. Wewnątrz kosza moduł z łącznikami, umożliwiający odpowiednie ułożenie elementu optycznego i odpowiednie zwinięcie przewodu endoskopowego. Liczba koszy powinna być odpowiednia do liczby zamawianych endoskopów-optyk. Taca –kosz przeznaczona do mycia i sterylizacji. - 1 szt. lup o min. 2 krotnym powiększeniu z oświetleniem - 4 szt. plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości adekwatnej do długości narzędzi chirurgii robotycznej - 1 szt. szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych - z nylonowym włosiem - Monitor medyczny do podglądu asystenckiego - Dedykowane krzesło dla operatora systemu robotycznego Elementy jednorazowe, zużywalne nie wchodzą w skład zamówienia. | TAK | TAK lub NIE Podać producent, typ i opisać |
| - WYMAGANIA DODATKOWE: |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | TAK | TAK lub NIE |
|  | Możliwość zgłoszeń o awarii za pomocą faksu lub emaila 24h/dobę, 365 dni/rok . | TAK | TAK lub NIE |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | TAK | TAK lub NIE |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie (w wersji papierowej i elektronicznej) w języku polskim. | TAK | TAK lub NIE Dostarczyć podczas odbioru sprzętu |
|  | Dostarczenie podczas odbioru oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu sprzętu medycznego posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy – dotyczy robota chirurgicznego | TAK | TAK lub NIE Dostarczyć podczas odbioru sprzętu |
|  | Szkolenie wprowadzające przeprowadzone przez pracownika serwisu - przed odbiorem sprzętu min. 3 godziny | TAK | TAK lub NIE |
|  | Dotyczy robota chirurgicznego: Szkolenia rozszerzone dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia. Szkolenia zorganizowane dla 3 zespołów (skład zespołu : operator i asystent) i zakończone certyfikatami w tym zakresie. W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Obszary kliniczne szkolenia: - Urologia, - Ginekologia, - Chirurgia ogólnej, | Parametr punktowany: Szkolenie personelu Szpitala kończy się otrzymaniem certyfikatów Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt | TAK lub NIE |
|  | Dotyczy robota chirurgicznego: Szkolenie podstawowe obsługowe w miejscu instalacji, w wymiarze minimum 3 dni roboczych. Szkolenie po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego | TAK | TAK lub NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK lub NIE |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK | TAK lub NIE |

Liczba punktów parametrów wymaganych punktowanych możliwa do uzyskania łącznie  -  290 pkt

Jeżeli oferowany  w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

.

.................................................................…

Podpis Wykonawcy