Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dwa dyfraktometry do badań rentgenowskich monokryształów, wyposażone w źródła promieniowania rentgenowskiego z wirującą anodą (jedno dające promieniowanie o długości fali CuKa, drugie – MoKa) i wysokoczułymi detektorami.

Urządzenia mają służyć do pomiaru i obróbki rentgenowskich danych dyfrakcyjnych dla monokryształów i mają umożliwiać badania:

- kryształów o bardzo małych objętościach

- struktur kryształów wykazujące bardzo słaby sygnał dyfrakcyjny

- struktur kryształów o dużych parametrach liniowych komórki elementarnej

- struktury kryształów z znaczącym liniowym czynnikiem absorpcji promieniowania rentgenowskiego.

- wysokorozdzielcze struktury kryształu umożliwiające wyznaczenie rozkładu gęstości elektronowej

- struktury kryształów pod wysokimi ciśnieniami, przy użyciu komory Merrilla-Bassetta.

Specyfikacja urządzenia.

Podstawowe elementy dyfraktometru stanowić powinny:

- Źródła monochromatycznego promieniowania rentgenowskiego z wirującą anodą wraz z oprzyrządowaniem

- 4-kołowy goniometr w geometrii kappa, z teleskopowym ramieniem detektora na kole dwa teta. Goniometr musi umożliwiać ustawienia i pomiary kątów z wysoką precyzją; sterowane komputerem ruchy kół goniometru powinny mieć dokładność pozycjonowania nie gorszą niż 0,005º dla kół dwa teta, omega i kappa, i 0,015º dla koła fi. Sfera przecinania kół goniometru nie powinna być większa niż 7 mikrometrów w całym zakresie odległości kryształu do detektora; automatyzowane, dokładne i powtarzalne ustawianie odległości kryształ – detektor kontrolowane z poziomu oprogramowania. Goniometr powinien posiadać sprzętowe i programowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami wynikających z potencjalnych kolizji; głowica goniometryczna musi umożliwiać montowanie kryształów przy użyciu akcesoriów Hampton Research HR4-902 (crystal cap magnetic mount) oraz HR4-601 (brass specimen pin); do podstawy goniometru powinien być zamocowany uchwyt do przystawki temperaturowej oraz mikroskop z kolorowa kamera wideo do centrowania kryształu z ogniskiem optycznym w centrum goniometru oraz z możliwością jego manualnego dostosowania dla specjalnych zastosowań. Obrazy z mikroskopu powinny być dostępne w formacie pozwalające na zastosowanie numeryczną poprawka na absorpcję

- Komputer do wykonywania pomiaru wraz z odpowiednim oprogramowaniem (Oprogramowanie sterujące urządzenie i rejestrujące dane dyfrakcyjne, oprogramowanie do obróbki danych dyfrakcyjnych z licencjami dla wielu użytkowników. Oprogramowanie powinno proponować optymalną strategię kompletnego pomiaru dyfrakcyjnego w zadanym zakresie rozdzielczości i z zadana nadmiarowością, posiadać implementacje numerycznej i empirycznej poprawki na absorpcję, posiadać opcję pełnej obróbki dane dyfrakcyjnych zebranych dla kryształów zbliźniaczonych, wizualizować sieć odwrotną, generować zbiór refleksów we wszystkich popularnych formatach, pozwalać na używaniu opisu geometrii kappa i Eulera przy wprowadzaniu pozycji geometru, być kompatybilne ze zdalnym kontrolowanie urządzenia przez internet.

- Monitor co najmniej 27-calowy

- Ergonomiczną obudowę dyfraktometru zapewniającą pełne bezpieczeństwo, z odpowiednim oświetleniem kontrolowanym elektronicznie z zewnątrz

- Detektor z oknem pomiarowym o zakrzywionej geometrii, pozwalający na szybkie, efektywne i precyzyjne pomiary intensywności promieni dyfrakcyjnych; pozwalający na rejstracje do stu stopni (dwa teta) danych na jednym obrazie.

- Zestaw umożliwiający optymalizację kolimatorów oraz wyłapywacza wiązki dla pomiarów z zastowaniem komór Merrilla-Bassetta (sama komora nie jest wymagana).

- Możliwość integracji sprzętowej i programowej posiadanych przez nas przystawek niskotemperaturowych, w szczególności: Oxford Cryo 700 Series (700 Series Cryostream Cooler)

- Wymmienik ciepła pozwalający na odprowadzeni lub rozporszenie ciepła produkowanego przez zamontowane źródło promieniowania lub/i detektor.

- Dokumentację – instrukcje obsługi sprzętu, oprogramowania oraz instrukcje konserwacji w językach polskim i angielskim.

Wymagania, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty):

- Źródło promieniowania rentgenowskiego z mikroogniskiem

- Sfera przecinania kół goniometru nie powinna być większa niż 7 mikrometrów

- Głowica goniometryczna z uchwytem magnetycznym

- System wykrywania niebezpieczeństwa kolizji i powiązane zabezpieczenia.

- Powierzchnia detektora pozwalająca rejstrować obrazy większa niż 50 cm2

- detektor pozwalający na rejestracje obrazu w zakresie kątów dwa teta co najmniej 100º dla optymalnej odległości kryształ – detektor

- mikrogniskowane źródła promieniowania rentgenowskiego z wirująca anodą

- rozbieżność wiązki ni większa niż 10 mrad dla źródła Cu

- możliwość zamocowania komory diamentowej o średnicy 7 cm do pomiarów wysokociśnieniowych w urządzeniu ze źródłem Mo, oraz możliwość bezkolizyjnej rotacji tej komory wokół osi fi przy kappa = 0º

- spełnienie lokalnych i europejskich wymogów bezpieczeństwa

- zasilanie prądem jednofazowym

- komputer do wykonywania pomiaru, z pamięcia operacyjną co najmniej 16 GB, wysokiej jakości dyskiem twardym (co najmniej 2TB), portami USB3 i DVD-RW, połączony z wysokiej jakości, co najmniej 27-calowym monitorem

- mikroskop z kamera wideo umożliwiający centrowanie kryształu

- kryształ testowy

- przeszkolenie na miejscu z operacji i aplikacji urządzenia przyszłych użytkowników

- możliwość integracji z istniejącą przystawką niskotemperaturową Oxford Cryosystem Cryostream 700

Dostawca musi zapewnić także dostawę i instalację urządzenia i przeszkolenie w użytkowników w obsłudze i aplikacji.

W cenie powinno być także zawarte ubezpieczenie transportu obejmujące przewiezienie urządzenia od producenta do wskazanego pomieszczenia na Wydziale Chemii UAM.