Załącznik nr A

Opis przedmiotu zamówienia

Opis kryteriów i sposób oceny ofert

Dla części 1 - 2:

Cena (C)				           60% (waga 0,60)

Okres gwarancji (G)			           25% (waga 0,25)

Termin realizacji dostawy (T)                      15% (waga 0,15)

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu „WCZT 2.0 - Centrum technologii przyrostowych i inżynierii biomedycznej – ETAP I” (Zadanie 2, urządzenia 7 oraz 10 odpowiadające części 1 – 2 niniejszego postępowania) realizowanego przez Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w ramach działania 4.2 POIR.

Wszystkie podane przez Zamawiającego parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych poniżej przez Zamawiającego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia:

Część 1 – Komora klimatyczna 1100 litrów

Szczegółowe warunki techniczne komory klimatycznej 1100 litrów

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność | 1100 l |
| 2. | Zakres regulacji temperatury (minimum) | -30˚C +140 ˚C |
| 3. | Zakres regulacji wilgotności (minimum): | +10.....95 %; |
| 4. | Szybkość grzania | 3.0 K/min |
| 5. | Szybkość chłodzenia | 3.0 K/min |
| 6. | Wahania wilgotności w czasie, maksymalnie | ± 3 %RH |
| 7. | Czasowa stabilność temperatury (dla testów klimatycznych) | ± 0.3 K |
| 8. | Odchyłki temperatury w przestrzeni (dla testów klimatycznych) | 1.0 K |
| 9. | Materiał ścian komory roboczej | Stal nierdzewna |
| 10. | Materiał ścian komory zewnętrznej | Stal |
| 11. | Co najmniej jedna półka ze stali nierdzewnej o obciążeniu co najmniej 50 kg | Wymagane |
| 12. | Komora klimatyczna z przepustami w bocznych ścianach komory wraz z korkami | Wymagane |
| 13. | Zbiorniki na wodę dla systemu nawilżania 2x20L | Wymagane |
| 14. | Przyłącze do bezpośredniego zasilania w czystą wodę dla systemu nawilżania | Wymagane |
| 15. | Licznik godzin pracy | Wymagane |
| 16. | Termostat zabezpieczający z czujnikiem temperatury | Wymagane |
| 17. | Dotykowy panel umożliwiający sterowanie temperaturą i wilgotnością, menu w języku polskim lub angielskim | Wymagane |
| 18. | Możliwość wpisywania programów użytkownika | Wymagane |
| 19. | Wymaga się oprogramowania umożliwiającego sterowanie komorą, rejestrację i analizę przebiegów parametrów klimatycznych komory z zewnętrznego komputera | Wymagane |
| 20. | Interfejs Ethernet | Wymagane |
| 21. | Komora klimatyczna przystosowana do zasilania trójfazowego 400V/ 50 Hz, | Wymagane |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| 23. | Możliwość badań zastępczych u dostawcy na czas naprawy sprzętu | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

22 tygodnie – 0 pkt

15 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Część 2 – Wytłaczarka dwuślimakowa 15 kg/h

Szczegółowe warunki techniczne wytłaczarki dwuślimakowej 15 kg/h

|  | Wymagane parametry urządzenia: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wydajność wytłaczarki min | 15 kg/h |
| 2. | Rodzaj przetwarzanego surowca | PLA, mączka drzewna |
| 3. | Prędkość wytłaczania | Regulowana |
| 4. | Liczba ślimaków | 2 szt. |
| 5. | Długość części roboczej (L/D) | Max 44 |
| 6. | Średnica ślimaka | 24-26 mm |
| 7. | Kierunek obrotu ślimaka | Współbieżne/w jednym kierunku |
| 8. | Możliwość podłączenia urządzenia dozującego peryferyjnego | Wymagane |
| 9. | Moc silnika głównego | 4 kW (min) |
| 10. | Prędkość obrotowa ślimaka | 40-400 rpm |
| 11. | Strefy grzejne regulowane niezależnie | 4 (min) |
| 12. | Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe | Wymagane |
| 13. | Głowica wytłaczarska 1dyspersyjna | 1 szt. |
| 14. | Głowica wytłaczarska 3dyspersyjna | 1 szt. |
| 15. | Elementy grzewcze, napęd, przekładnia, system chłodzenia, szafka sterownicza | Wymagane |
| 16. | Wanna chłodząca - długość | 3000 cm |
| 17. | Osuszacz (powietrze) | 1 szt. |
| 18. | Dozownik oleju silikonowego | 1 szt. |
| 19. | Dozownik oleju silikonowego – przepływ | 2-5 kg/h |
| 20. | Elektryczny system sterowania | Wymagany |
| 21. | Instruktaż Wykonawcy dla wytypowanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzenia w wymiarze niezbędnym do opanowania zasad eksploatacji przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji | Wymagane |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji:

12 miesięcy – 0 pkt

18 miesięcy – 10 pkt

24 miesiące – 25 pkt

Termin realizacji dostawy:

26 tygodni – 0 pkt

20 tygodni – 8 pkt

10 tygodni – 15 pkt

Dotyczy wszystkich części:

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin.

Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni.