| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych | 3 komplety |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, pracujący w systemie ciągłym, przystosowany do pracy w trybie oddziałowym - zestawy odczynnikowe w postaci jednej lub kilku (ale nie więcej niż trzech) kaset zawierającej kontrolę jakości, odczynniki, sensory, elektrody oraz płyny kalibracyjne i pojemniki na ścieki. Przy kalibracji fabrycznej płyny kalibracyjne nie są wymagane w kasecie. | 1 kaseta – 10 pkt. 2 kasety – 5 pkt. 3 kasety – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Pomiar z jednej próbki minimum: - gazometria (pH, pO2, pCO2), - elektrolity (K+, Na+, Ca++), - mleczany (Lac), - glukoza (Glu), - hematokryt (Hct) (mierzony lub wyliczany), - O2Hb, HHb, COHb oraz MetHb. | TAK |  |
|  | Zakres liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego minimum 0,10-2,5 mmol/l. | TAK |  |
|  | Parametry wyliczane minimum w zakresie: Ca++ (7.4), HCO3-, HCO3-st, BE, BEefc, SO2, tHb. | Hemoglobina: Mierzona – 5pkt. Wyliczana – 0pkt. Podać ! |  |
|  | Możliwość wykonania badania krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | TAK |  |
|  | Podświetlany port podawania próbki zamykany automatycznie. | TAK |  |
|  | Objętość wymaganej próbki do badania maksimum 160µl. | TAK |  |
|  | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją skrzepów. | TAK |  |
|  | Czas pomiaru od momentu wprowadzenia próbki maksymalnie 120 sekund. | TAK |  |
|  | Stała gotowość do pracy (24 godziny/dobę). | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu do 1000 badań/miesiąc), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika. | Kalibracja fabryczna – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, minimum 1 raz dziennie, na jednym z trzech poziomów naprzemiennie, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub ingerencji Użytkownika przez co najmniej 14 dni lub okres ważności kasety (jeśli kontrola jest w tej samej kasecie co odczynniki). | Wynik kontroli jakości przedstawiony w wartości liczbowej – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. Podać ! |  |
|  | Prezentacja kontroli jakości w postaci wykresów levey-jenningsa lub delta chart - możliwość wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Archiwizacja kontroli jakości (z okresu 12 miesięcy, przy założeniu codziennej kontroli na jednym z trzech poziomów), z możliwością wglądu, wydruku oraz zgrania na nośnik typu Pendrive i/lub Zewnętrzny dysk twardy poprzez USB 2.0 i/lub płytę CD. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stanu odczynników lub ilości możliwych badań do wykonania. | TAK |  |
|  | Graficzny wykres trendów pacjenta lub wyniki pacjenta zestawione w tabeli. | TAK |  |
|  | Menu aparatu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania minimum przez 30 minut wraz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostarczenie aplikacji zapewniającej nadzór nad kontrolą jakości aparatów POCT to znaczy zdalnego wglądu do modułu kontroli jakości aparatów znajdujących się na różnych oddziałach będących pod kontrolą Zakładu Analityki Lekarskiej. Dostęp do zdalnego podglądu musi być dostępny z Zakładu Analityki Lekarskiej. Wszystkie koszty związane z instalacją aplikacji ponosi Wykonawca. | TAK |  |
|  | Udzielający Zamówienia wymaga integracji dostarczanego rozwiązania z systemem KS-MEDIS/KS-SOLAB, których dostawcą jest firma Kamsoft S.A. | TAK |  |
|  | Pełne koszty realizacji integracji, tj. wymaganych licencji (w tym dla urządzeń docelowych, pośredniczących, stanowisk roboczych i innych niezbędnych składników) oraz usług w zakresie wdrożenia, uruchomienia i utrzymania serwisowego w czasie obowiązywania umowy ponosić będzie Oferent. Udzielający Zamówienia nie będzie uczestniczył w rozmowach handlowych pomiędzy firmami. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy analizatorami lub systemem pośredniczącym w komunikacji (jeśli występuje) oraz systemem KS-MEDIS ma się odbywać z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i złączy Ethernet. Urządzenia muszą być wyposażone w czytniki kodów kreskowych umożliwiające skanowanie identyfikatorów pracowników i pacjentów. | TAK |  |
|  | Integracja musi wykorzystywać mechanizm automatycznego tworzenia i wysyłania zleceń i wyników z poszczególnych analizatorów POCT do systemu KS-MEDIS (w tzw. trybie bezzleceniowym, tj. bez konieczności wcześniejszego wystawienia zlecenia w systemie KS - MEDIS). Wszelkie wymagane dane wprowadzane mają być do interfejsu analizatora tj. operator wykonujący badanie, pracownik zlecający wykonanie badania, identyfikatory oddziałów, pacjentów, pracowników. Mechanizm musi umożliwiać różnoraki sposób autoryzacji pracowników (kod kreskowy, numer prawa wykonywania zawodu, unikalny identyfikator) oraz identyfikacji pacjentów (kod kreskowy z opaski, numer pesel, numer księgi oddziałowej). | TAK |  |
|  | Rozwiązanie musi udostępniać panel dla koordynatora POCT, dostępny na dedykowanym stanowisku umożliwiający weryfikację poprawności działania mechanizmu integracji w trybie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Wyniki otrzymywane z analizatorów muszą być przekazywane do systemu KS-Medis w sposób umożliwiający ich dalsze wykorzystanie w generowanej dokumentacji medycznej. | TAK |  |
|  | Zapewnienie integracji opisanej w punktach 25 do 30 dla analizatorów ABL90 FLEX Plus będących w posiadaniu Zamawiającego. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. PODAĆ ! |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi serwisowej tj. wykonywanie wszelkich czynności w celu utrzymania lub przywrócenia pełnej sprawności przez cały okres dzierżawy aparatu. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W związku z pełną obsługą serwisową Zamawiający powiadomi Dostawcę o awarii, wadzie dzierżawionego przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy lub sprzęt zastępczy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy lub sprzęt zastępczy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Wymagane przez producenta przeglądy okresowe w ramach gwarancji – minimum jeden rocznie (świadectwa potwierdzające wykonanie usługi dostarczyć do Sekcji Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy jeżeli suma przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 10 dni w roku kalendarzowym. | TAK |  |
|  | Liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3). | TAK |  |