Bydgoszcz dnia: 2023-03-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1701/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne układów i filtrów oddechowych na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 22/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania 3 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie filtra o przestrzeni martwej 96 ml. Filtr z przestrzenią martwą 66 ml został wycofany i zastąpiony większym filtrem Hygroster. Pozostałe parametry b/z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ. Wykonawca przy ocenie technicznej otrzyma 1pkt.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 3 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. nr 2 filtr oddechowy mechaniczny o przestrzenie martwej 74,5ml i skuteczności nawilżania 37,1mgH2O/l przy Vt=500ml Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne. 2. Dot. zadania 3 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. nr 3 filtr oddechowy elektrostatyczny o przestrzenie martwej 38 ml i skuteczności nawilżania 37,2mgH2O/l przy Vt=500ml. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne. 3. Dot. zadania 3 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. nr 4 filtr oddechowy mechaniczny o przestrzenie martwej 80 ml i skuteczności nawilżania 37,1mgH2O/l przy Vt=500ml. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 1 poz. 1, 2 Prosimy o dopuszczenie układu rura w rurze o stałej długości 1,6 m, kolanko bez portu kapno nieodłączalne, bez łącznika prostego i wyspecyfikowanych parametrów oddechowych, mikrobiologicznie czysty, wykonany z polietylenu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie układu dwururowego wykonanego z polietylenu z Ykiem bez portów, bez kolanka z portem kapno i dodatkowego łącznika prostego, złącza wykonane również z PE. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. zadania 1 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie układu dwururowego rozciągliwego wykonanego z polietylenu, bez kolanka z portem kapno i dodatkowego łącznika prostego, dodatkowa gałąź 1,5 metra. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Dot. zadania 3 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie wymiennika bez dodatkowego portu tlenowego. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 3 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego bez osobnej warstwy wymiennika, harmonijkowego, z portem kapno, dla dorosłych, spełniającego pozostałe wymogi SWZ Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Dot. zadania 3 poz. 5,6 Prosimy o dopuszczenie przestrzeni martwych wykonanych z polietylenu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści układy mikrobiologicznie czyste? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 2 poz. 1 Prosimy o podanie numeru referencyjnego układu obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami. Odpowiedź: Układ – AL8290-005/7.V001; Filtr – AL08023.V002. 3. Dot. zadania 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści układy o długości 1.8 m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ i zaoferowania układów pasywnych i aktywnych.

Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 3 poz. 2 Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o parametrach: - Rodzaj filtracji: mechaniczna - Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% - Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% - Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie - Przestrzeń martwa: 70ml - Waga: 36,5 g - Objętość oddechowa: 150-1500ml - Skuteczność nawilżania: - - Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min - Złącza: 22M/15F-22F/15M - Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką - Opakowanie: papier/folia - Jałowy: tak Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne. 2. Dot. zadania 3 poz. 4 Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności nawilżania: 30mg przy Vt500? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

Pytanie nr 6 1. Dot. zadania 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy typu rura w rurze dla dorosłych, o stałej długości 1,8m, rura wydechowa rozciągalna o długości 60 cm ze złączem 22mmF, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,8 m po rozciągnięciu, ze złączem 22F na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, opór przepływu dla wdechu i wydechu <0.06 cm H2O przy przepływie 30l/min, produkt czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu, stosowanie układu min. do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów? Proponowane rozwiązanie było testowane na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i uzyskało akceptację personelu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne, Zamawiający dopuszcza dłuższy układ. 2. Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy typu rura w rurze dla dorosłych, o stałej długości 1,8m, rura wydechowa rozciągalna o długości 60cm ze złączem 22mmF, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,8m po rozciągnięciu, ze złączem 22F na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, opór przepływu dla wdechu i wydechu <0.06 cm H2O przy przepływie 30l/min, produkt czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu, stosowanie układu min. do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów? Proponowane rozwiązanie było testowane na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i uzyskało akceptację personelu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne, Zamawiający dopuszcza dłuższy układ. 3. Dot. zadania 1 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie obwodu o dł. 180 cm, łącznik Y z dwoma szczelnie zamkniętymi portami, kolanko z portem luer lock (samodzielny koreczek wkręcany w poert luer lock), bez złączki 22M/22M, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SWZ. Proponowane rozwiązanie było testowane na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i uzyskało akceptację personelu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne. 4. Dot. zadania 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy rozciągalny wykonany z PP, dwie rury o dł. 1,8m po rozciągnięciu, łącznik Y z dwoma portami z przytwierdzonymi zatyczkami, kolanko z portem kapno typu luer (samodzielny korek wkręcany w port), złącza od strony aparatu 22F wykonane z elastycznego EVA, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? Proponowane rozwiązanie było testowane na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i uzyskało akceptację personelu. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne. 5. Dot. zadania 2 poz. 1 Czy zamawiający dopuści obwód jednorurowy o dł 180 cm, 22mm z portem przeciekowym bocznym i dwoma filtrami w strumieniu głównym po stronie aparatu i stronie maski, z linią proksymalną, z uchwytami do linii proksymalnej? Proponowane rozwiązanie było już dostarczane do szpitala w przeszłości i uzyskało akceptację personelu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Dot. zadania 2 poz. 2 Czy zamawiający w pozycji 2 oczekuje obwodu aktywnego o dł. 180-190 cm, jednorurowego 22mm z zastawką wydechową i drenami do pomiaru ciśnienia i drenem do sterowania zastawką, plus filtr oddechowy? Proponowane rozwiązanie było testowane na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i uzyskało akceptację personelu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania również układów pasywnych. 7. Dot. zadania 3 poz. 2 Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny o metodzie filtracji cząstek intermolekularnych (z wkładem płaskim), z barierą mechaniczną w postaci warstwy HME (w postaci zwiniętej spirali z karbowanej celulozy), o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, spełniający pozostałe wymogi SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Dot. zadania 3 poz. 4 Czy zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny o płaskiej membranie (zamiast harmonijkowej) o metodzie filtracji cząstek intermolekularnych, z barierą mechaniczną w postaci warstwy HME, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% spełniający pozostałe wymogi SWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Dot. zadania 3 poz. 6 Czy zamawiający dopuści jako równoważny przedłużacz obwodu zamiast z portem kapno – z portem do odsysania i bronchoskopii, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ? Pragniemy jednocześnie zauważyć, że w przedmiotowym postepowaniu zamawiający wymaga portu kapno we wszystkich opisanych w innych pakietach obwodach oddechowych i filtrach. Dodatkowy wymóg portu kapno w przedłużaczu obwodu nie tylko nie ma uzasadnienia ale również mocno ogranicza konkurencję, gdyż nie jest to popularne rozwiązanie. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 3 poz. 2

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, czy Zamawiający dopuści zamiast parametru:

„Filtr oddechowy p/bakteryjny, antywirusowy, mechaniczny, z wkładem harmonijkowym 
o właściwościach hydrofobowych z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.66ml i skuteczności nawilżania min.21mgH2O/l przy Vt=500ml”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy okrągły mechaniczno-elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci włókien poliestrowych z chlorkiem wapnia, wydajność nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,5 mg/l, VT500ml - 33 mg/l, skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 99,999%. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,2cm H2O, 60l/min. - 2,9cm H2O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 75 ml, waga max. 34 g, zalecana objętość oddechowa VT 150-1500 ml. Przyłącze do respiratora i do pacjenta 22M/15F. Czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu i litu, opakowanie folia zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy„

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

2. Dot. zadania 3 poz. 3

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, czy Zamawiający dopuści zamiast parametru:

„Filtr oddechowy elektrostatyczny p/bakteryjny antywirusowy z osobną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci i portem kapno dla dorosłych o przestrzeni martwej max.60ml i skuteczności nawilżania min.29mgH2O/l przy Vt=500ml”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy okrągły elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci pianki poliuretanowej impregnowanej chlorkiem wapnia, o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999% oraz wydajnością nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,4 mg/l. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową VT, czysty mikrobiologicznie lub sterylny, opakowanie foliowe zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

3. Dot. zadania 3 poz. 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, czy Zamawiający dopuści zamiast parametru:

„Filtr oddechowy mechaniczny p/bakteryjny antywirusowy z osobną warstwą wymienika ciepła i wilgoci wkład filtrujący hydrofobowy, harmonijkowy (dotyczy tylko warstwy filtrującej a warstwa wymienika dowolna) z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.70ml i skuteczności nawilżania min.31mgH2O/l przy Vt=500ml”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy, okrągły elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej 99,999%, z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 45 ml, waga max. 29 g, objętość oddechowa VT300-1500ml, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami: minimalną i maksymalną objętością oddechową Vt, czysty mikrobiologicznie lub sterylny, opakowanie folia „

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

4. Dot. zadania 3 poz. 4

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, czy Zamawiający dopuści zamiast parametru:

„Filtr oddechowy mechaniczny p/bakteryjny antywirusowy z osobną warstwą wymienika ciepła i wilgoci wkład filtrujący hydrofobowy, harmonijkowy (dotyczy tylko warstwy filtrującej a warstwa wymienika dowolna) z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.70ml i skuteczności nawilżania min.31mgH2O/l przy Vt=500ml”

Produktu o poniższych parametrach:

„Filtr oddechowy okrągły mechaniczno-elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci w postaci włókien poliestrowych z chlorkiem wapnia, wydajność nawilżenia przy VT1000ml - min. 32,5 mg/l, VT500ml - 33 mg/l, skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 99,999%. Opory przepływu przy: 30l/min. - 1,2cm H2O, 60l/min. - 2,9cm H2O. Filtr z portem kapno z zatyczką, martwa przestrzeń max. 75 ml, waga max. 34 g, zalecana objętość oddechowa VT 150-1500 ml. Przyłącze do respiratora i do pacjenta 22M/15F. Czysty mikrobiologicznie, bez zawartości lateksu i litu, opakowanie folia zawierające datę ważności, nr serii, nr katalogowy„

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza wszystkie lepsze parametry, które są ocenialne.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-01