System SFC z pompą do podawania reagentów, detektorem dichroizmu kołowego, kolektorem próbek oraz jednostką sterującą i oprogramowaniem do sterowania i obróbki danych:

- Zestaw do podawania ciekłego CO2 z możliwością dodawania reagentów lub modyfikatora (w trybie SFC) oraz w trybie HPLC do tworzenia gradientu binarnego po stronie wysokiego ciśnienia:

  - Pompa z głowicą chłodzoną termoelektrycznie (modułem Peltiera/digital PID) umożliwiająca przepływ ciekłego CO2 oraz innych odczynników,

  - Termostatowana głowica, która nie wymaga stosowania dodatkowego, zewnętrznego przepływu cieczy chłodzącej. W trybie pracy HPLC chłodzenie głowicy może zostać wyłączone,

  - Dodatkowa pompa do podawania modyfikatora w trybie SFC oraz służąca do tworzenia dwuskładnikowego gradientu w trybie pracy HPLC,

  - Użytkowy zakres przepływu dla pomp: przynajmniej od 0,7 ml/min do 7,0 ml/min,

  - Dokładność przepływu: przynajmniej ±1% dla zakresu 0,5-5,0 ml/min,

  - Maksymalne ciśnienie: przynajmniej 30 MPa dla przepływu CO2 0,5-6 ml/min,

  - Wbudowana funkcja umożliwiająca automatyczne przemywanie tłoków,

  - Zakres kompozycji eluentów: nie gorszy niż 0 – 100% (tryb HPLC),

  - Wbudowane urządzenie do dynamicznego mieszania,

  - Możliwość ustawiania/programowania z poziomu oprogramowania komputerowego oraz alternatywnie za pomocą panelu sterującego wbudowanego w urządzenie,

  - Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci pomp przynajmniej 8 programów czasowych, z których każdy musi mieć możliwość zdefiniowania przynajmniej 60 kroków,

  - Możliwość ustawiania w krokach programowych (czasowych) przynajmniej: przepływu, minimalnego i maksymalnego ciśnienia,

  - Program umożliwiający przeprowadzenie autodiagnostyki pompy.

- Programowalny regulator ciśnienia:

  - Regulator ciśnienia nadkrytycznego CO2 pracujący na bazie termostatowanego zaworu igłowego,

  - Użytkowy zakres pracy: co najmniej od 1 do 45 MPa,

  - Powtarzalność sterowania ciśnieniem: przynajmniej ±2% dla zakresu od 1 do 45 MPa,

  - Użytkowy zakres przepływu CO2: co najmniej 0,1 – 50 ml/min,

  - Zakres ustawienia temperatury zaworu: 30 – 70°C,

  - Możliwość ustawiania/programowania z poziomu oprogramowania komputerowego oraz alternatywnie za pomocą panelu sterującego wbudowanego w urządzenie,

  - W zestawie dostarczony musi zostać również ogrzewany przewód eluatu (z regulatora ciśnienia do kolektora frakcji).

- Manualny podajnik próbek:

  - Możliwość wykonywania nastrzyków w trybie całkowitego lub częściowego wypełnienia pętli,

  - Objętość pętli: 20 µl,

  - Możliwość automatycznego przesłania sygnału startu do oprogramowania chromatograficznego,

  - Maksymalne ciśnienie robocze: nie mniejsze niż 30 MPa,

  - W zestawie dostarczona musi zostać również płytka montażowa umożliwiająca przytwierdzenie manualnego podajnika próbek do obudowy systemu chromatograficznego.

- Detektor dichroizmu kołowego:

  - Użytkowy zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 220 – 450 nm,

  - Źródło światła: lampa rtęciowo-ksenonowa o mocy co najmniej 125 W,

  - Możliwość ustawiania/programowania z poziomu oprogramowania komputerowego oraz alternatywnie za pomocą panelu sterującego wbudowanego w urządzenie,

  - Możliwość detekcji przy zadanej długość fali, a także wykonanie skanu widma badanej próbki,

  - Wyposażony w celkę przepływową odporną na ciśnienie nie mniejsze niż 20 MPa,

  - Analogowe wyjścia sygnału: UV, CD, g factor (CD/UV).

- Termostat kolumnowy:

  - Chłodząco-grzewczy, powietrzny termostat kolumn,

  - Użytkowy zakres temperatury: co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C,

  - Powtarzalność nastawu temperatury: nie gorsza niż ± 0,15°C,

  - Możliwość umieszczenia co najmniej 5-ciu kolumn o długości 300 mm,

  - Możliwość ustawiania/programowania z poziomu oprogramowania komputerowego oraz alternatywnie za pomocą panelu sterującego wbudowanego w urządzenie.

- Reaktor wysokotemperaturowy:

  - Użytkowy zakres temperatury: co najmniej od 50°C do 200°C,

  - Powtarzalność nastawu temperatury: nie gorsza niż ± 0,25°C,

  - Możliwość ustawiania/programowania z poziomu oprogramowania komputerowego oraz alternatywnie za pomocą panelu sterującego wbudowanego w urządzenie,

  - Możliwość zapisania w wewnętrznej pamięci pomp przynajmniej 8 programów czasowych, z których każdy musi mieć możliwość zdefiniowania przynajmniej 60 kroków.

- Oprogramowanie z jednostką sterującą:

  - Pełna kontrola podjednostek systemu (pomp, zestawu do tworzenia gradientu po stronie wysokiego ciśnienia i detektora CD, regulatora ciśnienia, termostatu i zaworów do kolekcji frakcji),

  - Możliwość akwizycji sygnałów z różnych typów detektorów (diodowy, UV/VIS, fluorescencyjny, RI, OR) posiadających wyjście analogowe (1V),

  - Możliwość tworzenia i edycji listy/tabeli sekwencji nastrzyków,

  - Obróbka danych chromatograficznych,

  - Możliwość wykonywania widma spektralnego badanej próbki za pomocą detektora CD oraz wbudowany moduł oprogramowania umożliwiający bezpośrednią obróbkę tych widm (m. in. wyszukiwanie pików, liczenie pochodnych, korekcja linii bazowej itp.),

  - W pełni kompatybilny z oprogramowaniem chromatograficznym przetwornik analogowo-cyfrowy, z nie mniej niż czterema kanałami wejściowymi z detektorów,

  - Dedykowana jednostka sterująca o parametrach nie gorszych niż:

- procesor minimum: taktowanie 3,0 GHz, 6 rdzeni, 6 wątków,

- pamięć operacyjna minimum 8GB RAM,

- dysk minimum 1 TB HDD, 256 GB SSD

- wbudowany napęd CD/DVD-RW,

- wbudowana karta sieciowa,

- klawiatura i mysz,

- monitor 21” FullHD,

- system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem chromatograficznym.

- Zestaw do zbierania frakcji oraz akcesoria:

  - Zestaw złączek i kapilar umożliwiających połączenie linii przepływu CO2 i innych eluentów oraz reagentów,

  - Dwudrożny zawór do doprowadzenia eluatu do kolektora, sterowany poprzez oprogramowanie komputerowe,

  - 6-pozycyjny zawór do zbierania frakcji (1 wejście, 6 wyjść) sterowany poprzez oprogramowanie komputerowe,

  - 6-pozycyjny separator gaz/ciecz,

  - Naczynia do zbierania frakcji o dwóch różnych objętościach: 
- około 30-40 ml (70 szt.),

- około 90-100 ml (30 szt.);

  - Możliwość rozbudowy zestawu o następujące moduły sterowane z poziomu oprogramowania komputerowego: detektor diodowy UV-VIS (tryb SFC i HPLC), detektor fluorescencyjny (tryb HPLC),

  - Gwarancja na cały zestaw: nie krótsza niż 12 miesięcy,

  - Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim.

  - Instruktaż z obsługi dostarczonych urządzeń (do dwóch wizyt).