## Arkusz1
Lp | opis asortymentu | rozmiar/ wielkość | pełen kod towaru dla każdego rozmiaru!* | jm | ilość | cena jedn. netto | % VAT | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwaga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
zadanie 1
1 | Zestaw - Cewnik do drenażu wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 -20Fr/ 33 cm, w zestawie igła 18 G, prowadnik TFE 0,038" z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. |  |  | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego ropni: cewnik zakrzywiony z 6 otworami bocznymij; średnica 16Fr; 18Fr lub 20 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo mandryn trokarowy, obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne. Zagięta końcówka specjalnie jest zaprojektowany do lepszego umocowania. |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w skłądzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki, o dł. 25 cm, śr. 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 lub 12.0 lub 14.0 Fr; końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, posiada usztywniacz trokarowy, dwa obturatory, plaster do umocowania na skórze.Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego głatką powierzchnię. Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg. |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do Oligobiopsji 14Fr ; 16 Fr, 18 Fr |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Igła do biopsji aspiracyjnej -20cm długa 18G,20G,21G |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Proszek do tamowania krwawień - urządzenie do tamowania krwawień w układzie pokarmowym. Zestaw gotowy do użycia. Rękojeść z proszkiem - hemostatykiem Urządzenie jest dostarczane niesterylne i jest jednorazowego użytku. Podawanym ciśnieniowo przez cewnik o średnicy 7 lub 10 Fr do wyboru przez zamawiającego i długości 220 cm do miejsca krwawienia. |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kabel litotryptorowy Conquest TTC Służy do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych, gdy inne metody endoskopowego usuwania zawiodły. Metalowy cewnik 10FR wewnątrz kanałowy wprowadzany przez duodenoskop, po stalówce drutu uwięźniętego kosza, długość robocza 170 cm. |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 2
1 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr, 10 Fr, 12 FR typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów. Narzędzie składa się ze wstępnie zmontowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej, odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300 mm, średnica pętli 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do części roboczej endoskopu 2,8 mm w opakowaniu 5 sztuk zapakowanych w sterylne pakiety, do użycia. |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10- 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach |  |  | op | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G, 19G, 25G: ostrze igły typu Menghini, mandryn zaokrąglony. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. Opakowanie zawiera 5 szt. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 lub 8-drutowy; minimalna średnica endoskopu 2,8mm; szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona koncówka dystralna; posiada funkcje rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm lub 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy lub zaokrągloną końcówkę dystalną uławiającą wejście do przewodów żółciowych ; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 lub 8-drutowy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; |  |  | szt | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowa proteza plastikowa prosta założona na zestawie do wprowadzania; proteza wykonana z PE (dla średnicy 7FR) i z EVA (średnica protezy 8,5FR, 10Fr,12 Fr) długość protezy 50, 70, 90, 120, 150mm; długość narzędzia 1900mm; popychacz wykonany z HDPE minimalizuje tarcie z cewnikiem prowadzącym; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności; maksymalna średnica prowadnicy 0,035' |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 fr odległość między listkami 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180mm, ; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności; |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 3
1 | Proteza żółciowa rozmiary : 7 ; 8,5 ; 10 Fr ; dł: 5 ; 7; 9 ; 12 ;15 cm |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Mejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy w zestawie strzykawka podciśnieniowa z możliwością ustawienia pojemności 5 cm 10 cm 15 cm i 20 cm. |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii (znak CE). |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica końcówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 mm; długość noska 5 mm |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Polimerazowa proteza: cienkościenna do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony XII-cy, w kształcie podwójnego pigtail, o śr. 10Fr ( o śr. wew.2,3 mm) |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednokomorowa pułapka na polipy 1op=50 sztuk |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Czterokomorowa pułapka na polipy 1op=25sztuk |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 4
1 | Stent samorozprężalny, żółciowy, nitinolowy pokrywany. Długość stentu- 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, średnica 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatura zbrojona wewnętrznie, cześć dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o długości 180cm, średnicy 8.5 fr, z prowadnikiem 0,035. |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Szczoteczka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, średnica 2,6-2,8 mm, długość 180-200 cm, rękojeść z funkcją rotacji |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klipsownica endoskopowa jednorazowego użytku, długość 230 cm, średnica otwarcia klipsa 11 mm / 13 mm / 16 mm, średnica cewnika 2,5 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Cewnik pokryty teflonem. |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku JUMBO, łyżeczki owalne z kolcem, śr. 3,0 mm, osłonka teflonowa. |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką. |  |  | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 35 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Sonda argonowa jednorazowa, śr. 2.3 mm /220 cm |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 180 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 5Fr, średnica cewnika 10 Fr |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik do poszerzania dróg żółciowych, długość narzędzia 180 cm ze znacznikiem na końcówce. Średnica części wprowadzającej 7Fr, średnica cewnika 12 Fr |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych: |  | varimed | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł. 230cm, śr. każdej z główek 7mm, śr. teflonowego cewnika 1,8mm;
b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów , główki o śr. 5mm oraz 12mm
12 | Zestaw z załadowaną protezą dróg żółciowych prostą , jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, średnice 8,5 Fr; 10 Fr. Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Dostępny z protezami o długościach 5, 7, 9, 12, 15 cm |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy, z drutu typ.: basket. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Kosz po twraciu:20mm lub 25mm lub 30mm;funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Endoskopowy zestaw do przezżołądkowej cystostomii, jednorazowego użytku, składający się z igły oraz cewnika wewnętrznego i zewnętrznego. Cewnik zewnętrzny posiadający w części dystalnej metalową końcówkę służącą do koagulacji. Rękojeść posiadająca dwa standardowe przyłącza HF. Średnice zestawu: 8,5Fr. Dł. narzędzia 180cm. Akceptujący prowadnik 0,035” |  |  | szt | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Proteza dróg żółciowych, wykonana z PE, podwójny PIGTAIL, posiadający 2 zaczepy mocujące, średnicy 8,5 Fr i 10 FR, długości 5 cm – 9 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner na zachowanie sterylności podczas składania protezy na zestaw. |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne oraz wyczuwalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez o średnicy 8,5 Fr oraz 10 Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Papillotom igłowy dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu. 6 mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2 mm, dystalnej części 1,8 mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Akceptujący prowadnik 0,035" |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Papilotom trójkanałowy , z rotacją, cięciwa 25mm, nosek o dł. 3mm, dł. 200 cm , ze wskaźnikiem wychylenia noska i rotacja, średnica kanału prowadnika 0,035mm. ; |  |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,3mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, skalowana rękojeść, koszyk zakończony metalowym grzybkiem. |  |  | szt | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
zadanie 5
1 | Elektroda neutralna jednorazowa z pasem bezpieczeństwa EMED SAFE, hydrożel dzielona dla dorosłych i dzieci, 110 cm 2, powierzchnia całkowita 170 cm 2 |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) lub 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z minimalnym kanałem roboczym 9,3mm. Opakowanie handlowe = 1 zestaw. |  |  | zest. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica nęrzedzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzieki temu widoczna jest ilośc żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Gramatura butelka 260 g. Opakowanie handlowe = 25 sztuk. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: jednorazowego użytku, dwustronna, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; uchwyt w części środkowej; długość narzędzia 150-160mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Zawór do aparatu marki Olympus, jednorazowy, sterylny, powietrzno-wodny. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Zawór do aparatu marki Olympus, jednorazowy, sterylny, ssący. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  | op | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty, średnio sztywny lub sztywny oraz zagięty średniosztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Pakowany pojedynczo, sterylnie, dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku, o nitinolowym lub stalowym rdzeniu, o rozmiarach 20mm x 40mm, 25mm x 50mm oraz 30mm x 60mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Balon trójkanalowy do usuwania złogów i kamieni z dróg żółciowych, średnica balonu 12/15/18 długość robocza 2000mm, średnica kateteru 7Fr, ujście kontrastu poniżej balonu |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Samorozprężalny stent nitinolowy - TTS(through – the -scope)–stenty jelitowo-odbytnicze,,znaczniki,śr na prowadnik 0,035 |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, całkowicie pokryty, częściowo pokryty , niepokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm 0,035. Długość stentu od 60 do 12 cm; średnica rozwarcia protezy 20 mm ; 24 mm ; 28mm |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Prowadnik nitinolowy j.u., proste hydrof.zakończenie 60 mm dł.znaczniki, żółto-nieb. powłoka, Ø 0,035", dł. 4500 mm |  |  | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Papilotom igłowy j.u. 3-kanałowy, stożkowe zakończenie o śr. 7Fr, dł.końc.0mm, dł.igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm |  |  | szt | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ligator lateksowy zestaw doopaskowania żylaków -6 opasek, długość1450 mm, śr. 8,8 mm do kanału endoskopu 9,4-13,0 mm niebieski/przeźroczysty |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestawy do protezowania dróg żółciowych. System wstępnie złożony zawiera zestaw fabrycznie zmontowany zawierający cewnik prowadzący, cewnik popychający i stent prosty lub z zagięciem centralnym. Zestaw przystosowany do pracy z systemami długiego prowadnika o średnicy 0,035”. Dostępne średnice zestawu 8.5, 10 FR. Długość systemu wprowadzania 220cm. Dł. protezy:5-7-9-11cm |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 230cm |  |  | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 180cm |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Kleszcze do tamowania krwawień poprzez koagulację j.u. , szczęka typu B, szerokosć otwarcia 6,3 mm, śr.2,7 mm, dł.230cm izolowanie typu PTFE, kompatybilne z Olympus HF, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Samorozprężalny stent nitinolowy -Cardia Umbrella- stent przełykowy,częsciowo pokryty, znaczniki, śr.24mm/30mm dł.100mm lub 120mm, całk.pokr; syst. dł.700mm,0,035 |  |  | szt | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Samorozprężalny stent nitinolowy do pseudocysty, całk.pokryty,dł. 15mm, syst.dł.1800mm, śr.10,5F,prow.0,035; zak.proks: kszt.grzyb, śr.26mm dł.5mm, 4*znaczniki; cz.środk: śr.16mm, dł.10mm; zak.dyst: kszt.parasol, śr.30mm, 4*znaczniki |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Zestaw do kotwiczenia żołądkowo-jelitowego z mocowaniem typu T-SAFT-PEXY |  |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zgłębnik żywieniowy nosowo-żołądkowy/nosowo-jelitowy corflo z mandrynem i złączem en fit 8Fr 140WGHT style enfit |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednoportowy zgłebnik gastostomijny MIC* ze złaczem ENFit® |  |  | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do endoskopowego i radiologicznego wprowadzania zgłębników PEG 18Fr |  |  | szt | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| razem wartość | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 9
1 | Zestaw punkcyjny do przezskórnej nefrostomii ( Superglide PCN2 - step ) ch.8 lub 10, dł. 30 cm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10
1 | Sonda Sengstaken- Blakemoore wykonana z silikonu dł 850mm wyposażona w balon żołądkowy o dł. 60mm oraz balon przełykowy o długości 140mm, numeryczne znaczniki głębokości na 25, 30, 35,40, 45, 50cm od początku balonu przełykowego. Rozmiary 16,18,20FR |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 11
1 | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii na rzepy, gramatura 38 gsm, kolor do wyboru: granat, ciemnazieleń, rozmiar uniwersalny |  |  | szt | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 12
1 | Łączniki z końcówką lateksową do połączenia worka na mocz AK3300 |  |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 13
1 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu polipów. Narzędzie składa się ze wstępnie zmontowanego uchwytu, osłonki, rurki osłonowej, odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300 mm, średnica pętli 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do części roboczej endoskopu 2,8 mm w opakowaniu 5 sztuk zapakowanych w sterylne pakiety, do użycia. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa sonda argonowa do koagulacji; wypływ czołowy; średnica sondy 2.3mm, dł. robocza 2200 mm; kompatybilna z APU-300; ilość w opakowaniu 10 szt. |  |  | op | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Płytka pacjenta dla dorosłych o wadze powyżej 15kg, bez dołączonego kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 140cm2; 100szt. w opakowaniu; kompatybilne z generatorami ESG-100, ESG-200, ESG-300, ESG-400 oraz ESG-410 |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 i 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 14
1 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką. |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Marker węglowy, 5ml/strzykawka 1op. 10szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne oraz wyczuwalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji |  |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 15
1 | Jednorazowa pętla do polipektomii, jednorazowego użytku obrotowa, owalna, śr. 10; 15; 25; 35,mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. 230 cm |  |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm Otwarcie ramion klipsa: 11,16,18 mm średnica cewnika 2,6 mm, możliwość rotacji 360* w obu kierunkach oraz wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej blokady oraz osłonki transportowej, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania |  |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm oraz 7/7 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1.7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 16 cm |  |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.3 mm oraz 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze zielonym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowe chwytaki 4 lub 5-ramienne do usuwania ciał obcych, końcówki atraumatyczne osłonka teflonowa o średnicy 2.3 mm długość robocza 230 cm |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, osłonka teflonowa o średnicy 2.3 mm długość robocza 230 cm szczęki typu: aligator, ząb szczura z zębem aligatora |  |  | szt | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy cewnik typu spray do rozpylania barwnika, standardowy całkowita długość 230 cm, średnica osłonki 2.4 mm |  |  | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowa pułapka na polipy 4 -komorowa, każda z komór opisana kolejnym numerem, dobrze widoczna czcionka, możliwość wyjęcia poszczególnych komór; łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym |  |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowe zaworki biopsyjne kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Jednorazowe zaworki woda-powietrze kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Jednorazowe zaworki ssące kompatybilne z endoskopami firmy Olympus |  |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 16
1 | kleszczyk biopsyjny "TechBite" powleczony j.u. bez igły,standard, owalna łyżeczka, śr.2,3 mm, dł. 230cm |  |  | szt | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 17
1 | Nakłuwacz automatyczny sterylny 21G 1,8mm |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Igła aspiracyjna 21 G (TBNA) do kanału 2,0 dł. 1200mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | Jednorazowe igły do EBUS-TBNA; długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | jednorazowa igła histologiczna EBUS-TBNA o średnicy 19G, do biopsji aspiracyjnej, wykonana z wysokiej elastyczności materiału, ułatwiającego ustawienie względem miejsca pobrania tkanki – zagięcie endoskopu do 84 stopni. Końcówka igły o zwiększonej echogeniczności, dzięki spiralnemu znacznikowi. Powiększona średnica wewnętrzna igły umożliwia pobieranie większych próbek. Regulacja stopnia wysunięcia igły od 20mm do 40 mm. Dwukierunkowy regulowany uchwyt bezpieczeństwa. Długość robocza 700mm, min. Średnica kanału roboczego 2,2mm. Zestaw zawiera dodatkowo 1 strzykawkę aspiracyjną 20ml oraz 1 zaworek biopsyjny MAJ-1414 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
ZADANIE 20
1 | Kleszczyki biopsyjne z igłą średnica 1,9 mm dł. 1150-1200mm |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Kleszczyki biopsyjne bez igły średnica 1,8 mm dł. 1200mm, średnica kanału 2,0mm |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Półautomatyczny system biopsji tkanek miekkich MedEasy 18G x 100mm z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym wystrzałem. |  |  | szt. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | Szczypce jednorazowego użytku biopsyjne z łyzeczkami typu "szczeki aligatora" kanał 1,8-2,0mm dł 1150mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 24
1 | Szczypce jednorazowego użytku biopsyjne miseczki owalne kanał 1,8-2,0mm dł 1200 mm |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2mm, 3mm, 5mm (do wyboru przez Zamawiającego); minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; |  |  | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Jednorazowe chwytaki z gumowymi koncówkami 1,8-2,0mm dł. 1900mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Jednorazowe chwytaki typu "ząb szczura" 1,8-2,0mm dł. 1900mm |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1 | Jednorazowe chwytaki trójramienne do usuwania ciała obcego 1,8-2,0mm dł. 1200-1900mm |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Szczoteczka czyszcząca do endoskopów dł. 1200mm |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
1 | Ustnik do bronchoskopii z gumką |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
1 | Jednorazowy zestaw do nebulizacji z ustnikiem |  |  | kpl | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | nebulizator-ustnik-przewód powietrza 1m
ZADANIE 32
1. | NOX kaniula z filtrem, jednorazowa, op. 40 szt. |  |  | OP. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pasy NOX RIP jednorazowe, duże L, po 20 szt. w op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Pasy NOX RIP jednorazowe, średnie M, po 20 szt. w op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | NOX przewód brzuszny |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Średni miękki czujnik do pulsoksymetru NONIN |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Elektrody do EMG brody Ambu neuroline 715, 22x30 mm, 50 cm, op. - 12 szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | NOX A1 5-odprowadzeniowy przewód EEG ze złotymi elektrodami |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | NOX A1 EEG przewód głowowy dla dorosłych |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Maski F20 i N20 W ROZMIARACH M, L , XL do wyboru przez Zamawiającego |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Dzierżawa dwóch polisomnografów i dwóch aparatów CPAP na 12 m-ce | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | 0