| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Urządzenie do terapii AutoCPAP | 2 komplety |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie do terapii AutoCPAP dla pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu |  |  |
|  | Zintegrowany nawilżacz powietrza oraz możliwość podłączania podgrzewanej rury przewodzącej powietrze |  |  |
|  | Temperatura robocza: 5°Cdo +35°C |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia: Znajdujący się w urządzeniu przy wylocie analogowy wskaźnik ciśnienia, od -5 do +45 cm H20 (od -5 do +45 HPa) |  |  |
|  | Czujnik przepływu: Znajdujący się w urządzeniu przy wlocie cyfrowy przepływomierz masowy, od -70 do +180 l/min |  |  |
|  | Dźwięk, poziom ciśnienia mierzony zgodnie z EN ISO 17510 - 1:2009 (tryb CPAP): SlimLine: 26,6 dBA z niedokładnością 2 dBA Standard: 26,6 dBA z niedokładnością 2 dBA |  |  |
|  | Moduł bezprzewodowy umożliwiający telemonitoring wbudowany w urządzenie bazujący na karcie SIM. Bez konieczności stosowania zewnętrznych modułów do transmisji danych. Zastosowana technologia: 2G GSM |  |  |
|  | Roboczy zakres ciśnienia AutoSet, CPAP: od 4 do 20 cm H20 (od 4 do 20 hPa) |  |  |
|  | Suplementacja tlenem: maksymalny przepływ: 4 l/min |  |  |
|  | Ulga wydechowa ustawiana w zakresie od 0 do 3 cmH20 |  |  |
|  | Funkcja rozpoznawania momentu zaśnięcia pacjenta |  |  |
|  | System teleinformatyczny bazujący na chmurze internetowej do zarządzania terapią pacjentów. |  |  |
|  | Algorytm automatyczny zaprojektowany dla kobiet posiadający następujące funkcje: • wykrywanie i raportowanie zdarzeń RERA • zabezpieczenie przed zdarzeniami w fazie REM - reakcja wcześniej ustalonym ciśnieniem bazowym • szybsza reakcja na ograniczenia przepływu w stosunku do klasycznego algorytmu automatycznego • nieliniowa zmiana ciśnienia powyżej 12 cmH20 • reakcja na bezdechy obturacyjne do 12 cmH20 |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2022. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Za gwarancję i serwis urządzeń odpowiada Dostawca sprzętu przez cały okres dzierżawy | TAK |  |