Poznań dnia: 2023-03-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i montaż robota chirurgicznego dla Wielkopolskiego Centrum Robotyki Chirurgicznej Szpitala Wojewódzkiego w  Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/10/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. załącznik 4 – Robot Chirurgiczny z wyposażeniem

Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów:

1. Konsola chirurgiczna – 1szt.

2. Wózek z ramionami robotycznymi – 1szt.

3. System wizyjny– 1 szt.

4. Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów:

1. Konsola chirurgiczna – 1szt.

2. Wózki z ramionami robotycznymi – 1 - 4szt.

3. System wizyjny zinterowany w konsoli i ramionach 1 szt.

4. Wyposażenie zestawu robota chirurgicznego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga systemu składającego się z możliwie najmniejszej ilości komponentów w celu zapewnienia możliwie największego dostępu do Pacjenta w trakcie zabiegu.

Pytanie nr 2 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

KONSOLA CHIRURGICZNA – pkt.4

Konsola umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Konsola umożliwiająca sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień dla narzędzi elektrochirurgicznych lub zaproponowanie rozwiązania alternatywnego w postaci generatora do elektrochirurgii, który może być zlokalizowany w dowolnym miejscu na Sali operacyjnej np. obok konsoli operatora?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu podstawowej funkcji, to jest: sterowanie ustawieniami systemu elektrochirurgii (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z poziomu konsoli chirurgicznej z możliwością zapamiętania przez konsolę chirurgiczną co najmniej 3 typów ustawień.

Pytanie nr 3 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

KONSOLA CHIRURGICZNA – pkt.5

Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne)

przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej za pomocą manetek sterujących

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Funkcja włączania i wyłączania wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne)

przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej za pomocą manetek sterujących lub zaproponowanie równoważnego rozwiązania w postaci dostarczenia zewnętrznego urządzenia do wizualizacji ICG ( obrazowanie fluorescencyjne)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie uznaje za równoważne rozwiązania zewnętrznego urządzenia do wizualizacji ICG.

Pytanie nr 4 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

KONSOLA CHIRURGICZNA – pkt.6

Wykaz istotnych elementów składowych konsoli:

a) manetki sterujące (lewa i prawa),

b) pulpit sterujący (lewy i prawy),

c) przeglądarka stereoskopowa,

d) ekran dotykowy,

e) panel przełączników nożnych

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Wykaz istotnych elementów składowych konsoli:

a) manetki sterujące (lewa i prawa),

b) pulpit sterujący (lewy i prawy),

c) przeglądarka stereoskopowa lub monitor 3D

d) ekran dotykowy,

e) panel przełączników nożnych lub zaproponowanie równoważnego rozwiązania w

postaci przeniesienia funkcjonalności pedałów nożnych do manetek ręcznych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. W opinii Zamawiającego przeniesienie wszystkich funkcji do manetek ręcznych komplikuje ich obsługę i rodzi możliwość pomyłki, co jednoznacznie przekłada się na bezpieczeństwo Pacjenta.

Pytanie nr 5 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

KONSOLA CHIRURGICZNA – pkt.9

Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej:

a) sterowanie kamerą,

b) przełączanie ramion,

c) włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych

(sprzęgło)

d) sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej)

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Panel przełączników ręcznych lub nożnych – umieszczony u podstawy konsoli

chirurgicznej, lub sterowanie za pomocą manetek ręcznych umożliwiający co najmniej:

a) sterowanie kamerą,

b) przełączanie ramion,

c) włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych

(sprzęgło)

d) sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i

bipolarnej).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga sterowania zintegrowanego z konsolą chirurgiczną.

Pytanie nr 6 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

KONSOLA CHIRURGICZNA – pkt.10

Przeglądarka stereoskopowa:

a) dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące

obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D,

b) Wyświetlająca w polu widzenia operatora komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie

systemu

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Przeglądarka stereoskopowa:

a) dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące

obraz stereoskopowy (3D) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D

lub zaproponowanie równoważnego rozwiązania wytwarzania obrazu 3D na monitorze

przy użyciu okularów 3D

b) Wyświetlająca w polu widzenia operatora komunikaty oraz ikony z informacjami o stanie

systemu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie uznaje proponowanego rozwiązania jako równoznaczne.

Pytanie nr 7 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.14

Wózek z ramionami robotycznymi mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych.

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Wózek z ramionami robotycznymi mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych lub Mobilne pojedyncze wózki wyposażone w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma ramionami robotycznymi zamocowanymi na mobilnych cokołach- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojedynczego wózka z uniwersalnymi ramionami robotycznymi co w opinii Zamawiającego zapewnia optymalny dostęp do Pacjenta oraz możliwość przeniesienia kamery do dowolnego ramienia robotycznego bez konieczności przestawiania wózków pojedynczych.

Pytanie nr 8 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.15

Napęd elektryczny wózka umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz

dokowania

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Napęd elektryczny lub ręczny wózka umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu

oraz dokowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. załącznik 3 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.16

Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Kolumna robotyczna z możliwością co najmniej obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. W opinii Zamawiającego system laserowy znacząco przyspiesza i ułatwia ustalanie centralnego punktu dokowania, co bezpośrednio wpływa na poprawność wykonania procedury i tym samy przekłada się na bezpieczeństwo Pacjenta.

Pytanie nr 10 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.19

Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej

a) Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy – TAK

b) Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy – TAK

c) Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy - TAK

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii

robotyczne

a) Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 2 typy – TAK

b) Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 1 typ – TAK

c) Artykulacyjne graspery co najmniej 2 typy - TAK

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia ilości możliwych do wykorzystywania narzędzi.

Pytanie nr 11- dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.20

Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami

chirurgii robotycznej

a) Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do

uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji – TAK

b) Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką

bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu

magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości (w przedziale 2,5mm-4,6mm).

- TAK

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami

chirurgii robotycznej

a) Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgiczne do uszczelniania i

cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji – TAK

b) Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgiczny, z prostą końcówką bransz - o

długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków

sześciorzędowych zszywek o wysokości (w przedziale 2,5mm-4,6mm) - TAK

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmawiający nie dopuszcza - jednoznacznie wskazując, na robotyczny charakter powyższych narzędzi.

Pytanie nr 12 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.21

Endoskop - Wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z

ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia

redukcji kaniuli) -TAK

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Endoskop - Wymagana możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej

w każdym lub jednym z ramion robotycznych wózka robotycznego umożliwiającego

indywidualne dopasowanie pozycji ramienia oraz endoskopu do potrzeb operatora lub

wykonywanego zabiegu bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji

kaniuli) lub w każdej z kaniul bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji

kaniuli)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na ograniczenie możliwości kontunuowania zabiegu w przypadku awarii wózka dedykowanego do obsługi kamery. Co znacząco wpływa na uniwersalność proponowanego rozwiązania oraz bezpieczeństwo Pacjenta.

Pytanie nr 13 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WÓZEK Z RAMIONAMI ROBOTYCZNYMI – pkt.22

Endoskop - sterowanie funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu,

wykonania zdjęcia) z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu

robotycznym

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

Endoskop - sterowanie funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu) z

poziomu konsoli lub głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na ograniczenie funkcjonalności – brak możliwości wykonania zdjęcia przez osobę sterylną.

Pytanie nr 14 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

SYSTEM WIZYJNY – pkt.23

System wizyjny - zintegrowany, na kolumnie mobilnej, współpracujący z systemem

chirurgii robotycznej

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

System wizyjny - zintegrowany, na konsoli i kolumnie mobilnej, współpracujący z

systemem chirurgii robotycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

SYSTEM WIZYJNY – pkt.24

System wizyjny - wyposażony co najmniej w:

a) tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD;

b) głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu optycznym i minimum 4 krotnym

powiększeniu cyfrowym 3D, z funkcją wizualizacji znacznika ICG (obrazowanie

fluorescencyjne), z endoskopem z końcówką prostą (0 stopni) i endoskopem z kątem

patrzenia (30 stopni)

c) źródło światła

d) monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału

optycznego) oraz obraz z przeglądarki 3D konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG,

CT );

e) panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej:

- ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego,

- sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio,

f) sterowanie sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i

źródeł streamingowych realizowane za pomocą monitora dotykowego wchodzącego w

skład wózka toru wizyjnego systemu chirurgii robotycznej;

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy?

System wizyjny - wyposażony co najmniej w:

a) tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD;

b) głowicę kamery o minimum 10 krotnym powiększeniu optycznym, z funkcją wizualizacji

znacznika ICG (obrazowanie fluorescencyjne) - osobno, z endoskopem z końcówką prostą

(0 stopni) i endoskopem z kątem patrzenia (30 stopni)

c) źródło światła

d) monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu

e) panel sterujący na ekranie monitora- umożliwiający regulację co najmniej:

- ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego,

- sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio,

f) sterowanie sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych i

źródeł streamingowych realizowane za pomocą monitora dotykowego wchodzącego w

skład wózka toru wizyjnego systemu chirurgii robotycznej lub sterowanie sygnałami na

zewnątrz (w konfiguracji 2D i 3D) do monitorów zewnętrznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na znaczące ograniczenia funkcjonalności i konieczność stosowania akcesoryjnych urządzeń.

Pytanie nr 16 – dot. załącznik 4 – Parametry techniczne

WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO – pkt.28

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach wyposażenia:

a) Wózek wsadowy ( rack/stelaż) do narzędzi chirurgii robotycznej automatycznej

myjni- dezynfektora (producent Miele model PG 8528)

b) Dostosowanie programu mycia i dezynfekcji automatycznej myjni- dezynfektora

do wymagań narzędzi chirurgii robotycznej.

c) Konektory do podłączenia endoskopu chirurgii robotycznej do automatycznej

myjni- dezynfektora ( producent Miele, model PG 8528). Liczba konektorów

odpowiednia do liczby zamawianych endoskopów.

d) Doposażenie sterylizatora (Webeco seria EC) wysokotemperaturowego w

program sterylizacji wysokotemperaturowej dla narzędzi chirurgii robotycznej.

e) Sterylizator niskotemperaturowy wraz z programem do obsługi endoskopów

chirurgii robotycznej -posiadającego odpowiednie walidację producenta. Wielkość

komory sterylizatora kompatybilna z tacą do sterylizacji endoskopu-optyki.

f) kosze na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule,

kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii

robotycznej. Liczba koszy musi być odpowiednia di liczby dostarczonych narzędzizestawów

g) taca-kosz dla endoskopu wykonana z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej

z pokrywą z zamknięciem. Wewnątrz kosza moduł z łącznikami, umożliwiający

odpowiednie ułożenie elementu optycznego i odpowiednie zwinięcie przewodu

endoskopowego. Liczba koszy powinna być odpowiednia do liczby zamawianych

endoskopów-optyk. Taca –kosz przeznaczona do mycia i sterylizacji.

h) 1 szt. lup o min. 2 krotnym powiększeniu z oświetleniem

i) 4 szt. plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości adekwatnej do

długości narzędzi chirurgii robotycznej

j) 1 szt. szczotki do czyszczenia narzędzi chirurgicznych - z nylonowym włosiem

k) Monitor medyczny do podglądu asystenckiego

l) Dedykowane krzesło dla operatora systemu robotycznego

Elementy jednorazowe, zużywalne nie wchodzą w skład zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego wyposażenia?

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ramach wyposażenia:

a) 1szt- Wózek wsadowy (rack/stelaż) do narzędzi chirurgii robotycznej automatycznej

myjni- dezynfektora posiadanej przez Zamawiającego

b) Dostosowanie programu mycia i dezynfekcji automatycznej myjni- dezynfektora do

wymagań narzędzi chirurgii robotycznej

c) Konektory do podłączenia endoskopu chirurgii robotycznej do automatycznej myjnidezynfektora

d) Doposażenie posiadanego przez Zamawiającego sterylizatora

wysokotemperaturowego w program sterylizacji wysokotemperaturowej dla narzędzi

chirurgii robotycznej

e) 2 szt - kosz na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule,

kable). Kosz powinien być kompatybilny do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na braki istotnych elementów w proponowanym wyposażeniu.

Pytanie nr 17 – dot. załącznik 4 – wyposzczenie robota chirurgicznego - pkt 25

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia:

Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania

minimum 500 zabiegów z zakresu:

1. Urologia,

2. Ginekologia,

3. Chirurgia ogólna,

4. Otolaryngologia

W tym narzędzia zaawansowane i akcesoria posiadające certyfikat CE do wykonania minimum 100 zabiegów zgodnie z pkt. 20 (a,b). Zestaw narzędzi z możliwością indywidaualnego wyboru, uzależniony od rodzaju zabiegu w ramach ustalonego budżetu. W przypadku dostawy jednorazowego artykulacyjnego staplera należy dostarczyć 2 szt. magazynków sześciorzędowych zszywek.

(m. in. Wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną:

dostępne narzędzia zgodnie z pkt 19 (a-c), trokary współpracujące z ramionami

robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki

jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych)

Zestawy narzędzi i akcesoria niezbędne do ich użycia będą dostarczane sukcesywnie –

do wyczerpania ilości.

Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od zamówienia Zamawiającego.

Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego wyposażenia?

Zestaw narzędzi i akcesoriów posiadających certyfikat CE do wykonania

minimum 500 zabiegów z zakresu:

1. Urologia,

2. Ginekologia,

3. Chirurgia ogólna,

W tym narzędzia zaawansowane i akcesoria posiadające certyfikat CE do wykonania minimum 100 zabiegów zgodnie z pkt. 20 (a,b). Zestaw narzędzi z możliwością indywidaualnego wyboru, uzależniony od rodzaju zabiegu w ramach ustalonego budżetu. W przypadku dostawy jednorazowego artykulacyjnego staplera należy dostarczyć 2 szt. magazynków sześciorzędowych zszywek.

(m. in. Wielorazowe narzędzia chirurgiczne z głowicą przegubową / artykulacyjną:

dostępne narzędzia zgodnie z pkt 19 (a-c), trokary współpracujące z ramionami

robotycznymi, obłożenia jednorazowe ramion i kolumny, kable mono-bipolarne, uszczelki

jednorazowe, osłony nożyc monopolarnych)

Zestawy narzędzi i akcesoria niezbędne do ich użycia będą dostarczane sukcesywnie –

do wyczerpania ilości.

Termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od zamówienia Zamawiającego.

Termin przydatności do użycia nie może być krótszy niż 12 miesięcy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie możliwego wykorzystania klinicznego oferowanego Przedmiotu Zamówienia. Zakres kliniczny wskazany w SWZ odpowiada zabiegowemu profilowi Szpitala.

Pytanie nr 18 – dot.: SWZ, 9.1, pkt.1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że uzna wymóg za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy: - w zakresie wyrobów medycznych – Deklarację zgodności producenta oraz Powiadomienie wysłane do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, - w zakresie wyrobów pozostałych – Deklarację zgodności producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19 – dot. zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §1 ust. 5, §2 ust. 1 pkt 6

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „ewentualna integracja Robota Chirurgicznego z systemem informatycznym Kupującego”? Chcielibyśmy wyjaśnić, że oferowany przez nas robot chirurgiczny nie pobiera i nie przekazuje żadnych informacji związanych z pacjentem. Prosimy o rezygnację z tego zapisu z uwagi na jego niejednoznaczność.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z aktualną treścią postanowienia.

Pytanie nr 20 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §2 ust. 1 pkt 3

Zapisy dotyczące licencji na korzystanie z oprogramowania są dla oferenta niezrozumiałe. Dla jednoznaczności zapisów załączamy dokument z warunkami licencji producenta sprzętu, który zamierzamy zaoferować, z prośbą o jego akceptację.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z aktualną treścią wzoru umowy w powyższym zakresie. Ponadto, z treści pytania nie wynika w jakim zakresie treść postanowienia pozostaje „niezrozumiałe’.

Pytanie nr 21 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §2 ust. 1 pkt 5

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę terminu uruchomienia przedmiotu umowy na zgodny z SWZ czyli 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Proponowany przykładowy harmonogram działań po podpisaniu Umowy:

1/ Wskazanie poszczególnych zespołów chirurgicznych wskazanych do szkolenia – do 3 dni od daty podpisania 2/ Dostawa robota – do 4 tygodni od daty podpisania Umowy 3/ Szkolenia podstawowe z obsługi robota - do 1 tygodnia od daty dostawy robota 4/ Szkolenie specjalistyczne pierwszego zespołu chirurgicznego – do 6 tygodni od daty dostawy robota.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w powyższym zakresie treść umowy

Pytanie nr 22 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §2 ustęp 1 pkt 8

Zamawiający definiuje w tym miejscu jako szkolenie podstawowe szkolenie certyfikowane uprawniające do obsługi robota oraz do prowadzenia zabiegów. Wg naszego doświadczenia takie szkolenia trwa od 4- 8 tygodni i wymagana jest dostępność robota. W konsekwencji wnosimy o zmianę tego wymogu i definicji szkolenia podstawowego zgodnie z zapisem Paragrafu 4 ustęp 1 jako szkolenie podstawowe z zakresu obsługi Robota chirurgicznego (nie mylić ze szkoleniem specjalistycznym opisanym w Paragrafie 4 ustęp 2). Wnosimy, aby na szkolenie specjalistyczne pierwszego zespołu Zamawiający przeznaczył okres minimum 5-7 tygodni od daty podpisania Umowy. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na termin realizacji Umowy: 12 tygodni od daty podpisania Umowy, zatem wymóg tak wczesnej realizacji szkolenia specjalistycznego nie wydaje się być zasadny. Szkolenia specjalistyczne poszczególnych zespołów chirurgicznych wskazanych przez Zamawiającego winny być w naszej ocenie realizowane sukcesywnie i nie warunkować terminu podpisania protokołu końcowego z uwagi na długotrwałość procesu takich szkoleń dla różnych obszarów klinicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje w powyższym zakresie treść umowy

Pytanie nr 23 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §5 – Warunki płatności

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w postaci błędnej numeracji ustępów: „1,2,5,6”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmodyfikowano wzór umowy w powyższym zakresie

Pytanie nr 24 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §6 – Warunki gwarancji

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dodanie do powyższego paragrafu standardowego zapisu dla ofertowanego systemu: W przypadku narzędzi robotycznych wielorazowego i jednorazowego użytku, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem, lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego narzędzia zastosowanie ma następująca procedura producenta narzędzi robotycznych:

• − Producent narzędzi chirurgii robotycznej określa przyczynę uszkodzenia mechanicznego na podstawie badań technicznych przeprowadzonych w specjalistycznym laboratorium producenta i na jej podstawie rozpatruje reklamację,

• − w przypadku pozytywnie rozpatrzonej przez producenta reklamacji – wystawia on notę uznaniową na poczet zamówienia kolejnego narzędzia robotycznego wielorazowego lub jednorazowego użytku (tożsamego z reklamowanym) lub odsyła do reklamującego nowe narzędzie robotyczne jednorazowego lub wielorazowego użytku (wielorazowego użytku z liczbą użyć powiększoną o 1)

• − proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30-40 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego narzędzia).

• − zgłoszenie uszkodzenia narzędzia robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania narzędzia do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,

• − na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia narzędzia robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,

• − Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowane narzędzie robotyczne, które zostaje niezwłocznie dostarczone do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji.

Narzędzia jednorazowego użytku posiadają okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego lub ilość „użyć, podpaleń, zamknięć, klipśnięć” charakterystyczną dla narzędzia w okresie 1 roku

od daty dostawy

do Wersja 02’2023

Zamawiającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie do producenta reklamowanego narzędzia w oryginalnym opakowaniu. W przypadku endoskopów robotycznych, których usterka nastąpiła w trakcie zabiegu operacyjnego z ich wykorzystaniem lub w czasie reprocessingu i w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w celu określenia przyczyn niniejszej usterki uszkodzonego endoskopu zastosowanie ma następująca procedura producenta endoskopów robotycznych:

• − na czas rozpatrzenia reklamacji Producent dostarcza endoskop zastępczy o parametrach nie gorszych niż obecnie użytkowanego przez Zamawiającego endoskopu chirurgii robotycznej da Vinci X/Xi (posiadający gwarancję producenta),

• − po zakończonej procedurze reklamacyjnej(w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta): endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego,

• − po zakończonej procedurze reklamacyjnej (w przypadku innego rozstrzygnięcia) – reklamowany endoskop pozostaje naprawiony przez producenta i pozostaje w jego władaniu. Producent wystawia fakturę za naprawę reklamowanego endoskopu. Natomiast endoskop zastępczy pozostaje w użytkowaniu reklamującego.

• − proces rozpatrywania reklamacji przez producenta to około 30-40 dni od daty zgłoszenia do producenta (i protokolarnego przekazania przez Zamawiającego reklamowanego endoskopu).

• − zgłoszenie uszkodzenia endoskopu robotycznego przez Zamawiającego do Wykonawcy, które nastąpiło w trakcie zabiegu operacyjnego bądź zostało ujawnione przez personel medyczny, lub przedstawiciela Centralnej Sterylizatorni – w trakcie przygotowania endoskopu do użytku - następuje niezwłocznie od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o uszkodzeniu,

• − na podstawie dokonanego przez Zamawiającego zgłoszenia uszkodzenia endoskopu robotycznego – Wykonawca sporządza protokół zgłoszenia reklamacji do Producenta,

• − Zamawiający przekazuje Wykonawcy reklamowany endoskop robotyczny, które zostaje niezwłocznie dostarczony do Producenta w celu ustalenia przyczyn zaistniałego uszkodzenia oraz rozpatrzenia reklamacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z aktualną treścią postanowienia

Pytanie nr 25 – dot. Zał. nr 6 do SWZ – projekt umowy, §6, ust.3

Zamawiający postawił wymóg: „W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualną naprawą lub wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy (naprawa lub wymiana według wyboru Sprzedającego), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, dostarczeniem do bezpośredniego Kupującego i personelu Kupującego lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie i na własny koszt – bez udziału Kupującego”. Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu: „naprawa lub wymiana wg. wyboru Sprzedającego”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmodyfikowano wzór umowy w powyższym zakresie

Pytanie nr 26 – dot. Zał. nr 6 do SWZ – projekt umowy, §6, ust.6

Zamawiający wymaga: „W czasie trwania gwarancji Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnych autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem w liczbie i częstotliwości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniej, niż jeden przegląd/konserwację w każdym roku jej obowiązywania na warunkach wynikających z gwarancji producenta (jeśli dotyczy).” Prosimy Zamawiającego o nie wymagania przeglądów w zakresie produktów, które ich nie wymagają (typu: lupy, krzesła, wanny, wózek wsadowy).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 27 – dot. Zał. nr 6 do SWZ – projekt umowy, §6, ust.6 oraz Załącznik nr 4 do SWZ, pkt. 37

W projekcie umowy Zamawiający postawił wymóg: „Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 6 dni roboczych,….” Natomiast w Załączniku nr 4 wymaga: „Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.” Prosimy o ujednolicenie wymogu czasu trwania naprawy do maksimum 6 dni roboczych (w przypadku napraw niewymagających importu części).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 28 – dot. Zał. Nr 6 do SWZ – projekt umowy – §9 ust. 1 – Kary umowne

Biorąc pod uwagę wysoką wartość umowy i niewspółmierną wysokość kar umownych prosimy o zmianę zapisów na następujące:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia następujących kar w wysokości:

1) 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy;

2) 20 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9;

3) 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu naprawy urządzeń wchodzących w skład Robota chirurgicznego, o której mowa w § 6 ust. 10 i 11;

4) 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wymiany urządzenia wchodzącego w skład Robota chirurgicznego lub jego zespołu/podzespołu na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 13;

5) 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 3 – za każdy przypadek niewykonania obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego/konserwacji, zgodnie z § 6 ust.6;

6) 0,02% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za każdy dzień zwłoki w dostawie z depozytu zestawów startowych;

7) 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego.

z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 3.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 29 – dot. załącznik nr 4 do SWZ, pkt. 28, k)

Zamawiający wymaga dostarczenie monitora medycznego. Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczy monitora wielkości 32”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga demontażu kolumny chirurgicznej znajdującej się we wskazanej Sali operacyjnej celem uzyskania pełnego dostępu do stołu operacyjnego podczas dokowania robota chirurgicznego.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dysponuje wystarczającym zapasem mocy aby wydzielić min 5 niezależnych obwodów zasilających zabezpieczonych wyłącznikami o charakterystyce C (10A-16A)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że dysponuje odpowiednim zapasem mocy.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dysponuje miejscem na ewentualną rozbudowę systemu sieci separacyjnej? Proszę o wskazanie lokalizacji dla nowego transformatora oraz urządzeń towarzyszących (moduł kontrolno-sterujący, kasety sygnalizacyjne itp.)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dysponuje miejscem na rozbudowę sieci separacyjnej.

Miejsce lokalizacji korytarz przed Blokiem Operacyjnym.

Pytanie nr 33

Czy na potrzeby rozbudowy systemu sieci separacyjnej należy doprowadzić nowe linie zasilające? Proszę o wskazanie ewentualnej odległości linii zasilającej oraz czy należy przewidzieć nowe trasy i rozbudowę/przebudowę rozdzielnicy głównej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nowe linie zasilające - nie. Od rozdzielnicy należy doprowadzić zasilanie do nowego transformatora sieci separacyjnej.

Pytanie nr 34

Czy na potrzeby układania okablowania dla gniazd sieciowych należy przewidzieć montaż nowych tras czy wykorzystać istniejące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewiduje montaż nowych tras kablowych.

Pytanie nr 35

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość odbycia dodatkowej wizji lokalnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Prośbę swą motywujemy pojawieniem się wątpliwości po odbyciu pierwszej wizji lokalnej w dniu 21.02.2023r. i jest ona niezbędna do rozwiania wszelkich technicznych wątpliwości związanych z rozmieszczeniem poszczególnych elementów systemu, a w szczególności wyznaczenie właściwych miejsc wyprowadzeń kablowych. Państwa zgoda pozwoli nam na złożenie poprawnej oferty przetargowej z uwzględnieniem specyficznego wykończenia ścian we wskazanej Sali operacyjnej.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkową wizję.

Zamawiający