Bydgoszcz dnia: 2023-03-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr  2148/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzeń” – znak sprawy 21/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy specyfikacji technicznej pkt. 2 Prosimy o potwierdzenie, że wymóg pkt 2: „Analizator w pełni automatyczny niewymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub wymiana sondy aspiracyjnej.” odnosi się do istoty samego analizatora niezależnie od tego czy wymienione czynności – o ile są wymagane – przeprowadza operator, czy też autoryzowany serwis. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza drobne czynności konserwacyjno - serwisowe wykonywane przez operatora (np. przemywanie analizatora ubrudzonego krwią) jak i autoryzowany serwis Wykonawcy (np. wymiana sondy aspiracyjnej w przypadku jej mechanicznego uszkodzenia). 2. Dotyczy specyfikacji technicznej pkt. nr 4 Czy Zamawiający zaakceptuje analizator o zakresie liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego od 0,11 mmol/L? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza analizator o zakresie liniowości oznaczania wapnia zjonizowanego od 0,11 mmol/L.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz na 1 ark.

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 16.03.2023