| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Laser okulistyczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| MODUŁ YAG: |  |  |  |
|  | Klasa lasera - IIIb (3B) | Tak |  |
|  | Źródło laserowe: Q-Switched Nd:YAG | Tak |  |
|  | Długość fali: 1064 nm | Tak |  |
|  | Regulacja energii: 0,3 mJ – 10 mJ, regulowana bezstopniowo | Tak |  |
|  | Maksymalna energia: 25,5 mJ w potrójnym pulsie | Tak |  |
|  | Czas trwania pulsu: 4 ns | Tak |  |
|  | Sposób emisji pulsu: 1/2/3 pulsy na strzał z odstępem 20 mikrosekund | Tak |  |
|  | Tryb powtarzania: 2.0 Hz w pojedynczym pulsie | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska: 10 mikronów w powietrzu, 8 mikronów FWHM | Tak |  |
|  | Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja): -150 µm / +30 µm/ +150µm | Tak |  |
|  | Rozbieżność wiązki – 16 stopni | Tak |  |
|  | Laserowy filtr bezpieczeństwa: Całkowita filtracja OD5@ 1064 nm | Tak |  |
| MODUŁ SLT: |  |  |  |
|  | Klasa lasera - IIIb (3B) | Tak |  |
|  | Źródło laserowe: Q-Switched zdwojonej częstotliwości Nd:YAG | Tak |  |
|  | Długość fali:532 nm | Tak |  |
|  | Regulacja energii:0,3 mJ – 2 mJ regulowana bezstopniowo | Tak |  |
|  | Czas trwania pulsu: 4 ns | Tak |  |
|  | Maksymalna częstotliwość powtarzania: 2,5 Hz | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska: 400 mikronów | Tak |  |
|  | Rozbieżność wiązki<3 stopnie | Tak |  |
|  | Laserowy filtr bezpieczeństwa: Całkowita filtracja OD 5@ 532 nm | Tak |  |
| LAMPA SZCZELINOWA |  |  |  |
|  | Stereoskopowy zbieżny mikroskop Galileusza | Tak |  |
|  | Soczewka obiektywu1,25x | Tak |  |
|  | Soczewka okularu12,5 x z regulacją dioptrii ± 5D | Tak |  |
|  | Poziomy powiększenia: 10x, 16x, 25x | Tak |  |
|  | Regulacja dystansu między źrenicami48,5 mm – 80mm | Tak |  |
|  | Dystans wertykalnej regulacji podbródka 70 mm | Tak |  |
|  | Regulacja szczeliny0 – 14 mm | Tak |  |
|  | Rotacja szczeliny180 stopni | Tak |  |
|  | Podświetlone pole widzenia: 0,2 mm / 5,5mm / 9 mm /14 mm | Tak |  |
|  | Kąt oświetlenia180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej | Tak |  |
|  | Filtry: Kobaltowy-niebieski | Tak |  |
|  | Oświetlacz LED, 6V, 20W | Tak |  |
|  | Panel kontrolny zintegrowany w korpusie lasera i lampy szczelinowej | Tak |  |
|  | Wyświetlacz informujący o trybie pracy lasera przez zmianę koloru podświetlenia | Tak |  |
|  | Kluczykowy trzypozycyjny przełącznik umożliwiający wyłączenie lasera oraz włączenie w tryb YAG lub SLT | Tak |  |
|  | Promień celujący 635 ±10nm, regulowana intensywność | Tak |  |
|  | Rozbudowany o laser 532 nm do laserowania siatkówki oka z adapterem typu monospot | Tak |  |
| Parametry Lasera okulistyczny siatkówkowego 532 |  |  |  |
|  | Źródło laserowe: Frequency doubled Nd. YAG generujące długość fali 532nm do fotokoagulacji siatkówki. | Tak |  |
|  | Długość fali: 532nm | Tak |  |
|  | Maksymalna moc: 1500mW (przy tkance) | Tak |  |
|  | Czas trwania pulsu: 10ms do ciągłego | Tak |  |
|  | Rozmiar ogniska: 50µm do 500µm | Tak |  |
|  | Wiązka celująca: 635-650 nm | Tak |  |
|  | Tryb emisji: pojedyncze, powtarzanie, malowanie, ciągłe | Tak |  |
|  | Typ lasera: Frequency doubled Nd.YAG do fotokoagulacji siatkówki oka. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia sondy endo | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z oftalmoskopem pośrednim, mikroskopem operacyjnym, lampą szczelinową | Tak |  |
|  | Sterownik nożny | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowego wielofunkcyjnego sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Chłodzenie: Ogniwo Peltiera | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania do 5 spersonalizowanych ustawień | Tak |  |
|  | Możliwość generowania i drukowania raportów na opcjonalnej drukarce | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o adapter multispot | Tak |  |
|  | Wzory dostępne dla ustawień Multispot w trybie pattern: kwadrat, koło, potrójne łuki, pojedynczy punkt | Tak |  |
|  | Funkcja resume działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o laser typu Yag i Yag/SLT | Tak |  |
|  | Jednopunktowy adapter 532nm do lampy szczelinowej lasera Q Nd: YAG ( YAG/SLT) kompatybilny z w/w urządzeniami | Tak |  |
| Zestaw soczewek: |  |  |  |
|  | Soczewka do Capsulotomy – 1szt. Soczewka do SLT– 1 szt. Soczewka szerokokątna do PRP – 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2022/2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |