| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do fakowitrektomii | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| - 10 | Jednostka centralna z podstawą jezdną zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | TAK |  |
|  | Zintegrowany sterownik nożny (bezprzewodowy) z baterią. | TAK |  |
| - MA | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 100-240 V/50-60 Hz. | TAK |  |
|  | Irygacja - aspiracja | TAK |  |
|  | Pompa Venturii i /lub perystaltyczna. | TAK |  |
|  | Maksymalne możliwe podciśnienie nie mniej niż 600 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości narastania podciśnienia. | TAK |  |
|  | Przepływ zwrotny – reflux. | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania równoczesnej infuzji grawitacyjnej oraz wymuszonej (pneumatycznej). | TAK |  |
|  | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z poziomu ekranu i sterownika nożnego. | TAK |  |
|  | Fakoemulsyfikacja | TAK |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa do fakoemulsyfikacji z 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym ( 4 sztuki). | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy minimum 28 kHz. | TAK |  |
|  | Praca głowicy w trybie ultradźwięki: ciągłe, pulsy, pulsy stałe, burst (ultradźwięki wielosekwencyjne). | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany trybu pracy głowicy (rodzaju ultradźwięków) za pomocą sterownika nożnego. | TAK |  |
|  | Witrektomia przednia | TAK |  |
|  | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii. | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość cięć noża podczas witrektomii przedniej nie mniej niż 7000 cięć/min. | TAK |  |
|  | Kompatybilność z nożami 20G, 23G, 25G oraz 27G. | TAK |  |
|  | Diatermia | TAK |  |
|  | Diatermia zintegrowana z aparatem. | TAK |  |
|  | Koagulacja liniowa lub stała. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia koagulacji przyciskiem bocznym sterownika nożnego niezależnie od fazy zabiegu. | TAK |  |
|  | Diatermia wyposażona w przewód oraz pincetę punktową o długości całkowitej 90 mm. | TAK |  |
|  | Witrektomia tylna | TAK |  |
|  | Pneumatyczny napęd noża. | TAK |  |
|  | Infuzja wymuszona (ciśnieniowa). | TAK |  |
|  | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość pracy noża podczas witrektomii tylnej nie mniej niż 10000 (cięć/min). | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z nożem: 20, 23, 25, 27 Ga. | TAK |  |
|  | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu. | TAK |  |
|  | Oświetlacz światłowodowy | TAK |  |
|  | Ksenonowe źródło światła. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia oświetlaczy żyrandolowych. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |

Kwalifikowany  podpis Wykonawcy