| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat USG | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| Jednostka główna |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości min. 1,0 – 21,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Waga aparatu max. 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 382 dB | Tak, podać |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 11 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów przetwarzania RX min. 192 | Tak, podać |  |
|  | Złącza głowic bezpinowe | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie min.4 | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie min.1 | Tak, podać |  |
|  | Monitor z matrycą OLED, wielkość ekranu (przekątna) min. 22 cale | Tak, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cineloop) | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | Tak |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | Tak |  |
|  | Panel sterowania z regulacją wysokości min. 22 cm | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany dysk lub dyski SSD łącznie min. 900 GB | Tak, podać |  |
|  | Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 15” | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | Tak |  |
|  | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak. Podać typ i producenta |  |
|  | Możliwość wyboru głowicy na ekranie dotykowym i za pomocą gestu lub guzika na głowicy | Tak, opisać |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek. | Tak |  |
|  | Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk). | Tak, podać |  |
|  | Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. | Tak |  |
|  | Fabrycznie zintegrowanie oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik. | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji. | Tak, opisać |  |
|  | Poziom hałasu włączonego systemu max. 39 dB | Tak, podać |  |
|  | Porty USB 3.0 - min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
| Tryb 2D (B-mode) |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokości penetracji min. 53 cm | Tak, podać |  |
|  | Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Zapis sekwencji filmowej (CINE) min. 330 sekund | Tak, podać |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii pozwalającej na otrzymanie min. 3 obrazów w czasie rzeczywistymo zróżnicowanym kontraście i różnych parametrach obrazowych | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (specklereduction) | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków-min. 8 | Tak, podać |  |
| Tryb M |  |  |  |
|  | Anatomiczny tryb M | Tak |  |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej od max. 1 do min. 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] min. 0 - +/- 89 | Tak, podać |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
| Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |  |  |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
| Obrazowanie harmoniczne |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Ciągły | Tak |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: - brzuszne - małe narządy - naczyniowe | Tak, podać |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań dopplerowskich i małych narządów |  |  |  |
|  | Podać typ i producenta | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] min. 3,0MHz (+/-0,5MHz) – 10,0 MHz (+/-0,5 MHz) | Tak, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 40 mm (+/-2 mm) | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 380 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. Głowica wykonana w technologii „single crystal” |  |  |  |
|  | Podać typ i producenta | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] min. 1,0 MHz (+/-0,5 MHz) – 6,0 MHz (+/-0,5MHz) | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] min. 71 | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 170 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchownych i małych narządów |  |  |  |
|  | Podać typ i producenta | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] min. 5,0MHz (+/-0,5MHz) – 18,0 MHz (+/-0,5 MHz) | Tak, podać |  |
|  | Długość czoła głowicy 60 mm (+/- 5mm) | Tak, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 560 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | Tak, opisać |  |
|  | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | Tak, opisać |  |
|  | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości min. 13 cm | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość automatycznego wykonania serii pomiarów metodą elastografii fali poprzecznej. Min. 10 pomiarów jednocześnie. | Tak, opisać |  |
|  | Zaawansowana technologia pozwalająca na automatyczne obliczanie frakcji stłuszczenia wątroby | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie do szyfrowania danych pacjentów | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji : minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

kwalifikowany podpis wykonawcy