| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Aparat USG Doppler | 1 komplet |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na 4 skrętnych kołach z centralnym hamulcem i blokadą kierunku jazdy min. 2 koła | TAK |  |
|  | Regulacja położenia konsoli na boki +/- 50o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli minimum 30 cm | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia wieszaków. | TAK |  |
|  | Monitor o przekątnej minimum 21cali i rozdzielczości full HD | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od konsoli aparatu: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do ponad 80% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości minimum 12 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazów i klipów na ekranie dotykowym oraz możliwość zduplikowania ekranu głównego na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna z możliwością zmiany intensywności podświetlenia (3 poziomy) | TAK |  |
|  | 3 fizyczne przyciski programowalne umieszczone na konsoli. | TAK |  |
|  | Cztery niezależne, identyczne gniazda dla różnego typu głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Podświetlanie gniazd głowic umożliwiające podłączanie głowicy do aparatu w zaciemnionych warunkach | TAK |  |
|  | Dwa gniazda parkingowe dla nieużywanych głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy 12 bit | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych - TX 192 | TAK |  |
|  | 17 000 000 niezależnych cyfrowych kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 340dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia) – 1 do 24MHz | TAK |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów: 1) B, B + B, 4B 2) B + M 3) B + CD (Color Doppler) 4) B + PD (Power Doppler) 5) B + CD + PWD 6) B + CD + M | TAK |  |
| Tryb B (2D) |  |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 44 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (FrameRate) dla trybu B – min. 6000Hz | TAK |  |
|  | 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
|  | Zoom obrazu rzeczywistego 40x | TAK |  |
|  | Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | TAK |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania - 8 stref | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu w trybie B | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D | TAK |  |
|  | Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację minimum 40 parametrów za pomocą 3 suwaków | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym | TAK |  |
|  | Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (FrameRate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – minimum 445Hz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD w zakresie min. 2-16MHz | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów – min.16 | TAK |  |
|  | Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD w zakresie min. 2-16 MHz | TAK |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. 0,5 do 24mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 89 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (m.in. wzmocnienie, skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza widma dopplerowskiego | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji pozycji i kąta pola koloru. Dostępna w B + CD, B + CD + PW. | TAK |  |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (tarczyca, nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikro naczyniach pozwalające na obrazowanie bez artefaktów ruchowych | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych - możliwość ustawienia 3 linii prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  |
|  | Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w trybie CWD przy kącie 0° min. 25 m/s | TAK |  |
|  | Kolorowy oraz spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicach liniowych | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE APARATU |  |  |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne. Długość skanu 60cm | TAK |  |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Transkranialnych - Naczyniowych - Kardiologicznych - Mięśniowo – szkieletowych - Neonatalnych - Pediatrycznych - Małych narządów - Urologicznych - Jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi. | TAK |  |
|  | Aplikacja dedykowana do badań tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania tarczycy. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych, pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable EKG | TAK |  |
|  | Moduł wykonujący automatyczną detekcję, obrys, segmentację oraz automatycznie wyliczający: objętość lewej komory (w skurczu i rozkurczu) oraz ocenę czynności skurczowej LV frakcję wyrzutową. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika– min. 400 presetów | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – CineLoop 9000 obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) minimum 500 sekund | TAK |  |
|  | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie m.in.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: min. PDF, XLM, HTML | TAK |  |
|  | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive | TAK |  |
|  | System aparatu zainstalowany na wewnętrzny dysku twardym SSD | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna aparatu przeznaczona do archiwizacji badań – minimum 500 GB | TAK |  |
|  | 8 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym 2 porty umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej | TAK |  |
|  | Wyjście DVI do podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | TAK |  |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (m.in. worklist, send, print, raporty strukturalne.) | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy do max 25 sekund | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy do max 45s. | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min.4-15MHz Praca w trybie 2D – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 8 wybieranych częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Głowica typu „phasedarray” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal Liczba elementów 128 Pole widzenia min. 85° Zakres częstotliwości min.1-5 MHz Praca w trybie 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min.4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego –min.4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Głowicę liniowa do badań m.in. tętnic skroniowych Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 38 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 10-24MHz Praca w trybie 2D – min 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych, reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy głowicy – min.12-24 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 20 mm Praca w trybie 2D – min.3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej –min. 3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min.3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu "Hokej" Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 6-18MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 28 mm Praca w trybie 2D – min.3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min.3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – 5 wybieranych częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8MHz Kąt pola skanowania (widzenia) min.100° Praca w trybie 2D – min.6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej –min.6 wybieranych częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego –min.6 wybieranych częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami: min.00, 50, 150 | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu „phasedarray” do badań kardiologicznych neonatologicznych Pole widzenia min. 80° Zakres częstotliwości pracy min. 5-13MHz Praca w trybie 2D – min.4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min.3 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice typu ślepy doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne narzędzie do wyznaczenia i analizy ilościowej krzywej perfuzji oraz hemodynamiki dla trybów CD i Power Doppler (PD). Wyniki wyświetlane w formie graficznej w stosunku czas/intensywność napływu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru, przedstawienie wyniku w formie wykresu z zaznaczona linią trendu oraz SD dla pomiaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) , za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D. Bez użycia głowicy wolumetrycznej. - globalna i regionalne krzywe objętości - automatyczne wyliczenie parametrów: EDV, ESV, SV i EF - wyświetlenie parametrów „Strain Rate" | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowane oprogramowanie do badania przepływów wewnątrzsercowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykorzystujący ultradźwięki o niskim indeksie mechanicznym do interakcji ze środkiem kontrastowym drugiej generacji w celu poprawy wizualizacji LV u trudnych do badania pacjentów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D z wolnej ręki na głowicach convex, liniowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i liniowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (ShearWave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex oraz liniowej. Możliwość ustawienia ilości pomiarów w raporcie do 10 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie do fuzji obrazów do zastosowań transkranialnych. Oprogramowanie dostępne na zaoferowanej głowicy „phasedarray”. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z wykorzystaniem kontrastów o niskim indeksie MI; Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne na głowicy convex. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł wykrywający mikrozwapnienia wzmacniający wizualizację struktur hipoechogenicznymi za pomocą dedykowanej mapy kolorów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie badania wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na przeglądanie zarchiwizowanych zdjęć i klipów z badań na aparacie USG za pomocą urządzeń przenośnych typu tablet. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający wysłanie obrazu z badania na żywo za pomocą sieci do urządzeń zewnętrznych np. tablety, telefony komputery. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie replikujące klawiaturę ultrasonografu na tablecie umożliwiające zdalne sterowanie ultrasonografem | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji, min. 1 rocznie ( wynikające z instrukcji lub dokumentacji technicznej , warunków gwarancji) | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

kwalifikowany podpis wykonawcy