| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Napęd neurochirurgiczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
| KONSOLA STERUJĄCA – 1szt. |  |  |  |
|  | Przewodowa wiertarka szybkoobrotowa składającą się z konsoli sterującej z możliwością podłączenia 2 sterowników nożnych i 3 napędów | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  |
|  | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8±5% cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy | Tak, opisać |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia trzech napędów | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych | Tak |  |
|  | Konsola z możliwością zapisania ustawień dla 100+ użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu | Tak |  |
|  | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. | Tak, podać |  |
|  | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli | Tak |  |
|  | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego | Tak |  |
|  | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego | Tak |  |
|  | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi | Tak |  |
|  | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu | Tak |  |
|  | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów | Tak |  |
|  | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów | Tak |  |
|  | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w algorytm optymalizacji charakterystyki momentu obrotowego napędu | Tak |  |
|  | Waga konsoli max. 8 kg | Tak, podać |  |
| WIERTARKA SZYBKOOBROTOWA – 2 szt. |  |  |  |
|  | Wiertarka wyposażona w silnik bezszczotkowy , obroty maksymalne 75000 obr/min | Tak, podać |  |
|  | Moc silnika 350W | Tak |  |
|  | Silnik i nasadki niewymagające smarowania | Tak |  |
|  | Możliwość dodatkowego wysunięcia frezu z nasadki | Tak |  |
|  | Jedna długość frezu pasująca do różnych długości nasadki | Tak |  |
|  | Waga z całym przewodem 400g | Tak |  |
|  | Obroty wiercenia: lewo i prawo | Tak |  |
|  | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa | Tak |  |
|  | Współpraca z min. 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem | Tak, podać |  |
|  | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego | Tak |  |
|  | Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi | Tak |  |
| AKCESORIA |  |  |  |
|  | STEROWNIK NOŻNY – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewodowy sterownik nożny z podświetleniem adaptacyjnym mapowania portów i dwupozycyjną pętlą na palce | Tak |  |
|  | Kolor podświetlenia przycisku, odpowiadający kolorowi obsługiwanego gniazda konsoli | Tak |  |
|  | Długość przewodu sterownika nożnego 4.6 m | Tak |  |
|  | Obudowa sterownika nożnego zabezpieczona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie – klasa ochronna IPX8 | Tak |  |
|  | REDUKTOR DO TREPANACJI SD/PD- 2 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka wolnoobrotowa do trepanacji z reduktorem obrotów 60:1 | Tak |  |
|  | Uniwersalny uchwyt ostrzy nasadki do trepanacji typu Hudson | Tak |  |
|  | Zakres obrotów nasadki wolnoobrotowej do trepanów: 0 – 1250 obr./min | Tak |  |
|  | NASADKA OBROTOWA KRANIOTOMU 16 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm | Tak |  |
|  | Zintegrowana z nasadką obrotowa osłona (stopka) opony twardej | Tak |  |
|  | Waga nasadki do kraniotomii 16mm z obrotową stopką nie przekraczająca 70±5% g | Tak, podać |  |
|  | Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego | Tak |  |
|  | Dedykowane jednorazowe sterylne ostrza do kraniotomii 16x2.3mm - spiralne lub stożkowe - do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu | Tak |  |
|  | Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | Tak |  |
|  | NASADKA KRANIOTOMU NIEOBROTOWEGO 16 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka do kraniotomii o długości roboczej ostrza 16mm - 1 szt. | Tak |  |
|  | Zintegrowana z nasadką osłona (stopka) opony twardej | Tak |  |
|  | Waga nasadki do kraniotomii 16mm z obrotową stopką nie przekraczająca 52±5% g | Tak, podać |  |
|  | Możliwość użycia ostrzy do nasadki do kraniotomii typu stożkowego i spiralnego | Tak |  |
|  | Dedykowane jednorazowe sterylne ostrza do kraniotomii 16x2.3mm - spiralne lub stożkowe - do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Montaż ostrzy do kraniotomii bezpośrednio w gnieździe napędu | Tak |  |
|  | Gniazdo ostrza w napędzie wyposażone w specjalny mechanizm przytrzymujący ostrze, zapobiegający swobodnemu wysunięciu się ostrza z napędu podczas zmiany nasadki w sterylnym polu operacyjnym | Tak |  |
|  | NASADKA PROSTNICABEZ STOPKI 8cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Prostnica współpracująca z ostrzami kraniotomu | Tak |  |
|  | Montaż ostrzy bezpośrednio w gnieździe napędu | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami irygacyjnymi | Tak |  |
|  | NASADKA KĄTOWA HD 9 cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 90mm | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do długiej pracy w ciężkich warunkach, w tym cięcie metalu specjalną tarczą diamentową | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami irygacyjnymi | Tak |  |
|  | Wielorazowy klips irygacyjny dedykowany do nasadki HD 9 cm | Tak |  |
|  | NASADKA KĄTOWA 7cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 70±5%mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak, podać |  |
|  | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | Tak |  |
|  | Wielorazowy klips irygacyjny dedykowany do nasadki 7 cm | Tak |  |
|  | Waga nasadki kątowej o długości roboczej 70mm nie przekraczająca 80±5% g | Tak, podać |  |
|  | Ostrza rozetowe i diamentowe w różnych kształtach - do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | NASADKA KĄTOWA 14cm – 2 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 140±5mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak, podać |  |
|  | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
|  | Waga nasadki kątowej o długości roboczej 140mm nie przekraczająca 90±5% g | Tak, podać |  |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) | Tak |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi klipsami i mankietami irygacyjnymi | Tak |  |
|  | ADAPTER PROSTY DO NASADKI MIS – 1 szt. | Tak |  |
|  | Adapter do nasadek małoinwazyjnych MIS: prostych, kątowych i zakrzywionych o długościach 16cm | Tak |  |
|  | Waga adaptera do nasadek MIS nie przekraczająca 50±5% g | Tak, podać |  |
|  | NASADKA MIS ZAKRZYWIONA 16 cm- 1 szt. | Tak |  |
|  | Nasadka zakrzywiona małoinwazyjna MIS o długości roboczej 160mm±5 z uchwytem teleskopowym elastycznych ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (do 10 poziomów wysunięcia) | Tak, podać |  |
|  | Nasadka z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (do 10 poziomów wysunięcia) | Tak |  |
|  | Waga nasadki zakrzywionej MIS o długości roboczej 160mm nie przekraczająca 20±5% g | Tak, podać |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanym mankietem irygacyjnym | Tak |  |
|  | KONTENERY STERYLIZACYJNE – 2 ZESTAWY | Tak |  |
|  | Kontenery sterylizacyjne wykonane z aluminium | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z aluminium, umożliwiająca korzystanie z filtrów jednorazowych i wielorazowych | Tak |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna wykonana z metalowej siatki, z pokrywą i uchwytami na wszystkie elementy zestawu | Tak |  |
|  | POKRYWA WEWNĘTNA – 2 SZT. | Tak |  |
|  | PODSTAWA KONTENERA Z JEDNOLITYM DNEM – 2 SZT. | Tak |  |
|  | TACA NA AKCESORIA – 1 SZT. | Tak |  |
|  | POKRYWA DO TACY NA AKCESORIA- 1 SZT. | Tak |  |
|  | MATA SILIKONOWA DO TACY NA AKCESORIA- 1 SZT. | Tak |  |
| Materiały zużywalne |  |  |  |
|  | Wiertła/frezy na 5 zabiegów neurochirurgicznych (starter) | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji : minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

podpis elektroniczny Wykonawcy