| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Unit stomatologiczny | 1 komplet |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Unit sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). | TAK |  |
|  | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa poruszające się góra-dół razem z fotelem. | TAK |  |
|  | Unit przystosowany do pracy dla osób prawo i leworęcznych, bez potrzeby interwencji serwisu, spełniający w związku z tym następujące wymagania: - stolik lekarza z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - blok spluwaczki z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, - lampa zabiegowa z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta | TAK |  |
|  | Stolik lekarza z możliwością wybory przez Zamawiającego (przed montażem) rodzaju prowadzenia rękawów: „od góry” lub „od dołu”. | TAK |  |
|  | Stolik lekarza z następującymi rękawami spełniający wymagania: - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną z szybko odłączalną (wyjmij-włóż) metalową końcówką przystosowaną do sterylizacji (jedna końcówka w zapasie), - rękaw turbinowy typu Midwest z szybkozłączką oraz 2 turbinami z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem (2 sztuki turbin), - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym z podświetleniem oraz 2 kątniceo przełożeniu 1:1 i 1 kątnica o przełożeniu 1:5, wszystkie z podświetleniem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem (3 sztuki kątnic) - rękaw ze skalerem piezoelektrycznym z trzema różnymi końcówkami roboczymi - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną z min. 2 trybami pracy | TAK |  |
|  | Stolik lekarza spełniający następujące wymagania: - zawiera włącznik centralny umożliwiający włączanie/wyłączanie unitu, - taca z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, obydwa przeguby wyposażone w łożyska igiełkowe, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza pod fotelem pacjenta, - blokada pneumatyczna położenia stolika, - w przypadku stolika lekarza z rękawami ”od góry” - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, bez dodatkowych elementów ruchomych (np. kółek, rolek), - regulacja przepływu wody i powietrza chłodzącego do końcówek stomatologicznych dostępna dla lekarza za pomocą pokręteł regulacyjnych, - elektroniczny panel sterowania z łatwozmywalną klawiaturą membranową realizujący za pomocą przycisków następujące funkcje: sterowanie ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania i wywoływania za pomocą przycisku przypisanego do danej pozycji), spłukiwanie miski spluwaczki, napełnianie kubka pacjenta, włączanie lampy oświetleniowej, przełączanie poziomu natężenia oświetlenia lampy | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny pneumatyczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do pracy z wodą lub bez, - okrągła, metalowa pokrywa przycisku napędowego końcówek, - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. | TAK |  |
|  | Panel asysty z możliwością umieszczania po lewej i po prawej stronie pacjenta, wyposażony w: - dmuchawkę 3-funkcyjną, - rękaw ślinociągu oraz elektroniczny panel sterowania z łatwo zmywalną klawiaturą membranową realizujący za pomocą przycisków następujące funkcje: sterowanie ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania i wywoływania za pomocą przycisku przypisanego do danej pozycji), spłukiwanie miski spluwaczki, napełnianie kubka pacjenta, włączanie lampy oświetleniowej, przełączanie poziomu natężenia oświetlenia lampy - możliwość dogodnego ustawienia położenia panela asysty za pomocą co najmniej 3 przegubów będących integralną częścią panela, - możliwość ustawienia panela asysty w zakresie wysokości min. 20 cm (mierzonej względem fotela jako różnica pomiędzy położeniem najniższym i najwyższym panela) | TAK |  |
|  | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - hydrauliczny napęd ruchu „góra-dół” fotela - nożne sterowanie ruchami fotela, dzięki sterownikowi nożnemu (możliwość programowania pozycji), - zakres wysokości fotela (mierzony w tym samym punkcie siedziska) : najniższe położenie siedziska max. 38 cm, a najwyższe min. 80 cm od podłoża, - zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - podwójna regulacja wysokości zagłówka tzn. przesuwanie zagłówka wraz z przegubami względem oparcia fotela oraz zmiana wysokości zagłówka bez zmiany położenia przegubów względem oparcia fotela, - wyłączniki awaryjne ruchu fotela chroniące przed przypadkowym zgnieceniem przedmiotów pod fotelem, miską spluwaczki, w tym co najmniej jeden wyłącznik awaryjny z funkcją odjazdu do góry po najechaniu na przeszkodę (celem uwolnienia przeszkody), - cienka tapicerka oparcia fotela – max. 4 cm; oparcie w najgrubszym miejscu nie powinno przekraczać 10 cm, - prawy i lewy podłokietnik obrotowe w płaszczyźnie prostopadłej do podłogi (obrót realizowany w kierunku stóp pacjenta) celem umożliwienia bliskiego podejścia do pacjenta oraz dogodnego wejścia i zejścia pacjenta z fotela, - możliwość demontażu całego prawego i lewego podłokietnika, - funkcja odwrócenia zagłówka dla pacjentów na wózkach inwalidzkich, - metalowa podstawa fotela ze strefą chroniącą przed uszkodzeniem ( np. butami pacjenta lub lekarza) elementy fotela wykonane z tworzywa, - przyłącza mediów zlokalizowane w niezależnej skrzynce przyłączeniowej. | TAK |  |
|  | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - możliwość umieszczania całego bloku po lewej lub po prawej stronie pacjenta, - porcelanowa spluwaczka odchylana w poziomie w zakresie min +/- 45 stopni od osi symetrii poprowadzonej wzdłuż spluwaczki, - napełnianie kubka pacjenta i spłukiwanie miski spluwaczki uruchamiane za pomocą elektronicznych paneli sterowania stolika lekarza i panela asysty oraz przyciskami przy spluwaczce, - programowanie czasu, spłukiwania miski i napełniania kubka pacjenta. | TAK |  |
|  | Lampa LED spełniająca następujące wymagania: - mocowana do fotela, - głowica ustawiana w trzech płaszczyznach, - głowica posiadająca co najmniej 8 diod LED - głowica zabezpieczona zdejmowaną przezroczystą osłoną, - regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej 3 poziomy, w tym jedno co najmniej 28 000 lux, - możliwość pracy w trybie niepolimeryzującym przy natężeniu oświetlenia co najmniej 22 000 lux | TAK |  |
|  | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka – do wyboru co najmniej 10 kolorów - łatwo wymienialna, dezynfekowalna, podkładka pod końcówki, - system odprowadzania nadmiaru olejów konserwujących z rękawów i końcówek do oddzielnego zbiornika, - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki , zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1 litr, mocowanie zbiornika typu bagnetowego (nie gwintowego). | TAK |  |
|  | Unit wyposażony w stołek lekarza z podparciem pleców, z regulacją: wysokości siedziska, kąta pochylenia siedziska,kąta pochylenia oparcia, wysokości oparcia oraz asystor jezdny z 4 szufladami | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do demontażu starego unitu i montażu nowego w miejscuwskazanym przez Zamawiającego. |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowanysprzęt jestfabrycznienowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w językupolskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury ,dane techniczne , itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: -demontażu dotychczas używanego unitu stomatologicznego (gabinet 1025 w budynku Polikliniki) -dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu (gabinet 1025 w budynku Polikliniki) -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |

Kwalifikowany podpis Wykonawcy