| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Myjnia przelotowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1,5mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komory spawane (zaokrąglone). | Tak/ podać |  |
|  | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. | Tak/ podać |  |
|  | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość utworzenia stolika po zadokowaniu wózka transportowego do ergonomicznej wysokości załadunku/rozładunku – 700÷900 mm. | Tak/ podać |  |
|  | Szerokość myjni maksymalnie 90cm (konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych). | Tak/ podać |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, narzędzi mikrochirurgicznych. | Tak/ podać |  |
|  | Pojemność komory: - do 18 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak/ podać |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 21-25kW. | Tak/ podać |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak/ podać |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Urządzenie spełnia wymagania w zakresie podłączenia do instalacji (zgodność z normą EN 1717 potwierdzone w deklaracji zgodności) | Tak/ podać, załączyć |  |
|  | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 35 litrów. | Tak/podać |  |
|  | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku (automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu). | Tak/ podać |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. | Tak/ podać |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni dokonujący pomiaru drożności filtra w fazach mycia, płukania, dezynfekcji. | Tak/ podać |  |
|  | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | Tak/ podać |  |
|  | System antypianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach. | Tak/ podać |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | Tak/ podać |  |
|  | Czujnik pomiaru przewodności w fazie płukania końcowego, uruchamiający w sposób automatyczny dodatkowe płukanie wodą zdemineralizowaną w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta zadana wartość końcowa przewodności. | Tak/ podać |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50 mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz koniczność serwisowania). | Tak/ podać |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min. 900 l/min -monitoring ciśnienia za pompą myjącą -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej -pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy. | Tak/ podać |  |
|  | Prędkość obrotowa pompy myjącej regulowana za pomocą falownika zapewniają tzw. „miękki start pompy” zabezpieczający przed uderzeniami wodnymi i uszkodzeniem narzędzi w komorze podczas startu pompy. Możliwość zadania ciśnienia pompy odpowiednio do załadunku i fazy procesu. | Tak/ podać |  |
|  | Wydajność pompy myjącej ≥950 l/min. | Tak/ podać |  |
|  | Pięć pomp detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | Tak/ podać |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | Tak/ podać |  |
|  | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu w różnych temperaturach (preparat oraz aktywator). | Tak/ podać |  |
|  | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. | Tak/ podać |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak/ podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącza: RJ45, USB. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | Tak/ podać |  |
|  | Wewnętrzna wbudowana w sterownik pamięć minimum 1000 przeprowadzonych cykli wraz z informacjami o alarmach, nieprawidłowościach procesu, działaniami użytkownika, z możliwością ich zapisania na nośnik USB za pomocą wbudowanego złącza USB. | Tak/ podać |  |
|  | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak/ podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej z kolorowym graficznym wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10 cali (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o: - aktualnym etapie procesu - informacji o przyczynach błędu i awarii - wartość A0 - postęp procesu, - informacje o przeglądzie Wszystkie komunikaty na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500 mm | Tak/podać |  |
|  | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | Tak/ podać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. | Tak/ podać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak/ podać |  |
|  | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej tzn. na panelu sterującym nie ma żadnych wystających elementów obramowań drukarki, obramowań panelu sterowania utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Powierzchnia czołowa panelu sterowania szklana po stronie załadowczej i wyładowczej. Dopuszcza się zgodne z przepisami ulokowanie przycisku awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia. | Tak/ podać |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak/ podać |  |
|  | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak/ podać |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak/ podać |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C i termiczno-chemicznej w 55st.C. | Tak/podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w fabrycznie zwalidowane programy: - instrumenty krótki - instrumenty standardowy - instrumenty intensywny - instrumenty da Vinci - kontenery - instrumenty neutralny - instrumenty alkaliczny | Tak/ podać |  |
|  | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0=3000, suszenia, nie przekraczający 45 min. dla następujących parametrów programu i załadunku: 1.Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda), -mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobór zimna woda) - płukanie (pobór zimna lub ciepła woda) - dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobór woda demineralizowana) - suszenie 130st.C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym minimum 5-cio poziomowym z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | Tak/podać |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0). Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | Tak/podać |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji do wyboru z panelu sterowania urządzenia minimum 15. | Tak/podać |  |
|  | System automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych połączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu (ograniczenie możliwości popełnienia błędu), informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na raporcie procesu z wbudowanej drukarki, | Tak/podać |  |
|  | Program samo dezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. | Tak/ podać |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 120 st.C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego regulowana z poziomu sterownika w zakresie minimalnym 150 - 500m3/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | Tak/podać |  |
|  | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min 10 kW. | Tak/podać |  |
|  | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego ≥ 600m3/h. | Tak/ podać |  |
|  | Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H13 powietrza suszącego. | Tak/ podać |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak/ podać |  |
|  | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji i zawilgocenie układu wentylacyjnego) -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator - separacja na wywiewanego powietrza od wody chłodzącej -odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny. | Tak/ podać |  |
|  | Bojler przygotowawczy umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu w bojlerze minimum 93st.C). | Tak/ podać |  |
|  | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu spustowego. | Tak/ podać |  |
|  | Zbiornik magazynujący do odzysku wody z ostatniej fazy procesu dla wykorzystania w kolejnym programie (rozwiązanie zgodne z PN EN 15883) | Tak/ podać |  |
|  | Silnik suszarki bezszczotkowy. | Tak/ podać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione. | Tak/ podać |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | Tak/ podać |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak/ podać |  |
|  | Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | Tak/ podać |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji zgodności oraz certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. | Tak/podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak/ podać |  |
|  | Podłączenie odpływu z myjni higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak/ podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, maksymalnie 25kW. | Tak/podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak/ podać |  |
| Wyposażenie myjni dezynfektora: |  |  |  |
|  | Zamawiający informuje, że w ramach innego postępowania zakupił myjnie dezynfektor WD290IQ wyposażoną w wózki: - wózek do narzędzi daVinci, - wózek 10-cio tacowy, - wózek 12 tacowy z tacami do narzędzi laparoskopowych. Ze względu na konieczność ujednolicenie systemów załadowczych i transportowych oraz możliwość naprzemiennego wykorzystania wózków wsadowych i transportowych w myjniach (posiadanej myjni WD290IQ oraz zakupywanej myjni dezynfektorze), należy zaoferować urządzenie o potwierdzonej i sprawdzonej kompatybilności wózków wsadowych i transportowych potwierdzone (załączyć potwierdzenie producentów/autoryzowanych przedstawicieli na terenie kraju urządzeń w zakresie walidacji systemów załadowczych) dla oferowanej i posiadanej przez Zamawiającego myjni dezynfektora. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak/ podać |  |
|  | Wózek załadowczy na 15 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 5 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 80mm). Wózek wyposażony w dwa demontowane poziomy które po demontażu zwiększają wysokość załadunkową poziomu do minimum 210 mm (półka demontowana wraz z ramieniem myjącym, przyłącze wodne ramienia myjącego wyposażone w automatycznie samozamykające przyłącze niewymagające stosowania dodatkowych zaślepek). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Materiał stal kwasoodporna. - szt. 1 | Tak/ podać |  |
|  | Wózek załadowczy na co najmniej 12 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – minimum 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1. | Tak/ podać |  |
|  | Tace o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 2 mocowania pozycji narzędzi, - 10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 - 6 mm. Ilość kompletnych tac - szt. 2. | Tak/podać |  |
|  | Tace o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 24 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 4 mocowania pozycji narzędzi, - 20 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 - 6 mm. Ilość kompletnych tac - szt. 2. | Tak/podać |  |
|  | Wyposażenie tac – 1 kpl.: -4 adaptery portu LLM z silikonowym wężykiem o średnicy 4mm i długości 300 mm - 4 adaptery portu LLF z silikonowym wężykiem 4mm i długości 300 mm - 6 adapterów portu o średnicy 2 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 3 mm, - 6 adapterów portu o średnicy 3 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 4 mm, - 6 adapterów portu o średnicy 4-8 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 3-9 mm, - 6 adapterów portu wyposażonych w tapered jet, - 3 dysze natryskowe o średnicy 3 mm i długości 80 mm, - 6 dysz natryskowych o średnicy 4 mm i długości 120 mm, - 3 dysze natryskowe o średnicy 6 mm i długości 120 mm, | Tak/ podać |  |
|  | Komplet wsadów do wózka dwupoziomowego umożliwiający mycie obuwia operacyjnego w ilości minimum 24 par obuwia o rozmiarze od 42 – 46 – 2 kpl. | Tak/ podać |  |
|  | Taca DIN 1/2 o wymiarach oczka maksymalnie 5 x 5, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach 240x250x50 +-10%, wyposażona w ruchome uchwyty – szt. 10 | Tak/ podać |  |
|  | Kosz z drobnym oczkiem o wymiarach maksymalnie1.6x1.6 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary kosza: 80x40x30 mm +-10% - szt. 4 | Tak/ podać |  |
|  | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni - szt. 2 | Tak/ podać |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem załadowczo-wyładowczym oraz wózkami wsadowymi myjni-dezynfektora WD290IQ potwierdzona walidacją urządzenia z posiadanymi wózkami. | Tak/ podać |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowane sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa i 1szt. w wersji elektronicznej– płyta CD lub pendrive) Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE i deklarację zgodności. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się na własny koszt do: - dostosowania infrastruktury i dokonania instalacji sprzętu we wskazanym przez zamawiającego miejscu - zdemontowanie istniejącej myjki i przetransportowanie we wskazane miejsce - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. Jeżeli termin usunięcia awarii/usterki, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. W przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy może wynieść do 7 dni kalendarzowych od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych lub zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |