| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EMG | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Głowica wejściowa |  |  |
|  | # Impedancja wejściowa: - >200 MΩ w trybie różnicowym, - > 1000 MΩ w trybie wspólnym. | TAK |  |
|  | # Poziom szumów przy zwartym wejściu w paśmie 2 Hz – 10 kHz:0,4 µVrms. | TAK |  |
|  | # Współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych, CMRR: > 124dB. | TAK |  |
|  | # Rozdzielczość przetwarzania A/C dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP: 24 bity. | TAK |  |
|  | # Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz. | TAK |  |
|  | # Filtr górnoprzepustowy – dolna częstotliwość graniczna (-3dB): 0,01 Hz – 3 kHz. | TAK |  |
|  | # Filtr dolnoprzepustowy – górne częstotliwość graniczna (-3dB): 20 Hz – 13 kHz. | TAK |  |
|  | Filtr pasmowy 50 Hz (przeciwzakłóceniowy). | TAK |  |
|  | Stymulator prądowy | TAK |  |
|  | # Maksymalne natężenie prądu stymulującego: 100 mA. | TAK |  |
|  | # Czas trwania impulsu stymulującego: 0,02 - 1 ms. | TAK |  |
|  | # Maksymalna częstość stymulacji: 200 Hz. | TAK |  |
|  | Stymulacja z częstością zmienianą losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej. | TAK |  |
|  | Wózek o specjalizowanej, metalowej, solidnej budowie, wyposażony w: | TAK |  |
|  | # Duże ogumowane koła z blokadą w 2 kołach. | TAK |  |
|  | Wbudowany w sposób trwały komputer PC. | TAK |  |
|  | # Panel gniazd do podłączenia urządzeń współpracujących. | TAK |  |
|  | Wbudowany w sposób trwały w podstawę wózka transformator separujący 230/230V 50Hz. | TAK |  |
|  | # Wychylno-obrotowe ramię dla głowicy wzmacniaczy i stymulatora prądowego. | TAK |  |
|  | # Integralny, zamontowany trwale, statyw dla monitora LCD z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia. | TAK |  |
|  | # Półkę na panel sterujący. | TAK |  |
|  | # Wysuwaną szufladę na klawiaturę PC. | TAK |  |
|  | # Półkę dla drukarki. | TAK |  |
|  | # Pojemnik na akcesoria. | TAK |  |
|  | # Zintegrowane uchwyty dla słuchawek AEP i przełącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Kable łączące elementy systemu ukryte wewnątrz wózka, a kabel do głowicy wzmacniaczy wewnątrz ramienia głowicy. | TAK |  |
|  | # Głowice |  |  |
|  | # Głowica wejściowa,3-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: - 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, - 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, - klawisz wyciszenia głośnika wraz ze wskaźnikiem LED, - wskaźnik zasilania. | TAK |  |
|  | # Głowica wejściowa, 6-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowana na giętkim ramieniu, wyposażona w: - 24 gniazda TP, - 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, - klawisz testu impedancji elektrod wraz ze wskaźnikiem LED, - wszystkie gniazda wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji, - wskaźnik zasilania. | TAK |  |
|  | Stymulator elektryczny | TAK |  |
|  | # Stymulator elektryczny jednomodułowy, zamontowany na ruchomym ramieniu wózka razem z głowicą wejściową, wyposażony w: - 1 Gniazdo DIN i 2 gniazd TP dla wyjść impulsów stymulujących, - wskaźnik zasilania, - wskaźnik wyzwolenia impulsu stymulującego, - wskaźnik aktywnej elektrody dla każdego gniazda TP. | TAK |  |
|  | Panel sterujący | TAK |  |
|  | # Panel sterujący, jednomodułowy, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: - 6 kodowanych kolorami przycisków nawigacyjnych oprogramowania, - 12 kodowanych kolorami przycisków funkcyjnych oprogramowania, - pokrętło regulacji intensywności bodźca i pokrętło głośności dźwięku, - przycisk pojedynczej stymulacji i przycisk stymulacji powtarzalnej, - przyciski zmiany czasu trwania bodźca stymulującego i częstości powtarzania bodźców, - przyciski regulacji parametrów prezentacji przebiegów (szybkość przesuwu / poziom czułości), - blok klawiatury numerycznej, - wskaźniki zasilania, trybu gotowości, stymulacji, głośności i trybu kursora. | TAK |  |
|  | # Zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych akustycznych sygnałów stymulujących. | TAK |  |
|  | # Przełącznik do pomiaru czasu reakcji potencjałów wywołanych zdarzeniowych P 300. | TAK |  |
|  | # Monitor LCD min. 21,5” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms z zestawem połączeniowym 5 m. | TAK |  |
|  | # Rękojeść stymulująca z regulacją bodźca wyposażona w: - 3 wymienne końcówki do stymulacji, - przycisk zmiany polaryzacji wraz z dwoma wskaźnikami polaryzacji, - pokrętło regulacji intensywności stymulacji, - przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub włączenia/zatrzymania stymulacji ciągłej, - przycisk uruchomienia/zatrzymania uśrednienia, - przycisk specjalny, którego funkcja jest zależna od wykonywanego badania. | TAK |  |
|  | # Przełącznik nożny, 3 klawisze A, B, C, realizujące następujące funkcje: - przełącznik A zależny od programu, - przełącznik B: włączenie/wyłączenie stymulacji, - przełącznik C: wznowienie/wstrzymanie – zależnie od programu. | TAK |  |
|  | # Skonfigurowany komputer PC: - procesor min. Intel Core i5, - pamięć RAM: min. 8 GB, - dysk twardy SSD: min. 240 GB, - monitor LCD min. 21,5”, - drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex), - klawiatura i mysz komputerowa, - oprogramowanie: Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office 2021, - oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne | TAK |  |
|  | # Neurografia: - przewodnictwo ruchowe, - przewodnictwo czuciowe, - fala F, - przewodnictwo odcinkowe (inching), - ruchowe potencjały wywołane (MEP) – wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego. | TAK |  |
|  | # Odruch H. | TAK |  |
|  | # Odruch mrugania. | TAK |  |
|  | # Próba męczliwości (RNS). | TAK |  |
|  | Współczulne odruchy skórne (SSR). | TAK |  |
|  | # EMG Ilościowe (QEMG): - EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej), - analiza wielu jednostek ruchowych, - analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej), - analiza w trybie off-line zapisanych sygnałów EMG - maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut, - liczba zapisów: nieograniczona, - automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika. | TAK |  |
|  | # EMG pojedynczego włókna (SF EMG): - SFEMG wyzwalane szczytem, - stymulowane SFEMG, - ocena gęstości włókien. | TAK |  |
|  | # Wielokanałowe EMG (Monitor EMG). | TAK |  |
|  | # Analiza zmienności rytmu zatokowego (Analiza R-R). | TAK |  |
|  | Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP). | TAK |  |
|  | # Słuchowe potencjały wywołane: - pniowe (BAEP), - kompletne (AEP), - zdarzeniowe (P300), - fala oczekiwania (CNV), - ocena obiektywnego poziomu słyszenia (OHL). | TAK |  |
|  | Wzrokowe potencjały wywołane (VEP). | TAK |  |
|  | # Możliwość uruchomienia w dowolnym momencie dodatkowych opcji oprogramowania diagnostycznego poprzez wpisanie nowego numeru licencji. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | # Możliwość zmiany języka oprogramowania diagnostycznego poprzez wybór języka z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | # Automatyczna archiwizacja badań z możliwością określenia po ilu dniach od wykonania i czy jedynie badania oznaczone jako zakończone będą automatycznie archiwizowane we wskazanym katalogu. | TAK |  |
|  | # Możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku oraz możliwość przywrócenia utworzonej wcześniej kopii zapasowej poprzez wybór kopii z listy. Bez konieczności restartu komputera lub instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | # Możliwość zabezpieczenia wykonanego badania przed przypadkową kontynuacją podczas przeglądu poprzez automatyczne oznaczenie badania jako ukończone po upływie jednej doby od jego wykonania i opcjonalnie pod warunkiem wygenerowania raportu z tego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia, przeglądania, analizy, opisu i wydruku badań wykonanych dotychczas użytkowanym aparatem EMG Keypoint. | TAK |  |
|  | Akcesoria | TAK |  |
|  | # Elektrody jednorazowe: - elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,30 x 25 mm o powierzchni czynnej 0,02 mm2 - 25 szt., 1 op. - elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa stalowa, powlekana silikonem, z wolframowym rdzeniem, o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 - 25 szt., 1 op. - jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa, powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm - 12 szt., 5 op. | TAK |  |
|  | # Elektrody wielorazowe: - elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji z odłączanym uchwytem, z wkładkami filcowymi ø 7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m, 1 szt., 2 op. - elektroda powierzchniowa dyskowa, dysk 2 x 10 mm z kablem ekranowanym 1 m, 1 szt., 1 op. - elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem ekranowanym 1 m, wtyk DIN, 1 szt., 1 op. - elektroda powierzchniowa obrączkowa z kablem nieekranowanym 1 m, wtyk 2 x TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. - elektroda uziemiająca, powierzchniowa, metalowa, średnica 32 mm, z przewodem 120 cm, 1 szt., 1 op. - elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 18,5 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. - elektroda uziemiająca, opaskowa, długość 45 cm, szerokość 2 cm, z odłączanym przewodem ze złączem na zatrzask, długość 1,5 m, wtyk TP 1,5 mm, 1 szt., 1 op. - elektrody powierzchniowe miseczkowe złocone , średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem z kablem w izolacji teflonowej wzmacniany nićmi kelarowymi długości 122 cm, 10 szt., 1 op. | TAK |  |
|  | # Przewody do elektrod jednorazowych: - przewód ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, wtyk DIN / Pogo Pin, 150 cm, 1 szt., 1 op. - przewód ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, wtyk DIN / 2 x TP 0,7 mm, 2 m, 1 szt., 1 op. | TAK |  |
|  | # Pasty i żele: - pasta elektrodowa klejąco-przewodząca typu Ten20, słoik 228 g, 3 szt., 1 op. - żel przewodzący do elektrod typu Signa, tubka 250 g, 1 szt., 1 op. - pasta ścierna do przygotowania skóry typu NuPrep, tubka 114 g, 3 szt., 1 op. | TAK |  |
|  | # Inne: - opaska rzepowa do mocowania elektrod 2 x 55 cm, czerwona, 3 szt., 1 op. - taśma samoprzylepna typu 3M Transpore, szerokość ok. 2,5 cm, rolka ok. 9 m, 12 szt., 1 op. - taśma pomiarowa winylowa samozwijalna, po jednej stronie centymetry, po drugiej cale, 1 szt., 1 op. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |