| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wieża endoskopowa | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Napęd do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej kręgosłupa – konsola. | TAK |  |
|  | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a. | TAK |  |
|  | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5”. | TAK |  |
|  | Współpraca z ostrzami wielokrotnego i użytku i ostrzami jednorazowymi. | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści. | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych). | TAK |  |
|  | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji. | TAK |  |
|  | Płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie od 10-100%. | TAK |  |
|  | Sterowanie pracą shavera za pomocą bezprzewodowego przycisku nożnego lub ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | TAK |  |
|  | Uchwyt napędowy | TAK |  |
|  | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą Shavera. – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt z trwale przymocowanym kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalne. | TAK |  |
|  | Włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100%. | TAK |  |
|  | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rękojeści. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rękojeści. | TAK |  |
|  | Ustawienie pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rękojeści. | TAK |  |
|  | Krokowa zmiana pozycji okienka cięcia frezu. | TAK |  |
|  | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu). | TAK |  |
|  | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka. | TAK |  |
|  | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min. | TAK |  |
|  | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Długość uchwytu: 185 - 190 mm, waga uchwytu: 350 - 380g. | TAK |  |
|  | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa, artroskopii. | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji uchwytu. | TAK |  |
|  | Przycisk nożny do napędu (shavera) | TAK |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa z konsolą napędu. | TAK |  |
|  | Przycisk nożny (bezprzewodowy) w komplecie z ładowarką oraz z przewodem do komunikacji przewodowej do przycisku nożnego w sytuacji awarii. |  |  |
|  | Waga: 5 - 5.5 kg | TAK |  |
|  | Wymiary: 390 x 255 x 158 mm +/- 20% | TAK |  |
|  | Wyposażony w akumulator Li-ion 3.7V / 2250 mAh. | TAK |  |
|  | Zasięg 10 m (wartość nominalna). | TAK |  |
|  | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz. | TAK |  |
|  | Pompa irygacyjna do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | TAK |  |
|  | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. | TAK |  |
|  | Ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. | TAK |  |
|  | Ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu). | TAK |  |
|  | Pompa jednorolkowa z funkcją ssania. | TAK |  |
|  | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: - dreny wielorazowe – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania), - dreny jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID, - dreny dobowe – automatyczna identyfikacja RFID. | TAK |  |
|  | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu akcesoriów dla funkcji ssania: - dreny jednorazowe przeznaczone do odsysania płynów. | TAK |  |
|  | Płynna zmiana wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Krokowa zmiana wartości zadanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Zmiana ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Możliwość krokowej zmiany wartości zadanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru profilu pracy spine (endoskopia kręgosłupa) lub artroskopia. | TAK |  |
|  | Dla modułu spine możliwość wybrania następujących profili użytkowych: - lędźwiowy 7 mm, - lędźwiowy 8 mm, - stenozy, - szyja dostęp od tyłu, - szyja dostęp od przodu. | TAK |  |
|  | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia ± 5% względem zadanej wartości. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu płynu infuzyjnego ± 10% względem zadanej wartości. | TAK |  |
|  | Diatermia radiowa (radioablacja) RF (4 MHz) dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm. | TAK |  |
|  | 4 funkcje dla pracy w trybie monopolar: - CUT 1 - CUT 2 - CONTACT - SPRAY | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. | TAK |  |
|  | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej dyscektomii kręgosłupa | TAK |  |
|  | Zestaw do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa w odcinku lędźwiowym – dostęp interlaminarny | TAK |  |
|  | Dyskoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 165 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu dyskoskopu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter stożkowy do dyskoskopu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter membranowy do dyskoskopu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód 3.5 mm, dł. 3 m – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator śr. 6.9 mm dł. 235 mm, dwa kanały – 2 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz roboczy ze ściętym oknem 30 stopni, śr. 8 mm, dł. 120 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Adapter irygacyjny dla płaszcza 8 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor 2.5 mm, dł. 350 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor 4 mm, dł. 350 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro śr. 3 mm, dł. rob. 290 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch mikro śr. 2.5 mm, dł. rob. 360 mm (zagięty ku górze) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny (Kerrison) śr. 4 mm, dł. rob. 290 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. 350 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu narzędziowego – 2 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym | TAK |  |
|  | Endoskop do zabiegów stenoz kręgosłupa w odcinku lędźwiowym: dł. rob. 177 mm, zew. śr. 9.3 x 7.4 mm, śr. kan. rob. 5.6 mm, kąt patrzenia 20o - 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter do śródoperacyjnej kontroli dystansu endoskopu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód śr. 3.5 mm dł. 3 m - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, śr. 3.9 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, śr. 5.9 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, śr. 6.9 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator krokowy, kaniulowany, śr. 9.4 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz roboczy śr. zew. 10.5 mm, śr. wew. 9.5 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter irygacyjny - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor średnica 2.5 mm, dł. rob. 350 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor (sonda) elewacyjny kulkowy giętki tzw. Palpator krótki śr. 2.5 mm, dł. 290 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wiertło ręczne dł. rob. 350 mm, śr. 4 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny, śr. 5.4 mm ± 0.1 mm, szerokość cięcia 2,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny śr. 5.4 mm ± 0.1 mm, szerokość cięcia 3,5 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kerrison śr. 5.5 mm x 4,5 mm ± 0.1 mm, kąt wygięcia 60 stopni - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kerrison śr. 5.5 mm x 4,5 mm ± 0.1 mm, kąt wygięcia 90 stopni - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch śr. 3 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch śr. 4 mm ± 0.1 mm, dł. rob. 290 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor śr. 4 mm, dł. rob. 350 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz do sterylizacji zestawu do chirurgii endoskopowej stenoz - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kamera endoskopowa 4K | TAK |  |
|  | Kontroler współpracujący z głowicą 3-chip CMOS 4K. | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze. | TAK |  |
|  | Min. 2x HDMI (1080p), min. 2x HDMI (4k), min. 2x 3G-SDI. | TAK |  |
|  | Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia rozdzielczości (4096x2160). | TAK |  |
|  | Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli jasności zapobiegająca powstawaniu poświaty. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta, operatora . | TAK |  |
|  | Głowica kamery endoskopowej 4K | TAK |  |
|  | Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS. | TAK |  |
|  | Dwa dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje). | TAK |  |
|  | Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery 4K. | TAK |  |
|  | Wymiary głowicy: 40 x 48 x 102 mm (+/- 1 mm). | TAK |  |
|  | Autoklawowalna. | TAK |  |
|  | Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności. | TAK |  |
|  | Klasa IP: IPX7. | TAK |  |
|  | Obiektyw o stałej ogniskowej f=14 mm (+/-0,5mm). | TAK |  |
|  | Monitor medyczny 4K | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 55”. | TAK |  |
|  | Proporcje obrazu: 16:9. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli. | TAK |  |
|  | Jasność minimum 500 cd/m2. | TAK |  |
|  | Wejście sygnałowe: HDMI, DVI/DVI-D, SDI. | TAK |  |
|  | Kontrast minimum 1100:1. | TAK |  |
|  | Wyjście sygnałowe: DVI/DVI-D, SDI. | TAK |  |
|  | Podstawa/uchwyt do oferowanego monitora. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED | TAK |  |
|  | Źródło światła LED o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej. | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 6500 K. | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane od 0-100%. | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min 28.000 godzin. | TAK |  |
|  | Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła. | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów. | TAK |  |
|  | Poziom głośności nie wyższy niż 25dB. | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną. | TAK |  |
|  | Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku/ blokada całkowita. | TAK |  |
|  | Drzwiczki perforowane z tyłu wózka. | TAK |  |
|  | Trzy półki w tym min dwie regulowane . | TAK |  |
|  | Szerokość półek maksimum 370 mm. | TAK |  |
|  | Uchwyty ułatwiające przemieszczanie. | TAK |  |
|  | Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, główny kabel zasilający minimum 5,5 m. | TAK |  |
|  | Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością od 1,6 do 2,6 m, obciążenie min 8 kg. | TAK |  |
|  | Szuflada na klawiaturę do wózka. | TAK |  |
|  | Uchwyt pilota kamery endoskopowej. | TAK |  |
|  | Uchwyt na przycisk nożny. | TAK |  |
|  | Uchwyt głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Uchwyt światłowodu. | TAK |  |
|  | Zestaw do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa – dostęp extra/transforaminalny | TAK |  |
|  | Endoskop, kąt patrzenia 250, kanał roboczy dla instrumentów śr. 4.1 mm, średnica zewnętrzna 6.9 x 5.6 mm, dł. rob. 207 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód 3.5 mm dł. 3 m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dylatator, średnica 6.9 mm, 2 kanały, do płaszcza o średnicy 8mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz roboczy, kątowy z oknem, dł. rob. 185 mm, średnica 8 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Adapter irygacyjny do płaszcza roboczego o śr. 8 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przedłużka do płaszcza, długość robocza 155 mm, średnica 8 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Młotek – 1 szt. | TAK |  |
|  | Dysektor śr. 2.5 mm, dł. rob. 350 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sonda elewacyjna śr. 2.5 mm , dł. 350 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rozwiertak ręczny śr. 4 mm, dł. rob. 350 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro zakrzywiony ku górze śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki mikro proste śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 3 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające śr. 4 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki mikro śr. 2,5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm, wygięte ku górze – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rongeur mikro z wydłużoną branszą, śr. 2.5 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch kostny tzw. Kerrison śr. 4 mm ± 0,1 mm, dł. rob. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz do przechowywania, transportu i sterylizacji zestawu narzędziowego do endoskopii kręgosłupa – 1 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą i 1szt. w wersji elektronicznej dołączona do oferty). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |