Bydgoszcz dnia: 2023-03-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2206/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup wyrobów medycznych hemostatycznych oraz wyrobów medycznych do witreoktomii na okres 18 miesięcy” – znak sprawy 27/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pakiet 1 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści czas hemostazy w ciągu 2 minut? Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza czas homeostazy 2 minuty. Pakiet 1,2 Prosimy o uzasadnienie, czemu akurat dziedzina neurochirurgii a nie inna ma być wyszczególniona w instrukcji użycia. Każdy producent w sposób rzetelny umieszcza niezbędne informacje zarówno w katalogu produktu jak i w instrukcji użycia produktu (zgodnie z wytycznymi). Wymienienie jednak każdej dziedziny chirurgii w której hemostatyk może zostać użyty byłoby nieuzasadnione, instrukcja mogłaby mieć wtedy kilkanaście stron. Dlaczego użycie zwrotu np. "w rożnych dziedzinach chirurgii" ma być gorsze od " w dziedzinie neurochirurgii", skoro jest ona jedynie jedną z odnóg chirurgii. Personel medyczny używający hemostatyków powierzchniowych (nota bene każdy hemostatyk zbudowany jest z tego samego - utlenionej regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego) to osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednią wiedzę do użycia produktu w związku z tym wprowadzenie do instrukcji akurat słowa "do neurochirugi" jest wyłącznie zabiegiem ograniczającym konkurencję. Firma posiadająca akurat ten zapis w instrukcji, celowo ogranicza dostęp do przystąpienia do przetargu innym firmom (gdyż jako jedyni go posiadają), a jakość produktu oraz zastosowanie pomimo braku słowa "neurochirurgia" w instrukcji nie odbiega od innych , jeśli nawet nie jest wyższa. Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiot zamówienia jest dedykowany wyłącznie w celu zabezpieczenia operacji neurochirurgicznych wykonywanych w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. W celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjentów, Zamawiający wymaga, aby producent opatrunku deklarował możliwość zastosowania go do operacji wewnątrzczaszkowych, a w szczególności w operacjach onkologicznych i naczyniowych z możliwością kontaktu z rdzeniem kręgowym i koniecznością pozostawienia wewnątrz mózgowia.

Pytanie nr 2 Pytanie dotyczy zadania nr 8 Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 oraz 2 wyrobu medycznego o po niższych parametrach: Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml, sterylny. Opakowanie 1 sztuka. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie dotyczy zadania nr 8 Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 3 barwnika w opakowaniach zbiorczych zawierających 10 szt fiolek. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 10 szt. fiolek. Pytanie dotyczy zadania nr 9 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie sterylnego apirogennego, bezbarwnego, wysoce oczyszczonego oleju silikonowego o parametrach: -bez konserwantów -1 000 cSt (mPas)- - współczynnik refrakcji od 1,401 do 1,405 (w temperaturze 25°C ±2°C) - ciężar właściwy ok. 0,97 g/cm3 w temperaturze 25°C - szklana ampułkostrzykawka wypełniona 10 ml roztworu - przechowywać w temperaturze od 2°C do 35°C Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie dotyczy zadania nr 9 pozycja nr 2: Prosimy o dopuszczenie sterylnego, apirogennego, bezbarwnego, wysoce oczyszczonego oleju silikonowego o parametrach: - bez konserwantów - 5000 cSt (mPas) - współczynnik refrakcji od 1 ,401 do 1,405 (w temperaturze 25°C ±2° - ciężar właściwy ok. 0,97 g/cm3 w temperaturze 25°C - szklana ampułkostrzykawka wypełniona 10 ml roztworu - przechowywać w temperaturze od 2°C do 35°C Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie dotyczy zadania nr 9 pozycja 3: Prosimy o dopuszczenie preparatu o poniższych parametrach: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18, apirogenny, jałowy, bezbarwny, wysoce oczyszczony czysty płyn, nie zawiera konserwantów, chemicznie obojętny, nietoksyczny, • ciężar właściwy (w temp. 25°C ± 2°C ) 1,91 ± 0,02 • współczynnik refrakcji (w temp. 25°C) 1.3100 1.3150 • lepkość (w temp. 25°C) 2.66 cSt • napięcie powierzchniowe (w temp. 25°C) od 17 do 27 mN/m • temperatura wrzenia 142 st. C • szklana fiolka 5 ml Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz na 2 ark

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 20.03.2023