Sprawa 21/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-03-22

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2276/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzeń” – znak sprawy 21/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 1.Dotyczy: Zał. nr 2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA W punkcie 5 tabeli Parametry techniczne - Parametry ogólne, Zamawiający wpisał: „Parametry wyliczane minimum w zakresie: Ca++ (7.4), HCO3-, HCO3-st, BE, BEefc, SO2, tHb.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyliczającego parametry Ca++ (7.4), HCO3-, HCO3-st, BE, BEefc, z mierzonym przez analizator parametrem sO2? Hemoglobina (tHb) – mierzona. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę. 2. Dotyczy: Zał. nr 2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA W punkcie 45 tabeli Parametry techniczne - Warunki gwarancji i serwisu, Zamawiający wpisał: „Wymiana sprzętu na nowy jeżeli suma przestoju aparatu z powodu awarii przekroczy 10 dni w roku kalendarzowym’’. Czy Zamawiający pod pojęciem awarii rozumie uszkodzenie podzespołu aparatu uniemożliwiające wykonywanie oznaczeń? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pod pojęciem awarii rozumie wystąpienie niesprawności urządzenia uniemożliwiające jego pracę (brak możliwości wykonywania badań), niewłaściwe działanie, całkowite unieruchomienie. 3. Dotyczy: Zał. nr 2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA W punkcie 24 tabeli Parametry techniczne - Parametry ogólne, Zamawiający wpisał: „Dostarczenie aplikacji zapewniającej nadzór nad kontrolą jakości aparatów POCT to znaczy zdalnego wglądu do modułu kontroli jakości aparatów znajdujących się na różnych oddziałach będących pod kontrolą Zakładu Analityki Lekarskiej. Dostęp do zdalnego podglądu musi być dostępny z Zakładu Analityki Lekarskiej. Wszystkie koszty związane z instalacją aplikacji ponosi Wykonawca.’’ Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymagana w pkt 24 aplikacja zapewniająca nadzór nad kontrolą jakości aparatów była realizowana za pomocą usługi LiveConnect, której szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż usługa LiveConnect zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych Państwa pacjentów. Radiometer będzie gromadził jedynie dane dotyczące wydajności analizatora i oprogramowania, takie jak status urządzenia, kalibracja, kontrola jakości i wyniki obserwacji. Dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO) i ustawie o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) nie będą przekazywane Radiometer. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę. 4. Dotyczy: Zał. nr 2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA W punkcie 11 tabeli Parametry techniczne - Parametry ogólne, Zamawiający wpisał: „Stała gotowość do pracy (24 godziny/dobę).’’ Czy z uwagi na wykonywane przez analizator automatyczne kalibracje oraz kontrole jakości, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora ze stałą gotowością do pracy (23,5 godziny / dobę)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę. 5. Dotyczy: Zał. nr 2 – SPECYFIKACJA TECHNICZNA W punkcie 13 tabeli Parametry techniczne - Parametry ogólne, Zamawiający wpisał: „Automatyczna kalibracja, bez konieczności ingerencji Użytkownika lub kalibracja fabryczna. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika.’’ Czy Zamawiający oceni równoważnie analizator, w którym kalibracja parametrów odbywa się w pełni automatycznie bez udziału użytkownika a dodatkowo dla uzyskania najwyższej jakości wyników oksymetrycznych okresowo wykonywana jest kalibracja widma oksymetru, którą przeprowadza pracownik autoryzowanego serwisu wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę 6. Dotyczy: zał. nr 11 - § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na :„Zamówienie może być złożone także na adres e-mail ................................. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający prześle oryginał zamówienia pocztą, przy czym za termin złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wysyłki wiadomości e-mail.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 7. Dotyczy: zał. nr 11 - §9 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 8. Dotyczy: zał. nr 11 - §9 ust. 1 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 9. Dotyczy: zał. nr 11 - § 9 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 10. Dotyczy: zał. nr 11 - § 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 25 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.. 11. Dotyczy: zał. nr 11 - § 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku zwłoki w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu e-mailem Wykonawcy, zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 12. Dotyczy: zał. nr 11 - §9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku zwłoki wymiany towaru wadliwego na towar bez wad ponad termin określony w § 2 ust. 9 umowy, Zamawiający niezależnie od uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy emailem zakupić towar na rynku oraz może odmówić przyjęcia towaru wolnego od wad. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany jest do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy, a cenami towarów zakupionych przez Zamawiającego.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 13. Dotyczy: zał. nr 11 - §9 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia umownego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ 14. Dotyczy: zał. nr 11 - §13 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający dopuszcza również zmianę w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na co najmniej 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 15%.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 15. Dotyczy: zał. nr 11 - §13 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany ceny towarów i usług za rok poprzedni, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 16. Dotyczy: zał. nr 12 - § 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydzierżawiający przekaże Dzierżawcy przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 2 w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu przekazania przedmiotu dzierżawy będącego załącznikiem nr ….. do niniejszej umowy dzierżawy.”? Uzasadnienie: Z uwagi na zaistniałą sytuację gospodarczo-ekonomiczną oraz wydłużenie łańcucha dostaw Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu umownego do 21 dni kalendarzowych. Wydłużenie przedmiotowego terminu pozwoli Wykonawcy na prawidłowe wykonanie Umowy z uwzględnieniem czynników zewnętrznych za które to okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 17. Dotyczy: zał. nr 12 - § 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zgłoszenie awarii przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu nastąpi na adres email: ……………………………..”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 18. Dotyczy: zał. nr 12 • § 5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,05%? • § 5 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,05%? • § 5 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,05%? • § 5 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,05%? • § 5 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do poziomu 0,1%?? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 19. Dotyczy: zał. nr 12 - § 6 ust 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Z tytułu uchybienia terminów płatności, o których mowa w § 1 ust. 5 Wydzierżawiający ma prawo naliczyć Dzierżawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 20. Dotyczy: zał. nr 12 - § 9 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dzierżawca dopuszcza również zmianę w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na co najmniej 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 15%.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 21. Dotyczy: zał. nr 12 - §9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany ceny towarów i usług za rok poprzedni, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Dzierżawcy w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4.”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian. 22. Dotyczy: zał. nr 11 - §2 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodą na dostarczę towaru wraz z dokumentem WZ, a fakturę w ciągu 3 dni roboczych na wskazany adres e-mail? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę. 23. Dotyczy: zał. nr 11 - §2 pkt 3 (dla zadania nr 1 i 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczany towar posiada termin przydatności do użycia wynoszący 3 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy w powyższym zakresie bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz na 3 ark

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 22.03.2023