Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy

Zadanie nr 1: Podłoża do oceny wzrostu bakteryjnego we krwi i innych płynach ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca dostarczy następująca liczbę podłóż w butelkach:

- z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi – 10 000

- z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych z krwi – warunki beztlenowe, albo zamiennie podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych do hodowli bakterii beztlenowych – 10 000

- podłoża tzw. pediatryczne dla małej objętości materiału (0,5 – 3 ml) z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi – 1 500

- suplement dla posiewów płynów mózgowo-rdzeniowych i innych płynów z jam ciała – 2 000

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE CECHY ANALIZATORA DO DETEKCJI WZROSTU DROBNOUSTROJÓW: |  |  |  |
|  | Analizator – rok produkcji – nie starszy niż 2017 | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Pojemność analizatora co najmniej 200 miejsc pomiarowo-inkubacyjnych | TAK |  |
|  | System wyposażony w blok detekcji i komputer wraz z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | System modułowy umożliwiający dołączenie kolejnych bloków detekcji pracujących z jednym komputerem | TAK |  |
|  | Monitorowanie próbek nie rzadziej niż co 20 minut; możliwość podglądu krzywej wzrostu | TAK |  |
|  | Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST - rapid antimicrobial susceptibility testing) | TAK |  |
|  | Zainstalowanie własnym staraniem i kosztem programu umożliwiającego komunikację z informatyczną siecią szpitala (Eskulap) | TAK |  |
|  | Oferent zapewni nieodpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy urządzenie umożliwiające podtrzymanie pracy analizatora przez co najmniej 20 minut, o odpowiednich parametrach dla analizatora | TAK |  |
| Dodatkowo: |  |  |  |
|  | Oferent udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt oferenta); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez oferenta, bez podwykonawców | TAK |  |
|  | Oferent zapewni demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy; | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami; 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015. | TAK |  |
|  | Oferent wymieni wadliwe urządzenie na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu; | TAK |  |
|  | Oferent wybrany w postępowaniu przetargowym przeszkoli w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora wskazane przez kierownika zakładu osoby i wyda odpowiednie certyfikaty. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi i opisy techniczne analizatorów w j. polskim | TAK |  |
|  | Metodyki producenta dotyczące posiewów różnych płynów ustrojowych (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) w j. polskim. | TAK |  |
|  | Butelki plastikowe | TAK |  |
|  | Nalepki zapewniające możliwość dokonania opisu badanej próbki zaopatrzone w kody paskowe z możliwością oderwania części kodu. | TAK |  |
|  | Minimalny termin ważności butelek – 6 miesięcy od dostarczenia do laboratorium | TAK |  |
|  | Podłoża w butelkach zawierające substancje inaktywujące działanie antybiotyków | TAK |  |
|  | Oferent dostarczy dodatkowo komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Intel Core I5 64bit 4 rdzeniowy; pamięć RAM 4 GB; dysk twardy 500GB; karta sieciowa 10/100 Mb; system operacyjny Windows 10 Professional PL aktywowany; monitor LCD min. 22"; klawiatura i mysz optyczna; wraz z 1 licencją na oprogramowanie Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL; oraz drukarkę laserową monochormatyczną, obsługującą automatyczny duplex, posiadającą wbudowany interfejs sieciowy LAN oraz WiFi, wykorzystującą materiały eksploatacyjne używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - do drukarki należy dołączyć 3 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery) | TAK |  |
|  | Oferent pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. "Szkole Mikrobiologii" organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej 1 x w roku w trakcie obowiązywania umowy. | TAK |  |
|  | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Mikrobiologii, w razie problemów technicznych/merytorycznych dostawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu | TAK |  |
|  | Oferent, nie rzadziej niż 1 raz w roku zagwarantuje szkolenie personelu Szpitala z zakresu pobierania krwi na posiew | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2: Zestawy odczynnikowe do badań biochemicznych i immunochemicznych do Pracowni Badań Pilnych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca wydzierżawi urządzenie (nie starsze niż 5 lat od daty produkcji) oraz dostarczy zestawy odczynnikowe wraz z materiałami kalibracyjnymi oraz wszystkimi dodatkowymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania następującej ilości badań:

AlAT				21000

Albumina			1600

Alkohol etylowy		2000				
Amoniak			400			
Amylaza			8000			
Anty HCV			1000			
Anty HIV			600			
AspAT				21000			
Beta HCG			1300

Białko				700

Białko w PMR			1200

Białko w moczu		2600

Bilirubina			18000

Bilirubina związana		700

Ca całkowity			8000

Chlorki				1200

Cholesterol całkowity		2000

Cholesterol w HDL		1500

Cholesterol w LDL		1500			
CK aktywność			1500			
CRP				53000			
D-dimer			600			
Digoksyna			1300			
Fe				900			
Fosfataza alkaliczna		900			
Fosforany			1700			
GGTP				900			
Glukoza			50000						
Hemoglobina glikowana	400

HBs				400			
K				65000

Kreatyninia			56000

Kwas moczowy		1000

LDH				1500

Lipaza				6000

Mg				1500

Mocznik			50000						
Na				65000			
NT-proBNP			400						
Triglicerydy			2000

TSH (co najmniej 3 gen)	4000

Troponina I, tzw. wysokoczuła	48000

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% powyższych analiz.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane analizatora |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Analizator automatyczny, typu „random access” – swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego oznaczania na jednej platformie aparaturowej parametrów wymienionych wyżej | TAK |  |
|  | Wydajność min 500 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy przez całą dobę | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników i materiałów zużywalnych bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Kuwety pomiarowe oraz końcówki do pobierania materiału i odczynników – jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do stacji wodnej | TAK |  |
|  | Obecność systemu informującego o możliwościach interferencji analitycznych (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia) | TAK |  |
|  | Udokumentowany brak interferencji bilirubiny w stężeniach do 20mg/dl na jakość oznaczania kreatyniny | TAK |  |
|  | Udokumentowany brak interferencji triglicerydów w stężeniach do 700mg/dl na jakość oznaczania bilirubiny | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 30min | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych | TAK |  |
|  | Możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów paskowych | TAK |  |
|  | Dwustronne połączenie z firmowym centrum monitorowania poprzez modem serwisowy | TAK |  |
|  | Bezpłatna instalacja analizatora wraz z niezbędnymi przyłączami | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji aparatu | TAK |  |
|  | Zapewnienie nieodpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości LabQuality | TAK |  |

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- dwustronną komunikacje analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem identyfikacji próbki na podstawie kodu paskowego, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia, własnym staraniem i kosztem

- zapewni (własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego

- ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 3 miesiące

- gwarancję na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt wykonawcy); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez oferenta, bez podwykonawców. W razie awarii przekraczającej 24 godziny oferent zapewni wykonywanie następujących badań na koszt własny, w innej jednostce: alkohol etylowy, CK aktywność, digoksyna, LDH

- demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy

- dostarczenie w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami;  2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015

- wymianę wadliwego urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu

- przeszkolenia w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora, wskazane przez kierownika zakładu osoby

- instrukcję w języku polskim

Wykonawca dostarczy dodatkowo:

| L.p. |  | Inne wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Komputer przenośny typu laptop o minimalnych parametrach: | TAK |  |
|  | 2 | Ekran Technologia matrycy IPS Przekątna ekranu (cale) – nie mniej niż 15 Rozdzielczość 1920x1080 Powłoka matrycy matowa | TAK |  |
|  | 3 | Procesor Producent Intel Rodzina procesora Core i7 Model procesora i7-10510U Liczba rdzeni/wątków 4/8 Częstotliwość procesora (GHz) 1,8 Częstotliwość trybu Turbo (GHz) 4,9 Pamięć cache (MB) 8 | TAK |  |
|  | 4 | Pamięć RAM Wielkość pamięci (GB) 16 Maksymalna wielkość pamięci (GB) 16 Typ pamięci DDR4-2666 Liczba banków pamięci 1 | TAK |  |
|  | 5 | Nośniki danych Pojemność dysku SSD (GB) 512 Interfejs dysku PCIe NVMe Liczba zainstalowanych dysków 1 Maksymalna liczba dysków 2 | TAK |  |
|  | 6 | Karta graficzna Typ karty graficznej niezależna Model karty graficznej np. AMD Radeon RX 640 Wielkość pamięci karty graficznej (GB) 2 | TAK |  |
|  | 7 | System operacyjny System operacyjny Windows 10 Pro 64bit | TAK |  |
|  | 8 | Złącza USB 2.01 USB 3.02 USB-C 1 HDMI 1 RJ-45 1 Gniazdo słuchawkowe combo słuchawki/mikrofon | TAK |  |
|  | 9 | Komunikacja Karta sieciowa WiFi (WLAN) tak Standard karty sieciowej WiFi (WLAN) 802.11 ax (WiFi 6) Standard karty sieciowej LAN (MB/s) 100/1000 Bluetooth 5.0 Kamera internetowa | TAK |  |
|  | 10 | Bateria Czas pracy (godzin) 12 | TAK |  |
|  | 11 | Klawiatura Podświetlenie Trackpoint Blok numeryczny Odporność na zachlapanie | TAK |  |
|  | 12 | Funkcje zabezpieczeń Czytnik linii papilarnych Moduł TPM Gniazdo Noble Lock/Kensington | TAK |  |
|  | 13 | Licencja na Office Home&Business | TAK |  |
| II | 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna z automatycznym duplexem i interfejsem sieciowym 10/100 Mbps, wykorzysująca tonery stosowane przez zamawiającego | TAK |  |
| III | 1 | Wykonawca zagwarantuje (własnym staraniem i kosztem) elektroniczną subskrypcję Clinical Chemistry (wyd. Oxford Academic) na lata 2024 - 2026 | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3: Zestawy odczynnikowe do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej opartej na procedurach diagnostycznych wraz z dzierżawą niezbędnych analizatorów

| Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja, opis | Wielkość opakowania | liczba testów, gram |
| --- | --- | --- | --- |
| I Diagnostyka bakterii Gram- |  |  |  |
| Columbia agar + 5% krwi baraniej | Podłoże krwawe do hodowli bakterii Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 30 000 |
| Podłoże dwufazowe do moczu | Podłoże MacConkey/Cled do posiewu moczu, metoda zanurzeniowa | max. 20 | 2 000 |
| Testy do identyfikacji Enterobacteriaceae | 20 cech biochemicznych w mikrometodzie + odczynniki (metoda rynienkowa) | max. 25 | 50 |
| Bulion Tryptozowo-Sojowy | suche | 500g | 1500g |
| Bulion z wyciągu mózgowo-sercowego | suche | 500g | 1500g |
| Bulion Tryptozowo-Sojowy | podłoże w probówkach |  | 2 000 |
| Bulion z wyciągu mózgowo-sercowego | podłoże w probówkach |  | 10 000 |
| MacConkey agar z fioletem krystalicznym | suche | 500g | 1500g |
| MacConkey agar z fioletem krystalicznym | Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 20 000 |
| Podłoże do posiewu moczu | Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E. Coli, Proteus i enterokoków. Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 6 000 |
| Podłoże do posiewu moczu dzielone na Columbia/CNA | Podłoże dwudzielne do diagnostyki enterokoków i pozostałych ziarniaków G-, o srednicy 9 cm | dowolna | 1 000 |
| Cetrimide agar | Podłoże do hodowli Pseudomonas z cetrimidem. Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 1 500 |
| Testy identyfikacyjne dla pałeczek niefermentujących | Test biochemiczny min 20 cech biochemicznych w mikrometodzie + odczynniki (metoda rynienkowa) | max. 25 | 50 |
| Chrom agar ESBL | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzajacych b-laktamazy. Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 1 200 |
| Agar czekoladowy z suplementami | Płytki o średnicy 9 cm | dowolne | 20 000 |
| Podłoże wybiórcze do izolacji róznych gatunków Haemophilus. | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 600 |
| Podłoża do izolacji pałeczek Enterobacteriacae o obniżonej wrażliwości na karbapenemy | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 3 000 |
| Gotowe podłoża do oceny jałowości powietrza | podłoża sterylizowane radiacyjnie | 20 | 60 |
| Gotowe podłoża do oceny jałowości powierzchni | Gotowe podłoża "odciskowe" | 20 | 60 |
| Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram (-) | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 50 | 12 000 |
| Testy do automatycznego wykonania antybiogramów dla drobnoustrojów G(-) z możliwością wyboru testów z różnym składem antybiotyków. | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 50 | 9 000 |
| Podłoże do wykrywania mechanizmów oporności ESBL i Amp-C | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 100 |
| E- testy MIC | paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC |  |  |
| Amikacyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Ampicylina | do 256 ug/ml | dowolna | 180 |
| Cefepim | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ceftazydym | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| Ceftriaxon | do 32 ug/ml | dowolna | 270 |
| Cefuroksym | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| Chlorampenikol | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ciprofloksacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 120 |
| Doripenem | do 32 ug/ml | dowolna | 120 |
| Doxacyclina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ertapenem | do 32 ug/ml | dowolna | 240 |
| ESBL Cefotaxime/Cefotaxime+kwas klawulonowy | do 16 /1 ug/ml | dowolna | 30 |
| ESBL Cefepim/Cefepim+kwas klawulonowy | do 16 /4 ug/ml | dowolna | 30 |
| ESBL Ceftazydym/Ceftazydym+kwas klawulonowy | do 32 /4 ug/ml | dowolna | 30 |
| Gentamycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| MBL/IPI/IPL | do 256/64 ug/ml | dowolna | 420 |
| Piperacylina/Tazobaktam | do 256 ug/ml | dowolna | 240 |
| Tobramycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Trimetoprim/sulfametoksazol | do 32 ug/ml | dowolna | 90 |
| Norfloksacyna | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Tikarcylina/kwas klawulonowy | do 256 ug/ml | dowolna | 80 |
| Imipenem+Relabactam | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Meropenem+Vaborbactam | do 64 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ceftazydym+Avabactam | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| odczynnik do wykrywania oxydazy |  | dowolna | 4000 |
| EDTA do oznaczania mechanizmów oporności | w probówkach |  | 20 probówek |
| kwas boronowy do oznaczania mechanizmów oporności | w probówkach |  | 20 probówek |
| testy do identyfikacji karbabenemaz dla pałeczek | paski |  | 40 |
| podłoże Muller-Hinton z kloksacylliną | płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 300 |
| II Diagnostyka bakterii Gram+ |  |  |  |
| Mannitol salt agar | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 600 |
| Columbia agar + 5% krwi baraniej | Płytki o średnicy 9 cm | 100 | 15 000 |
| CNA agar | Płytki o średnicy 9 cm |  | 400 |
| Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E. Coli, Proteus i enterokoków / Columbia CNA. | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 60 |
| Podłoże chromogenne do wykrywania Vancomycynoopornych Entereokoków, różnicujące E. faecium od E. faecalis. | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 700 |
| Podłoże chromogenne z cefoksytyną do identyfikacji S. aureus opornych na meticylinę. | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 40 |
| Podłoże chromogenne do bezposredniej identyfikacji S. aureus | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 100 |
| Todd Hewitt | Podłoże płynne w probówkach | 20 | 1 800 |
| Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku wszystkich S. agalactie. | Płytki o średnicy 9 cm | max. 100 | 2 400 |
| Agar z żółcią i eskuliną | Podłoże do Enterococów. Płytki o średnicy 9 cm | max. 100 | 12 000 |
| DNA-za | suche | max. 500g | 500 g |
| Testy do identyfikacji gronkowców | Mikrometoda + odczynniki (metoda rynienkowa) |  | 50 |
| Testy do identyfikacji paciorkowców | Mikrometoda + odczynniki (metoda rynienkowa) |  | 50 |
| Testy do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów Gram (+) . | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 100 | 7 000 |
| Testy do automatycznego wykonania antybiogramów dla drobnoustrojów G(+) z możliwością wyboru testów z różnym składem antybiotyków | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 100 | 6 000 |
| E- testy MIC + | paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC |  |  |
| Amoksycylina + kwas klawulanowy | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| Amoksycylina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Benzylpenicylina | do 32 ug/ml | dowolna | 210 |
| Cefotaksym | do 32 ug/ml | dowolna | 240 |
| Cefoksytyna | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Erytromycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Klindamycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Wankomycyna/Teikoplanina | do 32/32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Imipenem | do 32 ug/ml | dowolna | 990 |
| Linezolid | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Levofloksacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Meropenem | do 32 ug/ml | dowolna | 990 |
| Moxifloxacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Netylmycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Ryfampicyna | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Teicoplanina | do 256 ug/ml | dowolna | 300 |
| Tigecyklina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Vancomycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 300 |
| III Diagnostyka bakterii rosnących w warunkach beztlenowych |  |  |  |
| Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią i wit K | Podłoże do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych w probówkach | max. 50 | 1 400 |
| Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z Neomycyną i z Vankomvcyną | Podłoże do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych z antybiotykami hamującymi wzrost. Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 200 |
| Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 200 |
| Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | 20 | 400 |
| Brucella agar | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 1 400 |
| pojemnik do hodowli beztlenowej |  | max. 3 litry | 1 |
| Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków beztlenowych |  | dowolna | 4 000 |
| Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków z dwutlenkiem węgla |  | dowolna | 2 000 |
| Paski wskaźnikowe | Paski wskaźnikowe warunków beztlenowych | dowolna | 3 500 |
| Suche wkłady do wytwarzania atmosfery bogatej w CO2 |  | dowolna | 3 000 |
| Metronidazol MIC | paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC | max. 30 | 240 |
| IV. Testy do diagnostyki zakażeń dróg moczowo-płciowych drobnoustrojami Mycoplasma spp i Ureaplasma spp – hodowla, identyfikacja, ocena ilościowa i lekkowraźliwość |  | dowolna | 250 |
| V. Diagnostyka mikologiczna |  |  |  |
| Podłoże Sabouroud z antybiotykami | suche | 500g | 3 000 |
| Podłoże chromogenne do identyfikacji C. albicans i innych gatunków Candida | Płytki o średnicy 9 cm | 20 | 1 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabouroud agar z gentamycyną i chloramphenicolem | Płytki o średnicy 9 cm | max. 100 | 25 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabouroud agar z chloramphenicolem | Podłoże w probówkach | max. 50 | 6 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabouruod agar z actidionem | Podłoże w probówkach | max. 50 | 6 000 |
| RPMI | Płytki średnicy 9 cm | 10 | 1 200 |
| Testy do identyfikacji Candida mikrometodą (rynienkowe) | Minimum 20 cech biochemicznych + odczynniki | 20 | 60 |
| MIC grzyby | Paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC |  |  |
| Amfoterycyna B | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Anidulafungina | do 32 ug/ml | dowolna | 120 |
| Caspofungina | do 32 ug/ml | dowolna | 180 |
| Flukonazol | do 256 ug/ml | dowolna | 240 |
| Itrakonazol | do 32 ug/ml | dowolna | 180 |
| Micafungina | do 32 ug/ml | dowolna | 180 |
| Posakonazole | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Voriconazole | do 32 ug/ml | dowolna | 180 |
| 5-fluorocyozyna | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Testy do automatycznej identyfikacji grzybów | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 20 | 1 000 |
| Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości grzybów | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | 20 | 600 |
| VI Barwienie metodą Grama |  |  |  |
| Niezbędne płyny, odczynniki i akcesoria do automatycznego barwienia preparatów |  |  | 9 000 |
| VII Inne |  |  |  |
| Pisaki do płytek |  | sztuki | 100 |
| Kriobanki |  | liczba probówek | 100 |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | 52166466534560121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA APARATUROWE, ODCZYNNIKOWE, TERMINY WAŻNOŚCI

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (BAKTERII I GRZYBÓW) O NASTĘPUJĄCYCH CECHACH: |  |  |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań- inokulacja, inkubacja, odczyt, wydruk wyników (minimum 100 miejsc inkubacyjnych); brak konieczności dodawania odczynników w celu otrzymania wyników końcowych; | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Zakres identyfikowanych drobnoustrojów - ok. 500 gatunków: Gram dodatnie, Gram ujemne, grzyby, beztlenowce, Neisseria, Haemophilus; | TAK |  |
|  | Czas identyfikacji: 3-10 godzin, oznaczania lekowrażliwości 4 - 12 godzin | TAK |  |
|  | Wynik lekowrażliwości podawany w postaci MIC (typu „break-point”) | TAK |  |
|  | Antybiogramy na antybiotyki p-bakteryjne i p-grzybicze dostępne na rynku polskim | TAK |  |
|  | Oddzielne testy identyfikacyjne i antybiogramowi | TAK |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności drobnoustrojów: ESBL, MRSA, MRSE, HLAR, VRE, GISA | TAK |  |
|  | Zainstalowany system wspomagający diagnostykę w nietypowych sytuacjach (Expert) | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt UPS o odpowiednich dla analizatora parametrach technicznych, umożliwiający podtrzymanie pracy przez co najmniej 30 minut. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do sprzedaży wprowadzonych nowych testów (w czasie trwania umowy) w cenie identycznej do proponowanej w umowie w stosunku do aktualnego asortymentu | TAK |  |
|  | Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i kosztem program umożliwiający komunikację pomiędzy analizatorem bakteriologicznym a informatyczną siecią szpitalną (Eskulap) w terminie do 30 dni od podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Zakres oprogramowania musi obejmować: - Rejestracja i archiwizacja wyników bezpośrednio w programie - Rejestracja wyników wg formatu określonego przez użytkownika - Wydruk wyników wg formatu określonego przez użytkownika - Oddzielny program do kontroli i interpretacji testów wrażliwości - Oddzielny program do kontroli jakości badań mikrobiologicznych - Analizy statystyczne, liczbowe i ich prezentacja graficzna; możliwość eksportowania do arkusza kalkulacyjnego np. EXCEL - Przesyłanie danych do innego komputera oraz odbieranie informacji z zewnątrz; - Możliwość wprowadzania danych o dodatkowych badaniach diagnostycznych i preparatach | TAK |  |
|  | Z analizatorem oferent dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy o następujących parametrach: - procesor Intel i3 (minimum 8 generacji) - płyta główna z kartą sieciową i złączem RS232 - pamięć RAM 8 GB - dysk twardy SSD min. 240 GB - system operacyjny Windows 10 Pro - monitor LCD 23 " - klawiatura i mysz firmy Logitech - MS Office 2019 - 2 drukarki laserowe firmy HP - obsługujące automatyczny duplex - posiadające wbudowany interfejs sieciowy - wykorzystujące materiały eksploatacyjne używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - do każdej drukarki należy dołączyć po 2 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery) | TAK |  |
|  | Z analizatorem zostaną dostarczone dodatkowo (do przechowywania odczynników): - 2 lodówki (szafa chłodnicza) o pojemności ok. 400 l - lodówko zamrażarka:180-190 cm wysokości, 58 - 60 cm szerokości oraz 64 - 66 cm głębokości z dolnym zamrażalnikiem, z systemem „no Frost” | TAK |  |
|  | Celem racjonalnego wykorzystania systemu do identyfikacji drobnoustrojów, w okresie obowiązywania umowy, 1 x w roku, oferent pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. "Szkole Mikrobiologii" organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej | TAK |  |
| APARAT DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH + odczynniki |  |  |  |
|  | Nazwa aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych i rok produkcji | TAK (należy podać nazwę i rok produkcji) |  |
|  | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów | TAK |  |
|  | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie - brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia | TAK |  |
|  | Pojemność minimum 12 preparatów | TAK |  |
|  | Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości – minimum 8 programów | TAK |  |
|  | Barwienie metodą rozpylania odczynnika - oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | Gotowe do użycia odczynniki stosowane do barwienia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach | TAK |  |
|  | Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady; zapewnienie profesjonalnej utylizacji odpadów na koszt oferenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł do cytowirowania. | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące E-testów - Paski plastikowe - Paski pakowane w hermetyczne opakowania lub hermetycznie zamknięty blistr - Ciągły gradient stężeń | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące płytek - Cała dostawa od jednego producenta - Świadectwo kontroli jakości dostarczane do każdej partii produktów - Dla podłoży chromogennych dołączone kolorowe ulotki o produkcie - Płytki oznaczone czytelnym nadrukiem zawierającym informację o nazwie i serii podłoża - Zbiorcze opakowania kartonowe (sztywne) | TAK |  |
|  | Wymagane minimalne terminy ważności od daty dostarczenia do zamawiającego: - Podłoża sypkie – 6 miesięcy - Podłoża na płytkach i w butelkach – 4 tygodnie - Karty identyfikacyjne i antybiogramowe – 6 miesięcy - E-testy – 10 miesięcy - Barwniki – 3 miesiące | TAK |  |
| INNE wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania: 1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami; 2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i opisy techniczne analizatorów w j. polskim | TAK |  |
|  | Aktualny certyfikat jakości dla danej serii: podłoża na płytkach, w probówkach, e-testy, testy identyfikacyjne, antybiogramowe i lateksowe. | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt własny) Czas reakcji serwisu – do 24h; w razie awarii przekraczającej 24 h Wykonawca zapewni wykonanie następujących badan na koszt własny w innej jednostce. Zapis ten dotyczy również dzierżawionych drukarek komputerowych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odrób urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu dokona wymiany wadliwego urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca przeszkoli w pełnym zakresie ( i udokumentuje ten fakt poprzez wydanie odpowiednich certyfikatów) niezbędnym do poprawnej obsługi analizatorów wskazane przez kierownika zakładu osoby | TAK |  |
|  | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Mikrobiologii, w razie problemów technicznych/merytorycznych dostawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis umocowanej osoby do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy

Zgodnie z tabelą podaną powyżej (należy wpisać)