Bydgoszcz dnia: 2023-03-30

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2536/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy.” – znak sprawy 24/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22 1. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.” Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 23 1. Dot. zadania 17 Czy Zamawiający dopuści do oceny stent kobaltowo chromowy uwalniający everolimus z parametrami równoważnymi grubość ścian stentu 0,0020" dla wszystkich rozmiarów: - Długości stentu (11): 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm); - Ciśnienie nominalne NP 8 ATM dla wszystkich średnic; Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości) (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5mm dla wszystkich dł.), - Profil przejścia: 0,99mm/0,039" ( dla średnicy 3,00 mm), reszta parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści do oceny stent kobaltowo chromowy z Syrolimusem (rapamycyną) z parametrami równoważnymi tj.Długości stentu (11): 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm); Grubość ściany stentu (strut): 65?m (0,065mm / 0,0026") dla wszystkich rozmiarów; Ciśnienie nominalne NP 9ATM; Ciśnienie RBP 16 ATM (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.), Średni recoil: 3%, Średnie skracanie: 0,29%; Możliwość doprężenia: do 3,00 mm dla średnic 2,00 mm - 2,50 mm ; do 4,00mm dla średnic 2,75 mm - 3,50 mm; do 5,00mm dla średnic 4,00 mm - 4,50 mm, reszta parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 29 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną z parametrami równoważnymi tj.: Paclitaxel jest aktywny w ścianie naczynia przez okres 3-5 dni od wykonania procedury; Lek aplikowany jest na balonik pokryty powłoką hydrofilową poprzez mikropipetowanie leku pomiędzy skrzydełkami balonika, Długości: 10,15,20,30 mm; Ciśnienie nominalne: 6 bar; RBP: 16 bar dla wszystkich średnic; Proksymalna część szaftu: 1,9F (0,64mm); Dystalna część szaftu: 2,4 F (0,80mm); Crossing profile 0.023 "; reszta parametrów bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 41 Czy Zamawiający dopuści do oceny balony tnące z parametrami równoważnymi tj. Platformę tnącą stanowi wbudowany drut (OD: 0,011") zintegrowany zewnętrznie i oplatający balon. Profil wejścia końcówki balonu: 0,016", Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F, reszta parametrów bez mian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-30