## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod | Producent | J.M | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa : -zwijalna, hydrofilna, asferyczna, jednoczęściowa, filtr UV -średnica optyczna 6,0 – 6,5 mm -średnica całkowita 10,5 -13,0 mm -zakres mocy -10,0 do + 40,0 D ( od +10,0 do +30,0 co 0,5 D) Angulacja 0-10 st,- dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. - zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600 - implantacja iniektorem jednorazowym ( w komplecie z soczewką) przez cięcie od 1,8 -2,65mm |  |  |  | szt | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Soczewka hydrofilna wewnątrzgałkowa AddOn Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa do refrakcyjnej korekcji chirurgicznej oczu pseudofakijnych. Doszczepiana do „sulcusa” nad sztuszczą soczewkę. Kompatybilna ze wszystkimi popularnymi soczewkami IOL, niezależnie od ich konstrukcji lub materiału. Wykonana z materiału hydrofilnego z zawartością kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; angulacja 0º; dioptraż od -10D do + 10D (co 0,25 D) ; cztery elastyczne hapteny z otworem. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600. Implantacja przez cięcie od 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji zawierającego injector oraz kartridż |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Soczewka hydrofobowa wewnątrzgałkowa Edof o wydłużonej głębi ostrości Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z rozszerzoną głębią ostrości. Przeznaczona do optycznej korekcji starczowzroczności.Konstrukcja optyki niedyfrakcyjna mająca na celu zapewnienie doskonałej widoczności na odległość i w obszarze pośrednim, przy jednoczesnej minimalizacji wizualnych skutków ubocznych. Wykonana z materiału hydrofobowego. Filtr UV i filtr światła niebieskiego. Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia poniżej 1%; angulacja 0º; dioptraż od +8D do 30 D (co 0,5 D) , od 30D do 35 D (co 1 D), dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka. Zabezpieczenie przed PCO podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360; Index refrakcji: 1.46. Soczewka fabrycznie załadowana do injektora. Implantacja przez cięcie 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu do implantacji . |  |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Soczewka zwijalna akrylowa toryczna z przednią powierzchnią asferyczną - zakres dioptrii : od +1,0 do +34,0 D - zakres cylindra (na poziomie implantu) od +1,0 do + 10,0 mm - średnica całkowita: 12,0 -13,0 mm - średnica cz. optycznej : 6,0 mm - implantowana jednorazowym injectorem (w komplecie z soczewką) |  |  |  | szt. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 5
1 | Soczewka zwijalna akrylowa wieloogniskowa - zakres dioptrii : od +10,0 do +30,0 D gradacja mocy co 0,5D - max. Średnica soczewki : 12,0-13,0mm - średnica cz. optycznej : 6,0 mm Addycja +3,5Dpt - implantowana jednorazowym injectorem (w komplecie z soczewką) |  |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 6
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, sferyczna, optyka z akrylu hydrofobowy jednorodny z filtrem UV, hapteny z PMMA, Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju poniżej 1 % Średnica całkowita 13mm-13,5 mm średnica optyczna 6,0 mm (+/-5 mm) angulacja 0 – 5 st. zakres mocy od - 12,5 D do + 25,5 D gradacja mocy co 0,5D od - 10,0 D do + 30,0 D gradacja mocy co 1,0 D kształt krawędzi części optycznej: przednia krawędź: zaokrąglona ,tylna krawędź: ostro ścięta |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 7
1 | Substancja wiskoelastyczna kohezyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 0,7 -1 ml, 1,4 % kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, stężenie – 14 mg/ml (1,4%) hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa: powyżej 3,2-3,5 x 10⁶ Daltonów, lepkość (0,1s ˉ¹): 120 000 mPa•s, ampułostrzykawka |  |  |  |  | 3300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 8
1 | Substancja wiskoelastyczna dyspersyjna stosowana śródoperacyjnie do wnętrza oka ampułkostrzykawka 0,7-1 ml, 3 % kwas hialuronowy stężenie – 30 mg/ml (3%) hialuronianu sodu, masa cząsteczkowa: 1,1-2,0 mlnD lepkość (0,1s ˉ¹): 150-250000 mPa.s Osmolarność: 270-400 mOsm/kg ampułkostrzykawka |  |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 9
1 | 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,0-2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 ampułkostrzykawka |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 10
1 | Noże mikrochirurgiczne typu SLIT do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,2mm, 2,65mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Noże mikrochirurgiczne typu MVR kształt: zakrzywiony ( odgięty) i prosty Szerokość w 20G, 23G Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 3500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Noże mikrochirurgiczne typu CRESCENT Bevel up kształt: zakrzywiony (odgięty) Szerokość: 2,0mm ; 2,5mm Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Noże mikrochirurgiczne proste, jedna krawędź tnąca kształt: prosty kąt ostrza: 15°, 30°, Opakowanie fabryczne sterylne, jednorazowego użycia |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 11
1 | Pierścień dotorebkowy, w tym z możliwością podszycia Średnica pierścienia: 11mm, 12mm, 13mm Pierścień zapakowany w injektorze sterylny jednorazowego użycia (nie dotyczy pierścieni do podszycia) |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 12
1 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe , okrągłe, propylenowe włókno, z silikonowym pierścieniem stabilizującym (5 szt/opakowanie) |  |  |  | op | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 13
1 | Kaniula jednorazowa do komory przedniej 27G x 7/8 in, zagięta: 4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm -spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji) |  |  |  | szt | 8000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula jednorazowa do komory przedniej 25G x 7/8in, zagięta, 4,0mm; 6,0mm; 9,0mm; 8,0mm -spłaszczona na końcu (do hydrodysekcji); |  |  |  | szt | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 14
Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 zawierający 150kpl
1 | Trocar G23 z drenem |  |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Witrektom G23 |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik z powietrzem i kranikiem G23 |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Światłowód G23 |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | System do wymuszonej irygacji kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sondy do endolasera proste i zakrzywione 23 G kompatybilne z laserem Irix Medical OcuLight GL |  |  |  | szt | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kaniula do usuwania oleju silikonowego dł 7,0mm 23 G |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Oświetlacz żyrandolowy 25 G lub 27G wraz z trokarem kompatybilny z aparatem Xenotron III |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Zestaw do podawania oleju kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 |  |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zestaw jednorazowy kompatybilny z aparatem Geuder Megatron S3 zawierający 20kpl
10 | Trocar G25 z drenem |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Witrektom G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Pojemnik z powietrzem i kranikiem G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Światłowód G25 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Sondy do endolasera proste i zakrzywione 25 G kompatybilne z laserem Irix Medical OcuLight GL |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 15
1 | Jednorazowa penseta do usuwania ILM 23G |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa penseta do usuwania ILM 25G |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa sterylna witrektomijna soczewka nagałkowa, - płaska, - z miękkim pierścieniem, - pakowana pojedynczo w sterylnym blistrze, |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowa kaniula, do iniekcji podsiatkówej, wysuwana 23G, tip 41G |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 16
1 | Taśma silikonowa do opasania gałki wymagana szerokość 2,5 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Gąbka silikonowa do wszczepów nagałkowych Okrągła, srednica 3,0 mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zacisk silikonowy do taśmy opasującej (rurka Wackego) Okrągła, wymiary: wewn.-1.5mm, zewn.2.4-2.5mm sterylna, jednorazowego użycia, pakowane oddzielnie, 5 sztuk w opakowaniu |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 17
1 | Osłona rogówki PMMA do zabiegów okuloplastycznych dla dorosłych z latexową przyssawką |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 18
1 | Soczewka kontaktowa-opatrunkowa 30-dniowa |  |  |  | szt | 210 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 19
1 | Zestaw do bikanalikowej intubacji dróg łzowych autostabilizujący się, długość 30mm. |  |  |  | szt | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do intubacji dróg łzowych Bika dla dorosłych |  |  |  | szt | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 20
1 | Osłona na oko-jednorazowa, sztywna,przezroczysta stosowana po operacjach okulistycznych |  |  |  | szt | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 21
1 | Igła cienkościenna 0,30x13mm (30Gx1/2”) wykorzystywana do podszywania soczewek trzyczęściowych techniką YAMANE |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pierścień mocujący do wewnątrzgałkowje fiksacji trzyczęściowych soczewek IOL z wykorzystaniem techniki dwuigłowej w rozmiarze 30G. Narzędzie wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową. Długość całkowita 110 mm |  |  |  | szt | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 22
1 | Marker /pisak chirurgiczny medyczny do skóry: dwustronna końcówka: 0,5 mm i 1,0 mm, produkt szybkoschnący, odporny na środki dezynfekcyjne, kolor fioletowy/niebieski/granat linijka w zestawie, sterylny |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 23
1 | Jednorazowa kaniula luer lock do witrektomii, tępo zakończona, prosta, 23G, dł. 32mm |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa kaniula luer lock do witrektomii, tępo zakończona, prosta, 25G, dł. 32mm |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 24
1 | Końcówka do igły fletowej z silikonowym tipem 23G luer lock |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówka do igły fletowej z silikonowym tipem 25G luer lock |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa dwudrożna kaniula do podawania dekaliny 23G |  |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowa dwudrożna kaniula do podawania dekaliny 25G |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Filtr mikroporowy mikrobiologiczny materiał membrany całkowicie obojętny,nie reagujący z gazami SF6 i C3F8, powietrzem ani nie uwalnia jakichkolwiek składników;średnica 15mm lub 25 mm lub 30 mm,wielkość porów membrany 0,2 um,złącze standardowy luer |  |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 25
1 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową (skraper) pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych rozmiar 23G |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową (skraper) pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych rozmiar 25G |  |  |  | szt | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0
Zadanie 26
1 | Jednorazowa igła fletowa aktywna 23G |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa igła fletowa aktywna 25G |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wartość | [9 empty] | 0 | 0