Bydgoszcz dnia: 2023-04-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2633/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa lasera okulistycznego” – znak sprawy 36/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dotyczy Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja techniczna Czy Zamawiający dopuści laser o parametrach? Moduł YAG Regulacja energii: 0,2 mJ - 15 mJ, regulowana bezstopniowo, Maksymalna energia: 45 mJ w potrójnym pulsie, co wynika z większych możliwości i większej mocy dla pojedynczego pulsu. Wielkość ogniska: 8 mikronów FWHM Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja): Płynna od-500 µm do + 500 µm Moduł SLT Maksymalna częstotliwość powtarzania: 3,0Hz Lampa szczelinowa: Poziomy powiększenia 5x, 8x, 14x, 25x, 38x Podświetlone pole widzenia: 0,3mm, 6mm, 10mm, 13 mm Regulacja dystansu między źrenicami: 55-75mm Oświetlacz LED XLamp® XM-L2 2.85 V 10 W Dwupozycyjny wybór modułu YAG/SLT z wygodnego panelu na lampie szczelinowej Parametry Lasera okulistyczny siatkówkowego 532 Maksymalna moc do 2000mW Rozmiar ogniska: 50-1000 µm Brak możliwości podłączenia bezprzewodowego wielofunkcyjnego sterownika nożnego Chłodzenie powietrzem Kilka trybów emisji Możliwość zapisania spersonalizowanych ustawień Brak możliwości generowania i drukowania raportów na opcjonalnej drukarce Brak możliwości rozbudowy o adapter multisport Brak wzorów dostępnych dla ustawień Multispot w trybie pattern: kwadrat, koło, potrójne łuki, pojedynczy punkt Brak Funkcja resume działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania Pozostałe parametry bez zmian Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 2. Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ Specyfikacja techniczna Parametry lasera siatkówkowego siatkówkowego 532 - Pkt 39 oraz 46. Prosimy o doprecyzowanie powyższych punktów -w/w punkty są wymienione przy parametrach lasera siatkówkowego 532mn, Zamawiający miał na myśli źródło laserowe oraz typ lasera 532nm, a nie YAG i nastąpiła omyłka pisarska? Odpowiedź: W pkt. 39 Zamawiający miał na myśli źródło laserowe Frequency doubled Nd. YAG generujące długość fali 532 nm do fotokoagulacji siatkówki. W pkt. 46 Typ lasera – Frequency doubled Nd. YAG do fotokoagulacji siatkówki oka. 3.Dotyczy Załącznik nr 8. Pkt.70 Warunki gwarancji i serwisu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Uzasadnienie: Reakcja autoryzowanego serwisu i przyjęcie zgłoszenia w dni robocze może nastąpić w 48h, jednak w momencie przystąpienia do naprawy czas na przyjazd serwisu do Zamawiającego jest nierealny i spowoduje naliczenie kar umownych brak rozpoczęcia naprawy i wzbogacenie się w tym przypadku Zamawiającego, co jest w sprzeczności funkcją kary umownej określonej przez przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść punktu 70 specyfikacji na: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 4.Dotyczy Załącznik nr 8. Pkt.71 Warunki gwarancji i serwisu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na: Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Uzasadnienie: Wykonawca, który jest autoryzowanym serwisem oferowanego sprzętu medycznego przez wieloletnie doświadczenie sugeruje Zamawiającemu, iż wymieniony w specyfikacji czas tj. 24 godziny jest bardzo krótki, a wręcz nie możliwy do wykonania, z uwagi na odległość dzielącą Zamawiającego od Wykonawcy. Brak naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego spowoduje naliczenie kar umownych, co jest sprzeczne z PZP i wyrokami KIO, gdyż chroni tylko jedną stronę umowy tj. Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść punktu 71 specyfikacji na: Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 5.Dotyczy Załącznik nr 8. Pkt.72 Warunki gwarancji i serwisu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/ punktu na: Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 14 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. Uzasadnienie: Wykonawca nie może być zobligowany do ponoszenia negatywnych konsekwencji okoliczności, na które nie ma wpływu. Części zamienne często muszą być sprowadzone od producenta zagranicznego, przez co czas naprawy urządzenia może się wydłużyć. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść punktu 72 specyfikacji na: Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego. 6.Dotyczy Załącznik nr 8. Pkt.75 Warunki gwarancji i serwisu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na: Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 30 dni. Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na transport części zamiennych urządzenia, które mogą być (choć nie muszą) konieczne do prawidłowego działania urządzenia. Tak dzieje się też w przypadku, kiedy zaleca się wysłanie urządzenia bezpośrednio do producenta. W/w zapis w pierwotnej wersji chronił interesy tylko jednej strony i zmusza Wykonawcę do zwiększenia kwoty zakupu sprzętu wliczając w to ewentualne kary umowne lub posiadaniu na stanie zastępczego sprzętu o takich samych parametrach przez cały okres gwarancji, co jest niewykonalne z punktu widzenia Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-04-04