Bydgoszcz dnia: 2023-04-07

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2744 /23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa napędu neurochirurgicznego i dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych” – znak sprawy 32/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

Pytanie 1 dot. Specyfikacji technicznej napędu neurochirurgicznego.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu wg specyfikacji i lości poniżej?

| lp. |  | opis towar/wyrób | Szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka sterująca | jednostka sterujaca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłacza sterownika nożnego na panelu konsoli, mozliwośc współpracy z silikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w jezyku polskim | 1 |
| 2 | Przewód sieciowy | sieciowy przewód zasilajacy o długości 5 metrów | 1 |
| 3 | Sterownik nożny | sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciszkiem służącym do zmiany kierunku obrotów i mozliwościa sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy | 1 |
| 4 | Kabel silnikowy | kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gdniazdem do silnika, kompatybilne z posiadanym zestawem przez Zamawiającego | 2 |
| 5 | Kraniotom | uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x156 mm | 2 |
| 6 | Kątnica L7 | kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm | 2 |
| 7 | Kątnica L13 | kątnica szybkoobrotowa 13 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 91g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x237 mm | 2 |
| 8 | Napęd perforatora | napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm, | 2 |
| 9 | Kosz do mycia i sterylizacji zestawu | kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | 2 |
| 10 | Pokrywa | pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | 2 |
| 11 | Wanna | wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | 2 |
| 12 | Osłona opony II | osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm | 2 |
| 13 | Tuleja osłonowa | tuleja osonowa do kraniotomu wymiary 14 x 47,5 mm | 2 |
| 14 | Frezy | frez kraniotomu i ii i iii, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | 5 |
| 15 | Kątnica MIN | kątnica szybkoobrotowa ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 w, masa 100g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x118 mm, współpraca z wymiennymi szaftami | 1 |
| 16 | Szafty | szafty proste i bananowe 10 cm i 13 cm do wyboru przez zamawiającego | 1 |
| 17 | Olej | olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml | 6 |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Pytanie 2 dot. Tabela A do Specyfikacji Technicznej :  Materiały eksploatacyjne do napędu neurochirurgicznego - dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezów o specyfikacji i lościach wg listy poniżej?

| L.p. | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ostrze trepanu 14/11 mm jednorazowego użytku | 140 |
| 2. |  | frez kraniotomu i ii i iii, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, jednorazowego użytku (do wyboru przez zamawiającego) | 480 |
| 3. |  | Frezy do kątnicy MIS jednorazowego użytku | 20 |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Pytanie 3 dot. Tabela A do Specyfikacji Technicznej :  Materiały eksploatacyjne do napędu neurochirurgicznego - dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezów o specyfikacji i lościach wg listy poniżej?

| L.p. | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ostrze trepanu 14/11 mm jednorazowego użytku | 140 |
| 2. |  | frez kraniotomu i ii i iii, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, wielokrotnego użytku, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | 100 |
| 3. |  | Frezy do kątnicy MIS jednorazowego użytku | 20 |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Pytanie 4 dot. Tabela A do Specyfikacji Technicznej :  Materiały eksploatacyjne do napędu neurochirurgicznego - dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezów o specyfikacji i lościach wg listy poniżej?

| L.p. | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ostrze trepanu wielokrotnego użytku 6/9, 9/12 i 12/15 mm do wyboru przez Zamawiającego | 3 |
| 2. |  | frez kraniotomu i ii i iii, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, wielokrotnego użytku, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) | 100 |
| 3. |  | Frezy do kątnicy MIS jednorazowego użytku | 20 |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Pytanie 5 dot. Tabela A do Specyfikacji Technicznej :  Materiały eksploatacyjne do napędu neurochirurgicznego - dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania frezów o specyfikacji i lościach wg listy poniżej?

| L.p. | Numer katalogowy | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ostrze trepanu wielokrotnego użytku 6/9, 9/12 i 12/15 mm do wyboru przez Zamawiającego | 3 |
| 2. |  | frez kraniotomu i ii i iii, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 90 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, jednorazowego użytku (do wyboru przez zamawiającego) | 480 |
| 3. |  | Frezy do kątnicy MIS jednorazowego użytku | 20 |

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE

Pytanie 6 dot. Specyfikacji technicznej napędu neurochirurgicznego.

Prosimy o doprecyzowanie czy wiertarka (trepan, kreaniotom, standardowe kątnice) mają współpracować z frezami jednorazowego użytku czy również z frezami wielokrotnego użytku?

ODPOWIEDŹ

Specyfikowany napęd neurochirurgiczny ma współpracować  z kompatybilnymi frezami jednorazowego użytku.

PYTANIE 7

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1 :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy – urządzenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy – 0,5% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy brutto

2) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze urządzenia w terminie określonym w § 2 ust. 5 umowy - 0,5% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

4) w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy;

5) za nieterminowe dostawy materiałów medycznych w dostawach sukcesywnych w terminie określonym w § 2 ust 2 pkt. 1) - 0,2% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niedostarczonej części przedmiotu umowy brutto;

6) za nieterminowe rozpatrzenie reklamacji 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru danego zakresu umowy wg tabeli A za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

7) przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy .

PYTANIE 8

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 9

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §2 ust. 2.9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448