Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Audiometr Kliniczny – 1 szt.

Specyfikacja

- Certyfikat medyczny CE

- Wykonywane badania: min. audiometria powietrzna i kostna, maskowanie szumem wąsko i szerokopasmowym, próby nadprogowe: SISI, Stenger, ABLB, wolne pole, audiometria słowna, możliwość wgrania do pamięci własnej testów słowynych, wysokie częstotliwości do 20kHz, Langenbeck (ton w szumie), MHA, HLS, QuickSIN, Autp Threshold, Hughson Westlake, Bekesy;

- Zakres częstoliwości AC 125Hz – 20 kHz, zakres dynamiki AC od -10dB do 120dB, w krokach co 1, 2 i 5dB;

- Wbudowane wyjścia na słuchawki powietrzne, słuchawkę kostną, słuchawki Insert, AUX, FF, RJ45, min. 2 porty USB typ A, min 1 port USB typ B, 4xFF dla głośników aktywnych, 4xFF dla głośników pasywnych, Bone 1, Bone 2, 2xprzycisk pacjenta;

- Oprogramowanie umożliwiające transmisję danych i sterowanie za pomocą komputera, z jedną licencją bezterminową dostępną dla wszystkich użytkowników aparatury, wraz z bezpłatną aktualizacją;

- Wymagania dotyczące wyposażenia audiometru: wyświetlacz, słuchawki audiometryczne, przewodnik kostny, przycisk reakcji pacjenta 2 szt., komplet 2 głośników pasywnych lub aktywnych z instalacją i kalibracją wolnego pola, interfejs użytkownika w jęz. polskim, możliwość podłączenia klawiatury komputerowej i myszy za pomocą interfejsu USB bezpośrednio do audiometru;

- Dostępność serwisu na terenie Polski;

- Aparatura do badania słuchowych potencjałów wywołanych m.in. z VEMP i wyposażeniem – 1 szt.

Specyfikacja

- Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych m.in. z VEMP i wyposażeniem Modułowa platforma umożliwiająca wykonanie badań narządu słuchu i równowagi;

- Urządzenie posiadające możliwość badania metodami ABR, CE-Chirp, CE-CHIRP LS, CE-CHIRP NB, elektrokochleografia, P300, MMN, MLR, eABR;

- Urządzenie wyposażone w ekranowane słuchawki nauszne, typu insert oraz słuchawkę kostna;

- Oprogramowanie możliwe do uruchomienia jako moduł w programie bazodanowym obsługującym audiometry, tympanometry, VNG tego samego producenta, z jedną licencją bezterminową dostępną dla wszystkich użytkowników aparatury, wraz z bezpłatną aktualizacją;

- Jednostka główna podłączana do PC/laptopa poprzez port USB;

- Jednostka główna posiadająca optyczną izolację przedwzmacniacza oraz wbudowany bezpieczny transformator medyczny;

- Klasa bezpieczeństwa elektrycznego ECM6GUT31-XE0410;

- Bodźce: trzask, impulsy tonalne, bodziec szerokopasmowy charakteryzujący się jednoczesnym dotarciem do receptora bez względu na jego częstotliwość

- Trzask 100 us dla zakresu 200Hz-11kHz;

- Impuls tonalny Burst 0.25-4kHz;

- Częstość bodźca od 0.1 do min 80, 1/s w krokach co 0,1;

- Obwiednie/okna Barletta, Blackana, Gaussa, Hamminga, Hanninga, prostokątne i ręczne (wzrost, opadanie plateu);

- Maskowanie białym szumem, kalibracja prezentacja peSPL;

- Poziom od 0 do min 100 dB nHL w krokach co 0,1 dB;

- Polaryzacja sprężanie, rozprężanie, przemiana;

- Poziom maskowania od +30 dB do min -40dB względem bodźca prezentowanego w peSP;

- Długość analizy 150ms i 300 ms;

- Częstotliwość próbkowania min. 30kHz;

- Rozdzielczość przetwarzania AC: 16bit;

- Filtr antyaliasingu analogowy 5kHz, 24 dB/oktawa;

- Min 450 wyświetlanych punktów na ślad;

- Filtr dolnoprzepustowy brak lub w zakresie 17-12000Hz w zależności od rodzaju pomiaru;

- Filtr dolnoprzepustowy DSP 100, 300, 750, 1k 1.5k 2k, 3k, 4k, 5k, 7.5k Hz;

- Filtr górnoprzepustowy od 0,83Hz do 500 Hz w zależności od rodzaju pomiaru;

- Filtr górnoprzepustowy DSP 0.5, 1.0, 3.3 10, 33 i 100 Hz;

- Wykonywanie pomiaru MMN/P300;

- Maksymalne okno czasowe nie mniejsze niż 970 ms;

- Funkcja pomiaru eABR;

- Opcja do rozbudowy o ASSR poziom bodźca od 0 do 100 dB HL;

- Opcja do rozbudowy o ASSR częstotliwość stymulacji 40 lub 90 Hz ;

- Opcja do rozbudowy o ASSR, kompatybilność wyników z możliwością eksportu do NOAH;

- Opcja do rozbudowy o ASSR, korekcja wyników dla nHL do eHL;

- Opcja do rozbudowy o ASSR funkcja full spectrum detection engine;

- Opcja do rozbudowy o ASSR, metody detekcji wyniku od 90 do 720Hz;

- Parametry ustawiane przez użytkownika: ręczny bodziec w celu przyzwyczajenia, lina bazowa, normalizacja latencji, szablony raportów, wydruk wstępne ustawienia filtra, poziom zagłuszania, stymulowane ucho, umienie, liczba krzywych w natężeniu, ogólne wzmocnienie ekranowe jednej krzywej, częstotliwość, liczba fal sinusoidalnych;

- Opcja do rozbudowy o VEMP z możliwością kontroli wizualnej zakresu badanego - okno czasowe badania oznaczone minimum trzema kolorami;

- Opcja do rozbudowy o VEMP, możliwość skalowania potencjału z lewej i/lub z prawej strony;

- Oprogramowanie baza danych w języku polskim;

- Urządzenie w pełni sterowane z poziomu komputera PC/laptop, pozbawione interfejsu sterowania, w centralnym miejscu na przodzie obudowy dioda LED sygnalizująca, że urządzenie jest włączone;

- Komputer przenośny typu laptop – 1 szt.

- Procesor min. i5 lub równoważny,

- Pamięć RAM min. 16 GB,

- Dysk SSD min 500 GB,

- Przekątna ekranu min. 15",

- System operacyjny Windows 10.

- Aparatura do badań zaburzeń równowagi – 1 szt.

Specyfikacja:

- Certyfikat medyczny CE;

- Urządzenie do diagnostyki VNG (wideonystagmografia), kamery, maska, irygatory kaloryczne (wodny i powietrzny);

- oprogramowanie do VNG (musi być intergralną częścią urządzenia), (rejestracja: oczopląsy spontaczniczne, próby kaloryczne i położeniowe, próby spojrzeniowe, Saccadometria, okulomotoryczne, manewr Dix-Hallpike), z jedną licencją bezterminową dostępną dla wszystkich użytkowników aparatury, wraz z bezpłatną aktualizacją;

- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego, pilota lub sterownika nożnego, możliwość współpracy z telewizorem;

- Stymulator kaloryczny powietrzny sterowany z poziomu oprogramowania VNG

- Stymulator kaloryczny powietrzny wyposażony w zbiornik na wodę umożliwiający szybkie schładzanie bodźca (zbiornik musi być integralną częścią urządzenia i być łatwy w dostępie;

- Możliwość współpracy z elektromechanicznym fotelem obrotowym, urządzenia tego samego producenta.

Wyniki otrzymane przy wykorzystaniu powyższej aparatury (3 urządzenia) muszą być przechowywane we wspólnej bazie danych umożliwiającej przechowywanie i odczyt wyników z audiometrów, tympanometrów, otoemisji, ABR, vHIT, SVV, TRV, WBT, ASSR. Wykonawca musi zainstalować oprogramowanie na wskazanych przez Zamawiającego komputerach dla zapewnienia podglądu danych.

- Pozostałe wymagania:

Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga dwóch punktów serwisowych stacjonarnych i jednego serwisu mobilnego na terenie Polski.

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – do 48 godzin.

Czas naprawy od momentu powiadomienia o awarii – do 14 dni, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.