# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE                                                                                                                             Zadanie nr 1

# Diatermia 1

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | PARAMETRY | x | x |
|  | DIATERMIA |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | Tak |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | Tak |  |
|  | Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza min. 9" | Tak |  |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | Tak |  |
|  | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | Tak |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | Tak |  |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | Tak |  |
|  | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | Tak |  |
|  | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | Tak |  |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | Tak |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - złącze CAN - port Ethernet | Tak |  |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | Tak |  |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do 400W ± 5% | Tak |  |
|  | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | Tak |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do 250W±5% | Tak |  |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | Tak |  |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | Tak |  |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do 200W | Tak |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W | Tak |  |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | Tak |  |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | Tak |  |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do resekcji bipolarnej) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze | Tak |  |
|  | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | Tak |  |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny i z rękojeści | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | Tak |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak |  |
|  | OPRZYRZĄDOWANIE | x |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | Tak |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø10mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą, wymienny nóż jednorazowego użytku, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli (szczęki) | Tak |  |
|  | Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm BOWA NightKNIFE / opakowanie 5 szt. | Tak |  |
|  | Tuba dł. 360mm, Ø5mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | Szczęki Maryland, zagięte, ząbkowane, dł. 110mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS |  |  |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….