# PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE                                                                                                                             Zadanie nr 3

# Aparat USG

| Pełna nazwa oferowanych urządzeń / model, typ, nr katalogowy/ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Uwaga: - Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. - Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | KONSTRUKCJA | x | x |
|  | Przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | Tak |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 25 000 | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | Tak |  |
|  | Monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 15 cali | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768 | Tak |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów | Tak |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm | Tak |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | x | x |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: - B, B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. | Tak |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Zakres PRF Dopplera Kolorowego (CD) min.: PRF: 0.8 - 12 kHz | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego (PWD) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 30 mm | Tak |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | Tak |  |
|  | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) np. Compound lub równoważne | Tak |  |
|  | Liczba linii tworzących obraz w obrazowaniu, o którym mowa w wierszu powyżej, min. 5 | Tak |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | Tak |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map | Tak |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW | x | x |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku SSD o pojemności min. 200 GB | Tak |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł WIFI | Tak |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE | x | x |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego (przy użyciu jednego przycisku) powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | Tak |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań min.: - Kardiologicznych - Naczyniowych - Brzusznych - Małych narządów - Transkranialnych - Anestezjologicznych - Medycyny ratunkowej | Tak |  |
|  | Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina | Tak |  |
|  | Szybki start systemu max.45 sekund | Tak |  |
|  | Tryb uśpienia/ czuwania | Tak |  |
|  | Czas startu z trybu czuwania max.6 sekund | Tak |  |
|  | Ciężar jednostki głównej max. 5 kg | Tak |  |
|  | Wózek z czterema skrętnymi kołami z możliwością bezpiecznego zamontowania aparatu | Tak |  |
|  | Videoprinter czarnobiały | Tak |  |
|  | GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE | x | x |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5– 5 MHz. | Tak |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | Tak |  |
|  | Promień krzywizny min. 60 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 15 MHz. | Tak |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | Tak |  |
|  | Szerokość czoła min. 38 mm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Głowica Phased Array, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1– 4 MHz. | Tak |  |
|  | Liczba elementów: min. 60 | Tak |  |
|  | Pole widzenia min. 90 stopni | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – OPCJE (DOSTĘPNE W DNIU SKŁADANIA OFERTY) | x | x |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 4-10 MHz, min. 128 elementów, kąt skanowania min. 150 stopni, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie lokalnego archiwum danych DICOM z funkcjonalnością diagnostycznej stacji lekarskiej umożliwiające lekarzom i radiologom przeglądanie i manipulowanie danymi otrzymanymi z modalności DICOM. | Tak |  |
|  | GWARANCJA/SERVIS | x | x |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące]. Pełny program gwarancyjny (programem objęte są naprawy, jak również części zamienne i poszczególne elementy zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji) | Tak podać |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta | Tak Podać ilość wymaganych przeglądów |  |
|  | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja serwisu i dostępność części zamiennych [min 10 lat] | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max 48 h. W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni roboczych – urządzenie zastępcze | Tak |  |
|  | Montaż, instalacja i uruchomienie | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | - Protokół przekazania - Karta gwarancyjna - Protokół szkolenia - Paszport techniczny (wpis o pierwszym uruchomieniu) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, dostarczyć wraz z dostawą |  |
|  | Oferowane urządzenie będzie kompletne i po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |

Miejscowość……………………………………….. data ………………………………………….                                                                                Podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

………………………………………………………….