Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 1)

Wielofunkcyjny aparat do kontroli progresji krótkowzroczności i ZSO, z wbudowanym 
biometrem, topografią rogówki i meibografią

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stożek keratometrii: 24 pierścienie równomiernie rozmieszczone na sferze 43 D |  |
| 2 | Punkty analizowane: ponad 100.000 |  |
| 3 | Punkty mierzone: ponad 6.000 |  |
| 4 | Pokrycie rogówki: do 9.8 mm na sferze o promieniu 8,00 mm (42.2 dioptrii z n=1,3375) |  |
| 5 | Zakres mocy: 28.00 – 67.50 D |  |
| 6 | Rozdzielczość wyświetlacza: 0.01 D, 0,01mm |  |
| 7 | Biometria osiowa: inferometria o niskiej koherencji na przewodzie optyczym (SLED @ 820 nm) |  |
| 8 | System przechwytywania: system wspomagania ustawiania ostrości |  |
| 9 | Monitor: LCD 10,1 cali pojemnościowy ekran dotykowy |  |
| 10 | Baza danych: wbudowana |  |
| 11 | Pupilometria: dynamiczna, fotopowa, mezopowa, skotopowa |  |
| 12 | Fluoresceina: obraz, wideo |  |
| 13 | Raporty: mapa rogówki, mapa porównawcza, soczewka kontaktowa, mapa wysokości, analiza Zernike, pupilometria, gruczoły Meiboma, nieinwazyjny czas przerwania filmu łzowego, wysokość menisku łzowego, analiza trendu Rx/AL, raporty fluoresceinowe |  |
| 14 | Zasilanie: AC 100 – 240 V 50/60 Hz |  |
| 15 | Keratometria: promień krzywizny 5.00 – 12.00 mm w D (n=1,3375): 28.00 – 67.50 D |  |
| 16 | Długość osiowa: 15.00 – 36.00 mm |  |
| 17 | Wymiary źrenicy: 0.50 – 10.00 mm |  |
| 18 | Limbus (White-To-White): 8.00 – 14.00 mm |  |
| 19 | Przerwa między mrugnięciami: 0.2 – 20.0 s |  |
| 20 | Nieinwazyjny czas trwania filmu łzowego: 0.5 – 30.0 s |  |
| 21 | Obszary utraty gruczołów Meiboma: 0 – 100% |  |
| 22 | Wysokość menisku łzowego: 0.10 – 1.00 mm |  |

Pozycja 2)

Tomograf optyczny z synchronizowaną funduskamerą o wysokiej czułości.

| LP | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analiza spektralna ( Fourier Domain) |  |
| 2. | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie poprzez wskazanie na monitorze LCD źrenicy oka |  |
| 3. | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe |  |
| 4. | Rozdzielczość pozioma min 20 um lub lepsza |  |
| 5. | Rozdzielczość osiowa min 6 um lub lepsza. |  |
| 6. | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) |  |
| 7. | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka |  |
| 8. | Prędkość skanowania min 50.000A skanów na sekundę. |  |
| 9. | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie. |  |
| 10. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kacie min 45 stopni. |  |
| 11. | Kolorowy, obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o zmiennym, regulowanym dowolnie kącie nachylenia ekran LCD o przekątnej min 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część |  |
| 12. | Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka |  |
| 13. | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. |  |
| 14. | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku |  |
| 15. | Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, krzyżowy |  |
| 16. | Odległość robocza nie większa niż 35 mm |  |
| 17. | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka |  |
| 18. | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy oraz z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie |  |
| 19. | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania |  |
| 20. | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka |  |
| 21. | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie |  |
| 22. | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem z możliwością automatycznego rozdziału warstw |  |
| 23. | Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |  |
| 24. | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. |  |
| 25. | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. |  |
| 26. | Szerokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 12 mm |  |
| 27. | Wysokość skanowania 3D w zakresie od 3 do 9mm |  |
| 28. | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: 12,0 x 9.0 mm |  |
| 29. | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL |  |
| 30. | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania |  |
| 31. | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny |  |
| 32. | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. |  |
| 33. | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka. |  |
| 34. | Możliwość wykonania skanów z funkcją Follow up. |  |
| 35. | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio). |  |
| 36. | Wymagane obszary skanowania w OCT-Angio: 3x3 mm, 4.5x4.5 mm oraz 6x6 mm. |  |
| 37. | Minimalna rozdzielczość skanowania OCT-Angio: 320 x 320. |  |
| 38. | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania- eye-tracker, umożliwiający kontynuację skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta. |  |
| 39. | Analiza przepływów w analizie OCT-Angio min 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary. |  |
| 40. | Zestaw komputerowy do obsługi urządzenia |  |
| 41. | Monitor min. 21’ do obsługi komputera |  |
| 42. | Oprogramowanie otwierane za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów (możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu). |  |
| 43. | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. |  |

Wymagana gwarancja – min 24 miesiące

Na pozycje 40 i 41 (zestaw komputerowy i monitor) wymagane jest zastosowanie stawki podatku VAT 0%.