## Formularz cenowy
L.p. | Nazwa asortyment | J.M | Ilość | Kod/ kody towaru/ wszystkich elementów | Producent/ Nazwa handlowa | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ZADANIE 1
1 | Przezcewnikowa zastawka serca, wszczepiana przez koniuszek serca i przeznaczyniowo z zestawem kompatybilnych akcesoriów. Technika rozprężania zastawki za pomocą balonu. Zastawka wykonana z osierdzia wołowego na szkielecie kobaltowo-chromowym, otoczona zewnętrzną osłoną w celu minimalizacji przecieku okołozastawkowego (PVL). Niska wysokość szkieletu od 15,5mm do 22,5mm. W komplecie z każdą oferowaną przezcewnikową zastawką w rozmiarze 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm zestaw kompatybilnych z nią akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca lub przeznaczyniowo, składający się z min: - system wprowadzający z podwójną artykulacją umożliwiającą współosiowość (zestaw przeznaczyniowy) - zestaw koszulek introduktora • 14Fr dla zastawek 20-26 mm i 16Fr dla zastawki 29 mm (zestaw przeznaczyniowy) • 18Fr dla zastawek 20 mm i 21Fr dla zastawki 23 - 29 mm (zestaw przezkoniuszkowy) - przyrząd do wypełniania balonu - zaciskacz Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zastawki przy składaniu zamówienia. Wymagane jest utworzenie banku implantów w siedzibie Zamawiającego. | kpl | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 8% | 345.6 | 3200 | 3456
| ZADANIE 2 | [12 empty] | 0 | 0
1 | - zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej - stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji - zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową oraz dostępu przez aortę „direct aorta” - zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją - zastawka o konstrukcji trójpłatkowej - zastawka posiadające dopuszczenie CE do wszczepiania w zdegenerowane zastawki chirurgiczne - zastawka dla wymiarów pierścienia natywnego 18-29mm, - zestaw wprowadzający o profilu max. 18F (dla wszystkich rozmiarów), kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - długość robocza systemu wprowadzającego 115cm - zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG - w komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający - w komplecie koszulka naczyniowa 14F/18F dł.30cm (do wszczepiania przez tętnicę udową i podobojczykową oraz „direct aorta”), prowadnik sztywny 260cm, elektroda endocavitarna 5F do stymulacji z balonem, cewnik PIG 5F z markerami oraz balon do walwuloplastyki aortalnej - producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji - nieodpłatne użyczenie niezbędnego do przeprowadzenia zabiegu urządzenia, składającego się z komputera wraz z oprogramowaniem do wymiarowania aorty i zastawki | kpl | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| ZADANIE 3 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Zastawka wykonana z osierdzia wołowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej Zastawka o konstrukcji nadpierścieniowej ( supra annular valve ) Stent mocujący zastawkę samorozprężalny w miejscu implantacji z możliwością repozycji Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przez tętnicę udową Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją Zastawka o konstrukcji trójpłatkowej Dostępny rozmiar – 22 (dla wymiarów pierścienia 18-20mm), 26 (dla wymiarów pierścienia 20-23,5mm), 30 (dla wymiarów pierścienia 23,5-27mm) Zestaw wprowadzający o profilu 18F kompatybilny z prowadnikiem 0,035” Zastawka dobrze widoczna w promieniach RTG Elektroda endkawitarna do stymulacji serca z balonem w rozmiarze Fr-5 W komplecie system wprowadzający oraz system ładowania wspomagający ładowanie zastawki na system wprowadzający Producent zapewnia system szkoleń w zakresie implantacji | kpl | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8% | 2160 | 60000 | 64800
| ZADANIE 4 | [12 empty] | 0 | 0
1 | Zastawka aortalna bezszwowa w rozmiarach 19-27 mm Zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych. Zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych Zastawka osadzona na rozprężanym ciśnieniowo stencie mocującym zastawkę Kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego Szwy pozycjonujące wiązane lub usuwane po osadzeniu zastawki – dopuszcza się do trzech szwów pozycjonujących Powodzenie ( sukces ) implantacji wynosi >95% Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min.1,60 cm² Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min.1,70 cm² Średni gradient przezzastawkowy dla zastawki rozmiaru 21 poniżej 10 mmHg | kpl | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2850 | 8% | 3078 | 11400 | 12312
2 | Zastawka aortalna o podwyższonej trwałości Dostępne rozmiary: aortalne 19 – 29 mm zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów i wolnych grup aldehydowych oraz stabilne blokowanie rezydualnych grup aldehydowych zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych stent zastawki metalowy, elastyczny, z pamięcią kształtu konstrukcja stentu umożliwiająca poszerzenie rozmiaru wewnętrznego w przypadku ewentualnej przyszłej procedury „valve in valve”, znaczniki umożliwiające identyfikację rozmiaru zastawki w skopii, po implantacji – dla zastawek w zakresie 19 – 25 mm kołnierz zastawki wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego zastawka do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki zastawka sterylna, przechowywana bez roztworu buforującego, gotowa do natychmiastowego użycia, nie wymagająca płukania | kpl | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0