| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Videonasopharyngoskopy (endoskopy giętkie) | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Średnica końcówki roboczej: 2,8mm | TAK |  |
|  | Długość giętkiej części roboczej: 360mm | TAK |  |
|  | Sensor kamery umieszczony na końcówce roboczej (chip-on-the-tip) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sensora kamery: 16 000 pikseli | TAK |  |
|  | Oświetlenie diodami LED umieszczonymi na końcówce roboczej | TAK |  |
|  | Pole widzenia: 90o | TAK |  |
|  | Regulacja kąta zgięcia (góra): 180o | TAK |  |
|  | Regulacja kąta zgięcia (góra): 130o | TAK |  |
|  | Automatyczny balans bieli po naciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
|  | Przyciski migawki i regulacji natężenia światła umieszczone na części roboczej, o różnych wysokościach w celu łatwego bezwzrokowego rozpoznawania | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wbudowanego w monitor, możliwość pracy przenośnej | TAK |  |
|  | W komplecie dedykowany monitor dotykowy o przekątnej 10” podłączany do części roboczej kablem, zasilany z wbudowanego akumulatora oraz zasilacza sieciowego | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć i filmów video w pamięci wbudowanej | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć i filmów na pamięci USB | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć i filmów na karcie pamięci microSD | TAK |  |
|  | Wyposażony w walizkę transportową , tester szczelności i zatyczkę ETO | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w tlenku etylenu (ETO) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla USB i przesyłania zdjęć bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia dodatkowego monitora za pomocą kabla HDMI | TAK |  |
|  | Monitor o przekątnej 5” zasilany z wyjmowanego akumulatora, dwa akumulatory oraz ładowarka w komplecie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji bezprzewodowej WiFi przesyłający obraz bezprzewodowo z części roboczej do monitora oraz na urządzenia mobilne z systemem android i iOS | TAK |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą pamięci USB | TAK |  |
|  | Wbudowane w monitor dwa porty do ładowania modułu WiFi | TAK |  |
|  | W komplecie wózek na podstawie jezdnej na co najmniej 5 kółkach z uchwytem do zamocowania monitora 10” oraz trzema pionowymi kuwetami do dezynfekcji endoskopu | TAK |  |
|  | Wysokość wózka regulowana w zakresie 140cm-180cm | TAK |  |
|  | Kuwety do dezynfekcji fiberoskopu wyjmowane, dopasowane wymiarami do części roboczej | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać adres, kontakt |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |