Bydgoszcz dnia: 2023-05-08

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3434/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa sprzętu medycznego” – znak sprawy 48/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE  1

Dotyczy załącznika nr 12 (zadanie nr 2), pkt. Nr 2:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Długość giętkiej części roboczej 400 mm" - proponowane rozwiązanie pozwoli zaoferować aparat o lepszych parametrach..

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

PYTANIE 2

Dotyczy załącznika nr 12 (zadanie nr 2), pkt. Nr 6:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Pole widzenia: 120o" - proponowane rozwiązanie jest lepsze.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE 3

Dotyczy załącznika nr 12 (zadanie nr 2), pkt. Nr 10:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Przyciski nagrania zdjęcia/filmu oraz regulacji natężenia światła umieszczone na części roboczej, umieszczone w różnych miejscach w celu łatwego bezwzrokowego rozpoznawania"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE 4

Dotyczy załącznika nr 12 (zadanie nr 2), pkt. Nr 12:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "W komplecie dedykowany monitor dotykowy o przekątnej min. 10" podłączany do części roboczej kablem, zasilany z wbudowanego akumulatora oraz zasilacza sieciowego".

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE 5

Dotyczy załącznika nr 12 (zadanie nr 2), pkt. Nr 20:

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Możliwość rozbudowy o monitor o przekątnej 5 cali zasilany z wyjmowanego akumulatora"

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE 6

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 25

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego dostarczenia paszportu technicznego monitora i w zamian dopuszczenie zaoferowanie monitora, który nie wymaga okresowego serwisowania, ale objęty jest 24-miesiączną gwarancją.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia paszportu technicznego monitora i w zamian dopuszcza zaoferowanie monitora, który nie wymaga okresowego serwisowania  ale objęty jest  24miesięczną gwarancją.

PYTANIE 7

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania urządzeń objętych serwisem producenta zlokalizowanym w UE. Wyjaśniamy, że w Polsce siedzibę posiada lokalny dystrybutor producenta, który dostarczy sprzęt zastępczy na czas ewentualnych napraw i serwisów. 
ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE 8

Pakiet 10

Pytanie dotyczące wymagań technicznych, punkt 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania monitora zasilanego napięciem 100 - 240V z niewymienną, wbudowaną baterią, która pozwala na 3 godziny pracy na w pełni naładowanym akumulatorze.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE  9

w zakresie zadania nr 9: System do diagnostyki i terapii niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania.

Czy Zamawiający dopuści do urządzenie o nastepujących parametrach: Diagnostyka i terapia niedowładów krtani oraz zaburzeń połykania System do terapii z wykorzystaniem Foniatrycznej Elektrostymulacji Nerwowo- Mięśniowej (NMEPS - Neuro Muscular Elektro Phonatory Stimulation) Trening głosu wspierany przez elektroterapię z ćwiczeniami fonacyjnymi z pamięci aparatu - bez konieczności stosowania zewnętrznego odtwarzacza oraz korzystania z nośników typu płyty CD. Stymulacja nerwów twarzowych. Rodzaje prądów: średnia częstotliwość, niska częstotliwość, elektrodiagnostyka, AMF, MT, G, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R, współczynnik akomodacji Klasa ochronna 1, Typ BF Zasilanie  230 V ± 10% lub 115 V ± 10% Częstotliwość sieci 50 - 60 Hz Pobór prądu  0,6 A Zużycie energii  120 VA Natężenie prądu max. 75mA przy 500 Ohm,G = 25mA przy 500 Oh Wymiary (S x W x G) 315 x 175 x 370 mm Waga  6,5 kg Wyposażenie: opaski mocujące, elektrody, kabel pacjenta, elektrody płaskie, elektroda punktowa z uchwytem, pokrowce wiskozowe.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie

PYTANIE  10

Zadanie nr 7 Czy Zamawiający wymaga na wyposażeniu każdego urządzenia dostarczenie stojaka medycznego z regulacją wysokości, z mocowanym koszem do umieszczenia zapasu kołderek grzewczych?

ODPOWIEDŹ

Tak, zamawiający wymaga.

PYTANIE 11

Dotyczy warunków umowy § 8 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisu projektu umowy.

PYTANIE 12

Dotyczy warunków umowy § 8 ust 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący?

„W przypadku niewykonania przeglądu technicznego po upływie 10 dni kalendarzowych od wymaganej daty jego wykonania Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia przeglądu innemu autoryzowanemu podmiotowi i obciążenie kosztami Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisu projektu umowy

PYTANIE 13

Dotyczy warunków umowy § 8 ust 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy poprzez zmianę numeracji i dodanie pkt.7, a dotychczasowy pkt.7 otrzymuje nr 8. Zapisy otrzymują brzmienie :

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4.

PYTANIE 14

Dotyczy warunków umowy § 8

Zwracamy się z prośba o ujęcie dodatkowej klauzuli:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

ODPOWIEDŹ

TAK, Zamawiający dodaje do umowy pkt 9 w § 8

„9. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

PYTANIE 15

Dotyczy warunków załącznika nr 12 pkt 34 oraz SWZ pkt 22.2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie minimalnej długości udzielanej gwarancji

ODPOWIEDŹ

Zamawiający w SWZ pkt 22.2 w zakresie kryterium okres gwarancji modyfikuje zapisy dotyczące okresu gwarancji Okres gwarancji

dla zadania 4: minimalny okres gwarancji 12 m-cy, maksymalnie 60 m-cy

dla pozostałych zadań 1-3 i 5- 10 minimalny okres gwarancji 24 m-ce, maksymalny 60 m-cy.

PYTANIE 16

Dotyczy warunków załącznika nr 12 pkt 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 38 w zadaniu nr 12 na

Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy.”

PYTANIE 17

Dotyczy warunków załącznika nr 12 pkt 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 39 w zadaniu nr  12

Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy.”

PYTANIE 18

Dotyczy warunków załącznika nr 12 pkt 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od momentu dostarczenia.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje zapis pkt 45 w zadaniu nr  12

„Dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od momentu dostarczenia.”

PYTANIE 19

Zadanie nr 18

System ogrzewania pacjenta- 2 komplety

Pkt. 1.

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych wykonanych w technologii włókien węglowych, w

przypadku spełniania pozostałych parametrów określonych w pkt. 2-6.

Pkt. 8.

Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania bateryjnego.

Pkt. 18.

Prosimy o dopuszczenie zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów

(komunikaty alarmowe wyświetlane w języku polskim dla danego kanału, w którym wystąpił błąd):

-wysokiej temperatury – po przekroczeniu temperatury 41,1 °C

- odchylenia temperatury – odchylenie o ± 1 °C w stosunku do temperatury zaprogramowanej

-  niedogrzania

-alarm maty/czujnika

Czy Zamawiający będzie oczekiwał alarmu zaniku zasilania?

Pkt. 20.

Prosimy o dopuszczenie:

-zabezpieczenie przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa ponad 41,1st.C przy którym grzanie jest

automatycznie wyłączane.

Pkt. 21.

Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej z możliwością zamocowania do stojaka do kroplówek,

zawieszenia na relingu lub postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt.

Pkt. 24.

Prosimy o dopuszczenie wymiarów:187x282x87mm.

Pkt. 25.

Prosimy o dopuszczenie wagi 5,8 kg.

Pkt. 26.

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego poboru mocy: 350W.

Pkt. 27.

panelu sterowania wyposażonego w monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, z

przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania

na panelu sterującym

Pkt. 28.

Prosimy o dopuszczenie wielorazowych elementów grzewczych dostępnych w postaci:

-materaców - dedykowanych do ogrzewania pacjenta od spodu i posiadających wbudowaną

warstwę przeciwodleżynową – dostępne wymiary: 190x50x3 cm, 150x50 x3cm, 120x50 x3 cm,

80x50x3 cm, 60x35x2 cm

oraz

- koców – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary: 190x100 cm,

180x80 cm, 150x80 cm, 120x80 cm, 80x70 cm

oraz

- koców na ramiona i ręce – dedykowanych do ogrzewania pacjenta od góry – dostępne wymiary:

180x45 cm, 150x45 cm

Pkt. 31.

Prosimy o dopuszczenie elementów grzewczych posiadających jedną stronę grzewczą ciepła - z

wyraźnym oznaczeniem.

Informujemy, że tego typu rozwiązanie wpisuje się w ideę ogrzewania kontaktowego i nie powoduje

strat energii, jak również ogrzewania otoczenia.

Pkt. 43.

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m.

Pkt. 44.

Prosimy o dopuszczenie kompletu składającego się z kontrolki i:

- Materaca grzewczego do ogrzewania pacjenta od spodu – zastosowanie: dorośli i dzieci, z

wbudowaną warstwą przeciwodleżynową, o wymiarach 1500x500x30mm, element grzewczy

posiada min. 8 czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec

do materaca grzewczego wyposażony w elementy mocujące do stołu operacyjnego.

lub

- Koca grzewczego na ramiona i barki, zastosowanie: dorośli i dzieci, z wycięciem w okolicy szyi, o

wymiarach 1500x450 mm, do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8

czujników temperatury, w komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca

grzewczego

Zdjęcie poglądowe – materac + koc na ramiona i barki

lub

– koca grzewczego o wymiarach 1800x800 mm zastosowanie: dorośli i dzieci ,

do ogrzewania pacjenta od góry, element grzewczy posiada min. 8 czujników temperatury, w

komplecie przedłużacz przyłączeniowy 2,5 m, pokrowiec do koca grzewczego.

Prosimy Zamawiającego o wskazania jakiego rozwiązania potrzebuje.

Pkt. 9.

Prosimy o dopuszczenie sterownika z możliwością podłączenia jednego elementu grzewczego.

Pkt. 25.

Prosimy o dopuszczenie wagi 4,4 kg.

Pkt. 26.

Prosimy o dopuszczenie poboru mocy: 270W.

ODPOWIEDŹ

Ad. Pkt. 1 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 8 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 18 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 20 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 21 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 24 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 25 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 26 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 27 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 28 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 31 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 43 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 44 - Zamawiający dopuszcza

Ad. Pkt. 9 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 25 - Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej

Ad. Pkt. 26 - Zamawiający dopuszcza

W związku z dokonanymi wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.05.2023r, godziny bez zmian wg przesłanego ogłoszenia do BZP.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448